ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

GB/T 18114.4—200×

代替GB/T 18114.4-2000

GB/T 18114.5-2000

稀土精矿化学分析方法

氧化铌、氧化锆、氧化钛量的测定
电感耦合等离子体发射光谱法

Methods for chemical analysis of rare earth ores

Determination of niobium oxygen 、zirconium oxygen 、titanium oxygen contents

By inductively coupled plasma atomic emission spectrographic method

（初审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

前    言

GB/T18114-200X《稀土精矿化学分析方法》共分11个部分：

第1部分：GB/T18114.1-200X  稀土精矿化学分析方法  稀土总量的测定

第2部分：GB/T18114.2-200X  稀土精矿化学分析方法  氧化钍量的测定

第3部分：GB/T18114.3-200X  稀土精矿化学分析方法  氧化钙量的测定

第4部分：GB/T18114.4-200X  稀土精矿化学分析方法  氧化铌、氧化锆、氧化钛量的测定

第5部分：GB/T18114.5-200X  稀土精矿化学分析方法  氧化硅量的测定

第6部分：GB/T18114.6-200X  稀土精矿化学分析方法  氧化铝量的测定

第7部分：GB/T18114.7-200X  稀土精矿化学分析方法  氧化铁量的测定

第8部分：GB/T18114.8-200X  稀土精矿化学分析方法  稀土配分量的测定

第9部分：GB/T18114.9-200X  稀土精矿化学分析方法  五氧化二磷量的测定

第10部分：GB/T18114.10-200X  稀土精矿化学分析方法  水分量的测定

第11部分：GB/T18114.11-200X  稀土精矿化学分析方法  氟量的测定

本部分为第10部分。

本部分是对GB/T18114.4—2000《独居石精矿化学分析方法 氧化钛的测定》、GB/T18114.5—2000《独居石精矿化学分析方法 氧化锆的测定》的修订。

本部分与GB/T 18114.4-2000、GB/T18114.5—2000相比，主要有如下变动：

——采用等离子发射光谱仪进行测定；

——增加了氧化铌的测定；

——测定范围由原国标中ZrO2：0.50%-4.00%；TiO2：0.50-4.00% 改为 ZrO2：1.00%-5.00%；TiO2：0.10-4.00%；

——增加了精密度条款；

——增加了质量保证和控制条款；

——根据GB/T1.1-2000和GB/T20001.4的规定进行了编辑性修改。

本部分由国家发展计划委员会稀土办公室提出提出。

本部分由全国稀土标准化技术委员会归口。

本部分主要由包头稀土研究院负责起草。

本部分由包钢稀土高科技股份有限公司、北京有色金属研究总院。

本部分主要起草人：崔爱端  张弘强  金斯琴高娃。

本部分参加起草人：张玉龙  姚媛芳  郑昆  杨萍 陈云红

本部分历次发布情况。

——独居石精矿化学分析方法 氧化钛的测定 GB/T18114.4—2000

——独居石精矿化学分析方法 氧化锆的测定 GB/T18114.5—2000

稀土精矿化学分析方法

氧化铌、氧化锆、氧化钛量的测定

电感耦合等离子体光谱法

- 范围

本标准规定了稀土精矿中氧化铌量、氧化锆量、氧化钛量的测定方法。

本标准适用于稀土精矿中氧化铌量、氧化锆量、氧化钛量的测定。测定范围：Nb2O5 ：0.070%～0.20%；ZrO2：1.00%-5.00%；TiO2：0.10-4.00%

- 原理

试样用氢氧化钠，过氧化钠熔融，经过滤后，沉淀用盐酸溶解，采用电感耦合等离子体发射光谱仪标准曲线法进行测定。

- 试剂和材料

3.1氢氧化钠，分析纯。

3.2过氧化钠，分析纯。

3.3盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.4氢氟酸（p1.14g/mL)。

3.5焦硫酸钾，分析纯。

3.6硫酸（ρ1.84g/mL）。

3.7二氧化钛标准贮存溶液：称取0.1000g预先在850℃灼烧0.5h并在干燥器中冷却至室温的二氧化钛（TiO2，>99.99%）于铂金坩埚中，加4g焦硫酸钾（3.5），于低温电炉上加热除去水分，于750℃马弗炉中熔融10min，稍冷。用50 mL水及5 mL硫酸（3.6）提取，加热至熔块溶解，溶液清亮。稍冷，移入200mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含500µg二氧化钛。

3.8二氧化钛标准溶液：将二氧化钛标准溶液（3.7）稀释10倍，此溶液1 mL 含50µg 二氧化钛，5%盐酸介质。

3.9二氧化锆标准贮存溶液：称取0.1000g预先在850℃灼烧0.5h并在干燥器中冷却至室温的二氧化锆（ZrO2，>99.99%）于铂金坩埚中，加4g焦硫酸钾（3.5），于低温电炉上加热除去水分，于750℃马弗炉中熔融10min，稍冷。用50 mL水及5 mL硫酸（3.6）提取，加热至熔块溶解，溶液清亮。稍冷，移入200mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含500µg二氧化锆。

3.10二氧化锆标准溶液：将二氧化锆标准溶液（3.9）稀释10倍，此溶液1 mL 含50µg 二氧化锆，5%盐酸介质。

3.11五氧化二铌标准贮存溶液：称取0.1000g预先在850℃灼烧0.5h并在干燥器中冷却至室温的五氧化二铌（Nb2O5，>99.99%）于铂金坩埚中，加4g焦硫酸钾（3.5），于低温电炉上加热除去水分，于750℃马弗炉中熔融10min，稍冷。用50 mL水及10氢氟酸（3.4）在聚四氟乙烯烧杯中提取，加热至熔块溶解，溶液清亮。稍冷，移入100mL塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg五氧化二铌。

3.12五氧化二铌标准溶液：将五氧化二铌标准溶液（3.11）稀释20倍，此溶液1 mL 含50µg 五氧化二铌，3%氢氟酸介质。

3.13 氢氧化钠洗液 2%。

3.14氩气（99.99%）。

- 仪器

4.1全谱直读等离子发射光谱仪。RF功率：1.2kW；载气流量：0.72 L/min；冷却气流量：15 L/min；辅助气流量：0.5L/min；观测高度：10mm。

4.2光源：氩等离子体光源。

- 试料

5.1 试样经研磨后通过120目筛。

5.2 试样经105℃~110℃干燥2h，冷却至室温，保存于干燥器中。

- 分析步骤

6.1 试料

称取0.5g试样（5），精确至0.0001g。

6.2 测量次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3分析试液的制备

6.3.1将试料（6.1）置于盛有5g氢氧化钠（3.1）的镍坩埚中，覆盖2g过氧化钠（3.2），于700℃融熔12min摇动，再熔融2分钟。取出稍冷后，用100 mL温水提取，用水洗出坩埚，用1mL盐酸（1＋1）洗坩埚内壁，加热煮沸1分钟。取下稍冷后过滤，用氢氧化钠洗液（3.13）洗烧杯2次，洗沉淀4次。沉淀及滤纸放入原烧杯中，加入20 mL盐酸及30 mL水，加热至碎纸浆，滴加3-5滴氢氟酸，用水吹洗杯壁，加热至刚沸即取下，冷却后移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。干过滤。

6.3.2分取滤液（6.3.1）5mL于25mL容量瓶中，加1滴氢氟酸（3.4），用水稀释至刻度，摇匀。此溶液用于测定Nb2O5及TiO2含量为0.1-0.5%的样品。

6.3.3分取滤液（6.3.1）5mL于100mL容量瓶中，加3mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度，摇匀。此溶液用于测定ZrO2及TiO2含量为0.5-4%的样品。

6.3.4分取滤液（6.3.1）5mL于25mL容量瓶中，加入50µg Nb，50µg Ti，用水稀释至刻度，摇匀。用于测定Nb2O5含量及TiO2含量为0.1-0.5%的样品。

6.4  标样溶液的配制

移取标准溶液（3.8）（3.10）（3.12）于三组50mL容量瓶中（其中Nb2O5的一组为塑料容量瓶），使标样溶液的浓度为表1，按表1介质稀释到刻度，混匀。

表1    标样溶液的浓度及介质

| 标样溶液系列 | Nb2O5/µg/mL | ZrO2/µg/mL | TiO2/µg/mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1.00 | 0.50 |
| 2 | 1.00 | 5.00 | 2.00 |
| 3 | 3.00 | 10.00 | 6.00 |
| 介质 | 0.2%氢氟酸 | 4%盐酸 | 4%盐酸 |

6.5测定

6.5.1分析线波长见表2

表2      分析线波长

| 测定元素 | 波长/nm |
| --- | --- |
| Nb | 288.3 295.0 |
| Zr | 343.8 327.3 |
| Ti | 333.5 323.9 |

6.5.2按仪器工作参数依次测定标样溶液（6.4）、试样溶液（6.3.2），（6.3.3）及试样溶液的标准加入溶液。

7分析结果的计算

w=CVV0×!0−6×K2mV1K1×100…………………………………………（1）

式中：C—被测试液中被测元素的浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V—被测试液的体积，单位为毫升（mL）；

V1—分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V0—试液的总体积，单位为毫升（mL）；

m—试样的质量，单位为克（g）；

K1—（被测的试样溶液的加入标准溶液中被测元素的浓度－被测的试样溶液中被测元素的浓度）÷被测元素的加入的标准浓度；

K2—被测元素金属换算成氧化物的换算系数。

- 精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表3数据采用线性内插法求得；超过表3中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表3

| 测定元素 | 质量分数/% | 重复性限（r） |
| --- | --- | --- |
| Nb | 0.0948 | 0.0067 |
|  | 0.220 | 0.012 |
| Zr | 1.01 | 0.079 |
|  | 2.28 | 0.082 |
|  | 5.40 | 0.10 |
| Ti | 0.234 | 0.0090 |
|  | 0.539 | 0.017 |
|  | 5.86 | 0.26 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |

8.2再现性

表4

| 测定元素 | 质量分数/% | 再现性限（r） |
| --- | --- | --- |
| Nb | 0.094 | 0.011 |
|  | 0.223 | 0.039 |
| Zr | 1.013 | 0.11 |
|  | 2.284 | 0.11 |
|  | 5.439 | 0.18 |
| Ti | 0.239 | 0.031 |
|  | 0.550 | 0.042 |
|  | 5.866 | 0.22 |
| 注：再现性限（R）为2.8×SR，SR为再现性标准差。 |  |  |

8.3允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表5所列允许差。

表5

| 元素 | 含量/% | 允许差/% |
| --- | --- | --- |
| Nb |  |  |
| Zr |  |  |
| Ti |  |  |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准方法的有效性，当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

————————————