前    言

GB/T18114-200X《稀土精矿化学分析方法》共分11个部分：

第1部分：GB/T18114.1-200X  稀土精矿化学分析方法  稀土总量的测定

第2部分：GB/T18114.2-200X  稀土精矿化学分析方法  氧化钍量的测定

第3部分：GB/T18114.3-200X  稀土精矿化学分析方法  氧化钙量的测定

第4部分：GB/T18114.4-200X  稀土精矿化学分析方法  氧化铌、氧化锆、氧化钛量的测定

第5部分：GB/T18114.5-200X  稀土精矿化学分析方法  二氧化硅量的测定

第6部分：GB/T18114.6-200X  稀土精矿化学分析方法  氧化铝量的测定

第7部分：GB/T18114.7-200X  稀土精矿化学分析方法  氧化铁量的测定

第8部分：GB/T18114.8-200X  稀土精矿化学分析方法  稀土配分量的测定

第9部分：GB/T18114.9-200X  稀土精矿化学分析方法  五氧化二磷量的测定

第10部分：GB/T18114.10-200X  稀土精矿化学分析方法  水分量的测定

第11部分：GB/T18114.11-200X  稀土精矿化学分析方法  氟量的测定

本部分为第5部分。

本部分是对GB/T2591.3-81《氟碳铈矿-独居石精矿化学分析方法 氧化硅量的测定》的修订。

本部分与GB/T2591.3-81相比，主要有如下变动：

——使用电感耦合等离子体光谱法代替原国标中重量法测定硅的含量，有原国标测定范围0.10%~3.00%扩大为0.10%~10.00%。

——增加了精密度条款；

——增加了质量保证和控制条款；

——根据GB/T1.1-2000和GB/T20001.4的规定进行了编辑性修改。

本部分由工业和信息化部原材料工业司提出。

本部分由全国稀土标准化技术委员会归口。

本部分主要由包头稀土研究院负责起草。

本部分由江西赣州虔东稀土集团股份有限公司、包钢稀土分析检测中心参加起草。

本部分主要起草人：王安丽、郝茜

本部分参加起草人：黎英、刘鸿、梁志杰、邓汉芹。

本部分所替代标准的历次版本发布情况为：

——GB/T2591.3—81；

——GB/T18114.6-2000。

稀土精矿化学分析方法

二氧化硅量的测定

钼蓝分光光度法

- 范围

本方法规定了稀土矿石中二氧化硅含量的测定方法。

本方法适用于稀土矿石中二氧化硅含量的测定。测定范围：0.10%-2.00%。

- 方法原理

试样以氢氧化钠－过氧化钠混合熔剂熔融，用稀盐酸浸取。在一定酸度和乙醇存在下，使硅酸和钼酸铵生成硅钼黄杂多酸，在草硫混酸存在下，用亚铁还原硅钼黄杂多酸成硅钼蓝杂多酸，在波长785nm处，进行比色测定。

- 试剂和材料

3.1 氢氧化钠。

3.2 过氧化钠。

3.3 对硝基酚指示剂：1%

3.4 盐酸（ρ1.19g/mL），优级纯。

3.5 盐酸（1+3）。

3.6 氨水（1+4），优级纯。

3.7 乙醇（95%）。

3.8 钼酸铵 (5%)

3.9 草硫混酸:每245mL草酸溶液(15g/L)与55mL的硫酸(1+4)混匀

3.10硫酸亚铁铵 (6%)(每1000mL中加浓硫酸20mL)

3.11高纯水

3.12硅标准贮存溶液：称取0.1000g二氧化硅（SiO2，纯度＞99.9%，120℃烘干2h），置于铂坩埚中，加入5g无水碳酸钠（优级纯），于950℃~1000℃中熔融至红色透明。稍冷后用热水（3.11）浸出，冷却。移入1000mL容量瓶中，用水（3.11）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg二氧化硅。

3.13硅标准溶液：移取20mL硅标准贮存溶液（3.12）置于100mL容量瓶中，用水（3.11）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含20μg二氧化硅。

- 仪器

722型分光光度计。

5  试样

5.1试样的粒度应研磨至通过0.074mm筛

5.2试样经105～110℃干燥2h，冷却至室温，保存于干燥器中，备用。

6  分析步骤

6.1  试料

称取0.15g试样（5），精确至0.0001g。

6.2  测定数量

称取两份试料进行平行测定，取其平均值。

  - 空白校正

随同试料做流程空白作为参比。

6.4验证试验

随同试料分析同类型标准样品做验证试验。

6.5 测定

6.5.1将试料（6.1）置于盛有逐去水分的4g氢氧化钠（3.1）的镍坩埚中，加约2g过氧化钠（3.2），搅匀，覆盖过氧化钠，于750℃马弗炉中熔融至红色透明后约3~4min。取下冷却 。

6.5.2将镍坩埚放入250mL聚四氟烧杯中，加入50mL热水浸取，少量水洗出坩埚，滴加盐酸（3.4）中和至微酸性，并过量5~10mL，将溶液移入250mL容量瓶中。

6.5.3分取5mL试液于100mL容量瓶中，加水稀释至约20mL，加一滴对硝基酚（3.3），用氨水（3.6）调至溶液变黄，再用盐酸（3.5）调至溶液刚好无色并过量2mL，摇匀。加入8mL乙醇（3.7），5mL钼酸铵（3.8），充分摇匀后放置10min，再加入20mL草硫混酸（3.9），5mL硫酸亚铁铵（3.10），稀释定容后摇匀，在785nm波长下用1cm比色皿、流程空白为参比液比色，从工作曲线上查出相应的二氧化硅量。

6.6 工作曲线的绘制

移取1.00；2.00；4.00；5.00；6.00；7.50；10.00mL硅标准溶液（3.13）于100mL容量瓶中，加适量水，2mL盐酸（3.5），加入8mL乙醇（3.7），一下按6.5.3步骤进行，以吸光度值为纵坐标，以二氧化硅标液量为横坐标，绘制工作曲线。

- 分析结果的计算与表述

按照公式（1）计算样品中氧化硅的质量分数（%）：

……………………………………………………………………………….（1）

式中：m——试样称取量，单位为克（g）；

m0——由工作曲线上查得二氧化硅含量，单位为微克（µg）；

V0——试液稀释的体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液的体积，单位为毫升（mL）。

8  精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得；超过表1中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表1

| 二氧化硅量质量分数/ % | 重复性限（r） |
| --- | --- |
| 0.85 | 0.075 |
| 1.94 | 0.11 |
| 5.85 | 0.23 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

8.2再现性

表2

| 二氧化硅量质量分数/ % | 再现性限（R） |
| --- | --- |
| 0.88 | 0.11 |
| 1.97 | 0.15 |
| 5.81 | 0.30 |
| 注：再现性限（R）为2.8×SR，SR为再现性标准差。 |

8.3允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3

| 二氧化硅质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

# 稀土精矿化学分析方法

# 二氧化硅量的测定

# 钼蓝分光光度法

Chemical analysis method for rare-earth concentrates

Determination of silicon oxide content

Molybdenum blue spectrophotometric method

（初审稿）

GB/T 18114.5—200×

代替GB/T 2591.3-81

×

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H14