ICS

H14

中华人民共和国国家标准

- 稀土精矿化学分析方法

氧化钙量的测定

火焰原子吸收光谱法

Chemical analysis methods of rare earth concentrates

Determination of calcium oxide content

Flame atomic absorption spectrometric method

（初审稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

GB/T18114.3—200×

代替GB/T18114.3—2000

前    言

GB/T18114-200X《稀土精矿化学分析方法》共分11个部分：

第1部分：GB/T18114.1-200X  稀土精矿化学分析方法  稀土总量的测定

第2部分：GB/T18114.2-200X  稀土精矿化学分析方法  氧化钍量的测定

第3部分：GB/T18114.3-200X  稀土精矿化学分析方法  氧化钙量的测定

第4部分：GB/T18114.3-200X  稀土精矿化学分析方法  氧化铌、氧化锆、氧化钛量的测定

第5部分：GB/T18114.5-200X  稀土精矿化学分析方法  氧化硅量的测定

第6部分：GB/T18114.6-200X  稀土精矿化学分析方法  氧化铝量的测定

第7部分：GB/T18114.7-200X  稀土精矿化学分析方法  氧化铁量的测定

第8部分：GB/T18114.8-200X  稀土精矿化学分析方法  稀土配分量的测定

第9部分：GB/T18114.9-200X  稀土精矿化学分析方法  五氧化二磷量的测定

第10部分：GB/T18114.10-200X  稀土精矿化学分析方法  水分量的测定

第11部分：GB/T18114.11-200X  稀土精矿化学分析方法  氟量的测定

本部分为第3部分。

本部分是对GB/T18114.3—2000《独居石精矿化学分析方法 氧化钙量的测定》的修订。

本部分与GB/T 18114.3-2000相比，主要有如下变动：

——测定范围由原国标中0.50%~5.00%缩小为0.50%~3.00%；

——增加了精密度条款；

——增加了质量保证和控制条款；

——根据GB/T1.1-2000和GB/T20001.4的规定进行了编辑性修改。

本部分由国家发展计划委员会稀土办公室提出。

本部分由全国稀土标准化技术委员会归口。

本部分主要由包头稀土研究院负责起草。

- 本部分由包钢稀土高科技股份有限公司、赣州有色金属研究院参加起草。

本部分主要起草人：包香春、张立峰、崔爱端。

本部分参加起草人：李淑萍，曹俊杰，张桂梅、。

本部分历次发布情况。

——氟碳铈矿-独居石精矿化学分析方法 氧化钙量的测定 EGTA容量法 GB/T2591.4-81

——独居石精矿化学分析方法 氧化钙的测定 GB/T18114.3-2000

- 稀土精矿化学分析方法

氧化钙量的测定

原子吸收光谱法

- 范围

本标准规定了稀土精矿中氧化钙含量的测定方法。

本标准适用于稀土精矿中氧化钙含量的测定。测定范围：0.50%～3.00%。

- 方法原理

稀土精矿样品经氢氧化钠-过氧化钠熔融，熔融物用热水提取，过滤后沉淀和滤纸用盐酸及过氧化氢溶解，滤纸搅碎成纸浆装瓶干过滤。测定时加氯化锶和EDTA以消除共存离子的干扰。在5%的盐酸介质中，采用标准加入法于原子吸收光谱仪测定钙量。

3  试剂和材料

3.1  HCl 分析纯

3.2  HCl（1+1）

3.3  HCl（1+19）

3.4  过氧化氢  分析纯

3.5  氢氧化钠

3.6  过氧化钠

3.7  2%氢氧化钠洗液

3.8  SrCl210%水溶液。

3.9  EDTA4%水溶液。

3.10 钙标准贮存溶液：称取0.2497g经105~110℃干燥至恒重的碳酸钙(CaCO3)，加10mL水，再加10mL（3.1）盐酸溶解，移入100mL容量瓶中，稀释至刻度。此溶液1mL含1mg钙。

3.11钙标准溶液：移取5.00mL钙标准贮存溶液（3.10）于100mL容量瓶中，用盐酸（3.3）定容至刻度，混匀。此溶液1mL含50μg钙。

3.12乙炔气：纯度>99.99%

4  仪器

GGX-9A原子吸收光谱仪，配有钙空心阴极灯及空气、乙炔燃烧器。

5  试样

5.1试样的粒度应研磨至通过0.074mm筛。

5.2试样经105℃～110℃烘2h，冷却至室温，保存于干燥器中。

6  分析步骤

6.1  试料

称取0.1g试样（5），精确至0.0001g。

6.2  测定数量

称取两份试料进行平行测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  分析试液的制备

将试料（6.1）置于盛有烘去水份的2 g氢氧化钠（3.5）的镍坩埚中，混匀，覆盖2 g过氧化钠（3.6），加盖。于750℃的马弗炉中熔融7~10min，中间摇一次，取出，冷却。将镍坩埚及盖置于盛有100 mL热水的250 mL烧杯中，加热浸取盐类，洗出坩埚和盖。将溶液煮沸2min，取下，稍冷，用慢速滤纸过滤，以 2%的氢氧化钠洗液（3.7）洗烧杯2~3次，洗沉淀5~6次。将沉淀与滤纸放入原烧杯中，加10 mL盐酸（3.1）及10~15滴过氧化氢（3.4），加热溶解沉淀，将滤纸搅碎成纸浆装入100mL容量瓶中定容，混匀，干过滤，待用。

6.5  标准系列溶液的配制随同试料做空白试验。

按表1吸取适量溶液于4个50mL容量瓶中，分别加入钙标准溶液（3.11）0 mL，1.00 mL，3.00 mL，5.00mL，加入SrCl2溶液（3.8）2.5mL，EDTA溶液（3.9）5mL，HCl（3.2）5mL，以二次水稀释至刻度，混匀。于原子吸收光谱仪422.7nm波长处，以试剂空白溶液调零，测量其吸光度，采用外推法求出钙的含量。

表1分取倍数

| 氧化钙含量范围/% | 分取倍数 |
| --- | --- |
| 0.5-1.5 | 10/100*1/50 |
| 1.5-3.0 | 5/100*1/50 |

7   分析结果的计算与表述

按公式（1）计算试料中氧化钙的百分含量：

w(CaO)=(c−c0)×VV1×1.3992m0V2×106×100…………………………………………（1）

式中：c——从工作曲线上查得试液中钙的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

c0——从工作曲线上查得随同试样空白中钙的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V——试液定容的体积，单位为毫升（mL）；

V1——试液测定的体积，单位为毫升（mL）；

V2——试液分取的体积，单位为毫升（mL）；

m0——试样量，单位为克（g）；

1.3992——由钙换算成氧化钙的系数。

8  精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得。

表2

| 氧化钙质量分数/% | 重复性限（r）/% |
| --- | --- |
| 0.84 | 0.084 |
| 1.45 | 0.171 |
| 2.76 | 0.308 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

- 8.2再现性

表3

| 氧化钙质量分数/% | 再现性限（R）/% |
| --- | --- |
| 0.85 | 0.016 |
| 1.45 | 0.056 |
| 2.73 | 0.073 |
| 注：再现性限（R）为2.8×SR，SR为再现性标准差。 |  |

8.3允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表4所列允许差。

表4

| 氧化钙质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。