GB/T 18114.6—200X

前    言

GB/T18114-200X《稀土精矿化学分析方法》共分11个部分：

第1部分：GB/T18114.1-200X  稀土精矿化学分析方法  稀土总量的测定

第2部分：GB/T18114.2-200X  稀土精矿化学分析方法  氧化钍量的测定

第3部分：GB/T18114.3-200X  稀土精矿化学分析方法  氧化钙量的测定

第4部分：GB/T18114.4-200X  稀土精矿化学分析方法  氧化铌、氧化锆、氧化钛量的测定

第5部分：GB/T18114.5-200X  稀土精矿化学分析方法  氧化硅量的测定

第6部分：GB/T18114.6-200X  稀土精矿化学分析方法  氧化铝量的测定

第7部分：GB/T18114.7-200X  稀土精矿化学分析方法  氧化铁量的测定

第8部分：GB/T18114.8-200X  稀土精矿化学分析方法  稀土配分量的测定

第9部分：GB/T18114.9-200X  稀土精矿化学分析方法  五氧化二磷量的测定

第10部分：GB/T18114.10-200X  稀土精矿化学分析方法  水分量的测定

第11部分：GB/T18114.11-200X  稀土精矿化学分析方法  氟量的测定

本部分为第6部分。

本部分是为首次制定。

本部分由国家发展计划委员会稀土办公室提出。

本部分由全国稀土标准化技术委员会归口。

本部分主要由包头稀土研究院负责起草。

本部分由包钢稀土高科技股份有限公司、赣州虔东实业集团股份有限公司参加起草。

本部分主要起草人：刘晓杰、李玉梅。

本部分参加起草人：曹俊杰、杨春红、张桂梅、温斌、姚南红、樊建新。

稀土精矿化学分析方法

氧化铝量的测定

# 电感耦合等离子发射光谱法

1  范围

本标准规定了稀土精矿中氧化铝量的测定方法。

本标准适用于稀土精矿中氧化铝量的测定。测定范围：0.50%~8.00%。

2  方法原理

试样以氢氧化钠、过氧化钠熔融分解，碱分离除去稀土及钍，滤液酸化定容，取适量进入等离子光谱仪，于波长308.2，237.3，396.1nm 处，测量氧化铝的含量。

3  试剂

3.1氢氧化钠。

3.2过氧化钠。

3.3盐酸。

3.4盐酸(1+1)。

3.5铝标准贮存溶液：准确称取0.1000g高纯铝（纯度>99.99%），加5mL水及10mL盐酸(3.3)，低温加热溶解，取下，冷至室温，移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铝。

3.6铝标准溶液：准确移取5.00mL铝标准贮存溶液（5）于100mL容量瓶中，加2mL盐酸（3.4），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含50µg铝。

3.7氩气大于99.99%.

4 仪器

全谱直读等离子体发射光谱仪，分辨率<0.006nm（200nm处）。

光源：氩等离子体光源，使用功率不小于1.0kW。

5  试样

5.1 试样的粒度应研磨至通过0.074mm筛。

5.2 试样经105℃~110℃干燥2h，冷却至室温，保存于干燥器中。

6  分析步骤

6.1  试料

称取0.5g试料（5），精确至0.0001g。

6.2 测定次数

称取二份试料进行平均测定，取其平均值。

6.3 空白试验

随同试料做空白试验。

6.4 测定

6.4.1将试料（6.1）置于预先加入4g氢氧化钠（3.1）的镍坩埚中，样品覆盖1g过氧化钠（3.2)，低温烘去水分，置于750℃马弗炉中熔融7-10min，取出，冷却至室温，将坩埚置于盛有约70mL水的300mL聚四氟乙烯烧杯中，加热提取，以水洗出坩埚，加热至沸，取下，冷却，移入100mL塑料容量瓶中，以水定容，混匀。立即移取清液2mL两份于预先盛有20-30mL盐酸（3.4）的100mL烧杯中，加热煮沸，取下冷却，按表1转移至容量瓶中，一份以水定容，混匀；一份标加铝标准使用液（3.6）2mL后，以水定容，混匀。（用于测定基体效应校正因子K）

表1

| 氧化铝含量，% | 定容体积，mL |
| --- | --- |
| ≤1.00 | 50.0 |
| ＞1.00 | 100.0 |

6.4.2标准系列溶液的配制

移取0，1.00,2.00，5.00mL铝溶液（3.6）于一系列50mL容量瓶中，加入5mL盐酸（3.4），以水稀释至刻度，混匀，此标准系列溶液浓度为0µg/mL，1.00µg/mL,2.00µg/mL，5.00µg/mL。

6.4.3 将分析试液（6.4.1）与标准系列溶液（6.4.2）同时进行氩等离子体光谱测定。

7 分析结果的计算与表述：

按公式（1）计算样品中氧化铝的质量分数（%）：

……………………………（1）

式中：c1— 自工作曲线上查得空白溶液中铝的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

c2— 自工作曲线上查得试料溶液中铝的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V0— 试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1— 分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V2— 被测试液体积，单位为毫升（mL）；

K— 基体效应校正因子（即为标加回收率）；

1(8895—铝与氧化铝的换算系数 ；

m— 试料的质量，单位为克（g）。

8 精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值的范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2

| 氧化铝含量 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- |
| 0.46 | 0.09 |
| 1.68 | 0.20 |
| 4.31 | 0.16 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

8.2  再现性

表3

| 氧化铝含量 / % | 再现性限（R）/ % |
| --- | --- |
| 0.461 | 0.10 |
| 1.66 | 0.20 |
| 4.30 | 0.16 |
| 注：再现性限（R）为2.8×SR，SR为再现性标准差。 |

8.3允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表4所列允许差。

表4

| 氧化铝含量/% | 允许差 |
| --- | --- |
| 0.50-1.50 | 0.10 |
| ＞1.50-4.00 | 0.20 |
| ＞4.00-8.00 | 0.25 |

9 质量保证和控制

每周用自制的控制标样(如有国家级或行业级标样时，应首先使用)校核一次本标准分析方法的有效性，当过程失控时,应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

# Text boxes

ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

# 稀土精矿化学分析方法

# 氧化铝含量的测定

# 电感耦合等离子发射光谱法

Chemical analysis methods for rare-earth concentrates

Determination of aluminum oxide content

By inductively coupled plasma atomic emission spectrographic method

（初审稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布