H13

ICS 77.040.30

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××.×—××××

代替GB/T 12689.1-2004

锌及锌合金化学分析方法

铝量的测定  EDTA滴定法

Methods for chemical analysis of zinc and zinc alloys

— Determination of aluminum content

— EDTA titrimetric method

（ISO1169：2006 Zinc alloys — Determination of aluminum content

— Titrimetric method，MOD）

（送审稿）

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发布

前   言

GB/T XXXX.X-XXXX共包括3个部分，

本部分为第1部分。

本部分修改采用ISO1169：2006《锌合金铝量的测定—容量法》，在主要技术内容上与ISO1169：2006相同，编写结构不完全对应，具体技术性差异见附录。

本部分是对GB/T 12689.1-2004中的方法3《锌及锌合金化学分析方法  EDTA滴定法测定铝量》的修订。

本部分代替GB/T 12689.1-2004中的方法3《锌及锌合金化学分析方法  铝量的测定  EDTA滴定法》。

本部分与GB/T 12689.1-2004方法3相比，主要变化如下：

——对文本格式进行了修改。

——分析范围的上限由13%扩展到30%。

——补充了分析范围13%～30%的精密度数据。

——增加了试验报告条款。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本部分由中冶葫芦岛有色金属集团有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由株洲冶炼集团股份有限公司、中金岭南韶关冶炼厂、河南豫光金铅股份有限公司、陕西东岭集团参加起草。

本部分主要起草人：

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

─GB 473-1976；GB/T 12689.1-1990；

─GB/T 12689.1-2004。

锌及锌合金化学分析方法

铝量的测定    EDTA滴定法

1  范围

本部分规定了锌及锌合金中铝量的测定方法。

本部分适用于锌及锌合金中铝量的测定。测定范围:0.50%～30.00%。

2  方法提要

试料用盐酸、过氧化氢溶解，加入过量的EDTA溶液，在乙酸钠缓冲溶液中，以

锌标准溶液滴定过量的EDTA，用氟化钠分解铝EDTA络合物，再以锌标准溶液滴定释放的EDTA。

3  试剂

3.1  盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.2  氨水（ρ0.89g/mL）。

3.3  过氧化氢（30%）。

3.4  盐酸（1+1）。

3.5  盐酸羟胺溶液(200g/L)。

3.6  EDTA溶液（90g/L）：称取90g乙二胺四乙酸二钠（Na2C10H16O8N2·2H2O）,溶于800mL温水中，冷却至室温，以水稀释至1000mL，混匀。

3.7  乙酸钠缓冲溶液（270g/L）：称取135g乙酸钠（CH3COONa·3H2O）溶于300mL温水中，过滤，再加15mL冰乙酸，调节溶液的pH值在5～5.5范围内（用pH计测定），以水稀释至500mL，混匀。

3.8  氟化钠溶液（100g/L）：称取100g氟化钠，溶于1000mL沸水中，冷却至室温，用快速滤纸过滤，滤液贮存于聚乙烯塑料瓶中。

3.9  锌标准滴定溶液（0.05mol/L）

称取3.2690g锌（w(Zn)≥99.99%），置于250mL烧杯中，盖上表皿，加入40mL盐酸（3.4），加热溶解后，用100mL水稀释，加入2滴甲基红溶液（3.10.1），用氨水（3. 2）中和，逐滴加盐酸（3.4）至溶液变为红色，移入1000mL容量瓶中，加入5mL盐酸（3.4），以水稀释至刻度，混匀。

3.10  指示剂

3.10.1  甲基红乙醇溶液（0.2g/L）：称取0.02g甲基红溶于100mL乙醇中,混匀。

3.10.2  二甲酚橙溶液（10g/L）：称取1g二甲酚橙溶于100mL水中,混匀。

4  分析步骤

4.1  试料

称取5.000g试样，精确至0.0001g。

4.2  测定

4.2.1  将试料(4.1)置于500mL烧杯中，盖上表皿，加入50mL盐酸（3.4）溶解。

4.2.2  加几滴过氧化氢（3.3），加热煮沸使其溶解完全，加入5.0mL盐酸羟胺溶液(3.5)使过量的过氧化氢分解，加水100mL，冷却至室温。

4.2.3  按表1定容于相应的容量瓶中，并分取相应体积的溶液于500mL锥形瓶中。

4.2.4  加水100mL，加入相应的EDTA溶液（3.6），加入5滴甲基红溶液（3.10.1），混匀。

表1  试液体积及加入EDTA量

| 铝的质量分数/w | 定容体积，mL | 分取体积，mL | 加入EDTA体积，mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.50～1.00 | 100 | 50.00 | 180 |
| 1.00～3.00 | 100 | 20.00 | 80 |
| 3.00～6.00 | 200 | 20.00 | 55 |
| 6.00～13.00 | 200 | 10.00 | 30 |
| 13.00～15.00 | 250 | 25.00 | 55 |
| 15.00～30.00 | 1000 | 25.00 | 25 |

4.2.5  用氨水（3. 2）调至颜色变成黄色，加入25mL缓冲溶液（3.7），煮沸2～3min，冷却。

4.2.6  加入2～3滴二甲酚橙溶液（3.10.2），用锌标准滴定溶液(3.9)滴定过量的EDTA至溶液变成紫色。

4.2.7  加入25mL氟化钠溶液（3.8），煮沸2～3min，冷却至室温。

4.2.8  以锌标准滴定溶液（3.9）滴定被释放的EDTA，直至溶液变成紫色。

5  分析结果的计算

按下式计算铝的质量分数w(Al)，数值以%表示：

wAl(%)=c⋅V2⋅V0⋅26.98×10−3m0⋅V1×100

式中：

C ─锌标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V0 ─试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1 ─分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V2 ─滴定试液消耗的锌标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m0─试料的质量，单位为克（g）；

26.98─铝的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

所得结果表示至二位小数。

6  精密度

6.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5％，重复性限（r）按以下表1数据采用线性内插法求得：

表2  重复性限

| w(Al)/% | 14.79 | 18.11 | 21.72 | 24.86 | 28.44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.34 | 0.51 | 0.31 | 0.37 | 0.45 |

6.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5％，再现性限(R)按表2数据采用线性内插法求得：

表3  再现性限

| w(Al)/% | 14.79 | 18.11 | 21.72 | 24.86 | 28.44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.38 | 0.74 | 0.60 | 0.91 | 0.68 |

注1： 重复性（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。

注2： 再现性（R）为2.8×SR，SR为再现性标准差。

7  质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

- 8  试验报告

——试样；

——使用的标准；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

附录A

(资料性附录)

本部分章条编号与ISO 1169:2006章条编号对照

表A.1给出了本部分章条编号与ISO 1169:2006章条编号对照一览表。

表A.1 本部分章条编号与ISO 1169:2006章条编号对照

| 本部分章条编号 | ISO 1169:2006章条编号 |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 8 |
| 5 | 9.1 |
| 6 | 9.2 |
| 7 | — |
| 8 | 10 |

附录B

（资料性附录）

本部分与ISO 1169:2006技术性差异及其原因

表B.1给出了本部分与ISO 1169:2006技术性差异及其原因一览表。

表B.1  本部分与ISO 1169:2006技术性差异及其原因

| 本部分的章条编号 | 技术性差异 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对标准的使用范围进行了扩展 | 使标准更科学、严密 |
| 2 | 将原理该为方法提要并重新进行叙述 | 更加详细而具体 |
| 3 | 提高了EDTA的浓度 | 提高实用性 |
| 4 | 样品分段、定容体积和加入EDTA量更细化 | 提高实用性 |
| 5 | 分析结果的计算与表述清晰、明了。 | 提高实用性 |
| 6 | 增加了再现性条款 | 标准规范要求 |
| 7 | 增加了质量保证条款 | 标准规范要求 |