GB/T 12687.2—200×

代替GB/T 12687.2-1990

前    言

GB/T 12687-200X《硝酸稀土植物生长调节剂化学分析方法》共分3个部分：

——第1部分：砷、汞、铅、镉和铬量的测定  电感耦合等离子体质谱法

——第2部分：氯量的测定 方法1硝酸银比浊法  方法2电位滴定法

——第3部分：水不溶物量的测定  重量法

本部分为第2部分。

本部分是对GB/T12687.2—1990《农用硝酸稀土化学分析方法 氯量的测定》的修订。

本部分与GB/T 12678.2-1990相比，主要有如下变动：

——采用硝酸银比浊法和电位滴定法代替汞量法；

——测定范围由0.10%~5.00%调整为0.0050%~10.00%；

——增加了精密度条款；

——增加了质量保证和控制条款；

——对标准文本行了编辑性修改。

——测定范围的重叠部分以方法2为仲裁方法。

本部分由全国稀土标准化技术委员会提出并归口。

本部分由北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分方法1由北京有色金属研究总院起草。

本部分方法1由江西赣州虔东稀土集团股份有限公司、宜兴新威利成稀土有限公司参加起草。

本部分方法1主要起草人：杨萍、陈云红。

本部分方法1主要验证人：姚南红、陈婕、      。

本部分方法2由北京有色金属研究总院起草。

本部分方法由江西赣州虔东稀土集团股份有限公司、包头稀土研究院参加起草。

本部分方法2主要起草人：童坚、李艳芬。

本部分方法2主要验证人：姚南红、陈婕、    。

本部分所替代标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 12687.2-1990。

硝酸稀土植物生长调节剂化学分析方法

第2部分：氯量的测定

方法1  硝酸银比浊法

- 范围

本方法规定了硝酸稀土植物生长调节剂中氯量的测定方法。

本方法适用于硝酸稀土植物生长调节剂中氯量的测定。测定范围：0.0050％～0.50%。

- 方法原理

试料以稀硝酸溶解，在稀硝酸介质中，氯离子与银离子形成氯化银胶体，在稳定剂丙三醇的存在下，于分光光度计波长430nm处测定。在工作曲线上查得相应的氯量。

- 试剂和材料

3.1  硝酸（1+1）。

3.2  硝酸（1+3）。

3.3  硝酸银（5g/L）。

3.4  丙三醇（1+1）。

3.5 二次去离子交换水：使用前需进行氯离子（Cl-）检验。量取20mL水于比色管中，加入2mL硝酸银（3.5），轻轻摇动，在60℃水浴中保温10min，目视不混浊方可使用。

3.6  氯标准贮存溶液：称取 1.6485g经400℃~450℃灼烧过的氯化钠（优级纯）于500mL烧杯中，加200mL水溶解。移入1000mL容量瓶中用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg 氯。

3.7  氯标准溶液：移取10.00mL氯标准贮存溶液（3.6）于500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL 含20.00μg氯。

- 仪器

分光光度计。

- 试样

硝酸稀土植物生长调节剂试样的制备：试样开封后立即称量。

- 分析步骤

6.1  试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1

| 氯质量分数 / % | 试料量 / g | 溶液总体积 / mL | 分取体积 / mL | 补加硝酸(3.3)体积 / mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0050～0.010 | 2.00 | 50 | 10.00 | — |
| ﹥0.010～0.050 | 1.00 | 50 | 5.00 | 1 |
| ﹥0.050～0.20 | 0.50 | 100 | 5.00 | 2 |

6.2  测定次数

称取两份试料进行平行测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试样做空白试验。

6.4  测定

6.4.1  将试料（6.1）置于150mL锥形瓶中，加入20mL硝酸（3.2）低温加热溶解至清亮。按表1移入相应的容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

6.4.2 分取两份试液（6.4.1）于25mL比色管中，按表1补加硝酸（3.1），加入2mL丙三醇（3.4），其中一份用水稀至刻度，此溶液为补偿溶液；另一份加入2mL硝酸银（3.3），每加一种试剂需轻轻混匀。用水稀释至刻度，混匀。将比色管放入60℃~80℃的水浴中保温15min。冷却至室温。

6.4.3  将部分试料溶液（6.4.2）移入3cm比色皿中，用补偿溶液（6.4.2）作参比，于分光光度计波长430nm处，测量其吸光度。在工作曲线上查出溶液（6.4.2）的氯量。

6.5  工作曲线的绘制

6.5.1  移取0 mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL标准溶液（3.7）于6个25mL比色管中，分别加入2mL 硝酸（3.1），以下按6.4.2进行。

6.5.2  移取部分试液（6.5.1）于3cm比色皿中，以试剂空白溶液为参比，于分光光度计波长430nm处测量其吸光度，以氯浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

- 分析结果的计算与表述

按式（1）计算试料中氯的质量分数（%）：

………………………………（1）

式中：

ρ——在曲线上查得的溶液（6.4.1）的氯量，单位为微克（μg）；

ρ0——在曲线上查得的空白溶液的氯量，单位为微克（μg）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——移取试液的体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）。

- 精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得。超过表2中的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表2

| 氯质量分数 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- |
| 0.030 | 0.004 |
| 0.34 | 0.03 |
| 0.43 | 0.05 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3

| 氯含量范围（质量分数）/ % | 允许差 / % |
| --- | --- |
| 0.0050～0.0150 | 0.0025 |
| ＞0.015～0.030 | 0.004 |
| ＞0.030～0.060 | 0.009 |
| ＞0.060～0.12 | 0.015 |
| ＞0.12～0.30 | 0.03 |
| ＞0.30～0.50 | 0.05 |

方法2  电位滴定法

- 范围

本方法规定了硝酸稀土植物生长调节剂中氯量的测定方法。

本方法适用于硝酸稀土植物生长调节剂中氯量的测定，测定范围：0.50％～10.00％。

- 方法原理

试料以水溶解，加入一定量的银溶液，在稀硝酸介质中，用氯离子选择性电极作响应电极，饱和甘汞电极为参比电极，氯化钠返滴定水溶液中的过量银离子。

- 试剂和材料

11.1 纯银（wAg≥99.99%）

11.2 硝酸（1+1）。

11.3 氯化钠标准滴定溶液：称取 2.922g经400~450℃灼烧过的氯化钠（优级纯）于500mL烧杯中，加200mL水溶解。移入1000mL容量瓶中用水稀释至刻度，混匀。此溶液浓度为0.0500 mol/L。

- 仪器

12.1 自动电位滴定仪。

12.2氯离子选择性电极。

12.3饱和甘汞电极。

13  试样

硝酸稀土植物生长调节剂试样的制备：试样开封后立即称量。

14 分析步骤

14.1  试料

按表4称取试样，精确至0.0001g。

表4

| 氯质量分数 /% | 试料量/g | 纯银加入量/g |
| --- | --- | --- |
| 0.50～2.50 | 1.00 | 0.10 |
| ＞2.50～10.00 | 0.50 | 0.20 |

14.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

14.3  空白试验

随同试料做空白试验。

14.4 测定

14.4.1 将试料（14.1）置于150mL烧杯中，用20mL水溶解。

14.4.2 按表4称取纯银（11.1）于100mL烧杯中，加入5mL硝酸（11.2），低温溶解完全，加入20mL水。

14.4.3 将试液(14.4.2)移入烧杯(14.4.1)中，用水洗净烧杯并以水稀释至100mL，加入搅拌子，将烧杯置于磁力搅拌器上，插入氯离子选择性电极（12.2）和饱和甘汞电极（12.3），搅拌下用氯化钠标准滴定溶液（11.3）滴定至终点，记下消耗氯化钠标准滴定溶液（11.3）的体积。

15  分析结果的计算

按式（2）计算氯的质量分数（%）：

w(Cl-)= ×100   -------------------（2）

式中：

m1——加入纯银的质量，单位为克（g）；

V——消耗氯化钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

107.868——银的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）；

35.453—— 氯的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）；

C— 氯化钠标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升(mol/L)。

16  精密度

16.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表5数据采用线性内插法求得。

表5

| 氯质量分数 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- |
| 0.50 | 0.02 |
| 2.50 | 0.05 |
| 10.00 | 0.13 |
| 注：重复性限（r）为2.83×Sr，Sr为重复性标准差。 |

16.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表6所列允许差。

表6

| 氯含量范围（质量分数）/ % | 允许差 / % |
| --- | --- |
| 0.50～2.50 | 0.03 |
| ＞2.50～5.00 | 0.06 |
| ＞5.00～10.00 | 0.15 |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

# Text boxes

ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

硝酸稀土植物生长调节剂化学分析方法

第2部分：氯量的测定

方法1 硝酸银比浊法

方法2 电位滴定法

Chemical analysis methods of rare earth nitrate

for growth regulator for plant

Part 2 :Determination of chlorine content

Silver nitrate turbidimetry (1)

Potentiometric titrimetry(2)

送审稿

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布