ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

稀土精矿化学分析方法

氧化钍量的测定

电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体发射光谱法

Chemical analysis methods of rare earth chloride and carbonate

Determination of Al、Mn、Ni、Zn、Pb、Th contents

Inductively coupled plasma mass spectrum method

预审稿

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

GB/T 18114.10—20xx

前    言

GB/T 18114-200X《稀土精矿化学分析方法》共分21个部分：

第1部分：GB/T 18114.1-200X  稀土精矿化学分析方法  氟量的测定  蒸馏-容量法

第2部分：GB/T 18114.2-200X  稀土精矿化学分析方法  五氧化二磷量的测定  分光光度法或等离子发射光谱法

第3部分：GB/T 18114.3-200X  稀土精矿化学分析方法  稀土氧化物总量的测定  重量法

第4部分：GB/T 18114.4-200X  稀土精矿化学分析方法  水分含量的测定 重量法

第5部分：GB/T 18114.5-200X  稀土精矿化学分析方法  氧化钙量的测定原子吸收光谱法和容量法

第6部分：GB/T 18114.6 -200X  稀土精矿化学分析方法  二氧化硅量的测定  分光光度法法和等离子发射光谱法

第7部分：GB/T 18114.7-200X  稀土精矿化学分析方法氧化铝量的测定 等离子发射光谱法

第8部分：GB/T 18114.8-200X  稀土精矿化学分析方法  氧化铌、氧化锆、氧化钛量的测定等离子发射光谱法

第9部分：GB/T 18114.9-200X  稀土精矿化学分析方法  氧化铁量的测定  容量法

第10部分：GB/T 18114.10-200X  稀土精矿化学分析方法  氧化钍量的测定  等离子质谱法和等离子发射光谱法

第11部分：GB/T 18114.11-200X  稀土精矿化学分析方法  稀土配分量的测定  等离子发射光谱法

本部分为第10部分。

本部分为首次制定。

本部分由工业和信息化部原材料工业司提出。

本部分由全国稀土标准化技术委员会归口。

本部分由包头稀土院、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由赣州有色冶金研究所起草。

本部分方法一由包头稀土院、包钢稀土高科技股份有限公司参加起草。

本部分方法二由包头稀土院、湖南稀土金属材料研究院参加起草。

- 本部分方法一主要起草人：潘建忠、钟道国、刘柏禄。

- 本部分方法二主要起草人：刘  鸿、黎  英、王林生。

本部分方法一参加起草人：。

本部分方法二参加起草人：。

稀土精矿化学分析方法

氧化钍量的测定

电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体发射光谱法

方法一：电感耦合等离子体质谱法

1 范围

本部分规定了稀土精矿中氧化钍量的测定方法。

本部分适用于稀土精矿中氧化钍含量的测定。测定范围：0.001%～0.30%。

2  方法原理

试样氢氧化钠-过氧化钠混合熔剂熔融分解，水浸出。过滤除去硅、铝、钠盐，用硝酸和高氯酸破坏滤纸和溶解沉淀，在稀酸介质中，以氩等离子体为离子化源，直接进行等离子体质谱测定，测定时以内标法进行校正。

3 试剂和材料

所用试剂均为电子级，所用水为超纯水，电阻率大于18MΩ·cm。

3.1  氢氧化钠。

3.2  过氧化钠。

3.3  硝酸（ρ：1.42g/ mL）。

3.4  高氯酸（ρ：1.67g/ mL）。

3.5  盐酸（1+1）。

3.6  氨水洗液（1+49）。

3.7  硝酸稀释液（1+199）。

3.8  氧化钍标准贮存溶液：准确称取0.1000g二氧化钍[w(ThO2)≥99.95%，在110℃烘干过]于250mL烧杯中，加入10mL盐酸（ρ：1.19g/ mL）和0.5mL氢氟酸（ρ：1.14g/ mL），加热溶解，加入2mL高氯酸（3.4）蒸发至冒白烟直至湿盐状，冷却，用盐酸（1+2）溶解并用盐酸（1+2）定容于100mL容量瓶中，混匀，此溶液1mL含1mg二氧化钍。

3.9  氧化钍标准溶液：准确移取1.00mL氧化钍标准贮存溶液（3.8），于1000mL容量瓶中，加入20mL硝酸（1+1），用水定容，混匀，此溶液1mL含1µg氧化钍。

3.10铟标准储存溶液：准确称取1.0000g金属铟[w(In)≥99.9%]于250mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.5），置于水浴上加热溶解，冷却，定容于1000mL容量瓶中，混匀，此溶液1mL含1mg铟。

3.11 铟内标溶液：移取1.00mL 铟标准储存溶液（3.10）于1000mL容量瓶中, 加入100mL硝酸（3.3），用水定容，混匀，此溶液1mL含铟1µg。

3.12氩气[w(Ar)≥99.99%]

4  仪器

电感耦合等离子体质谱仪：质量分辨率优于（0.8±0.1）amu。

5  试样

5.1 试样粒度小于0.074mm。

5.2 试样预先在105℃～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。

6  分析步骤

6.1  试料

称取0.25g试样（精确至0.0001g）

6.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4 分析试液的制备

6.4.1将试料置于30 mL镍坩埚【盛有3g氢氧化钠（3.1），预先烘去水分】中，再覆盖1.5g过氧化钠（3.2），加盖继续烘烤至熔化。于750℃马弗炉中熔融约5min（中间取出摇动一次），取出冷却。

6.4.2将坩埚置于400mL烧杯中，加120mL热水浸取。待剧烈作用停止后，取出坩埚，先用水冲洗坩埚外壁，再用滴管吸取约2mL盐酸（3.5）冲洗坩埚，然后再用水洗净坩埚，体积约为180mL，将溶液煮沸2 min，取下，冷却至室温。用慢速滤纸过滤，以氨水溶液（3.6）洗涤烧杯2~3次，洗涤沉淀5~6次。

6.4.3将沉淀连同滤纸放入原烧杯，加30mL硝酸（3.3）和5mL高氯酸（3.4），盖上表面皿，加热破坏滤纸和溶解沉淀，待剧烈作用停止后继续冒烟并蒸至体积约2 mL ~3mL，取下，冷却至室温。加入5mL盐酸（3.5），加热溶解清亮，取下，冷却至室温。

6.4.4将试液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.5按表1分取试液于100mL容量瓶中，加入1.00mL铟内标溶液（3.11），以硝酸稀释液（3.7）定容，混匀。

表1

| ThO2质量分数/% | 分取体积/mL |
| --- | --- |
| 0.001~0.100 | 5.00 |
| >0.100~0.300 | 1.00 |

6.5 标准系列溶液的配制

准确移取氧化钍标准溶液（3.9）0mL、2.50mL、5.00mL、10.00mL于一系列100mL容量瓶中，加入1.00mL铟内标溶液（3.11），以硝酸稀释液（3.7）定容，混匀。配成系列标准溶液见表2。

表2

| 标准溶液编号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ThO2浓度，×10-3µg/mL | 0 | 25.0 | 50.0 | 100.0 |

6.6  测定

6.6.1  测量元素同位素质量数见表3。

表3

| 元素 | 测定同位素的质量数 | 元素 | 测定同位素的质量数 |
| --- | --- | --- | --- |
| Th | 232 | In | 115 |

6.6.2  将空白试验溶液 (6.3)、分析试液（6.4.5）与标准系列溶液（6.5）同时进行氩等离子体质谱测定。

7  分析结果的计算

将标准系列溶液（6.5）的浓度直接输入计算机，用内标校正法校正，由计算机计算并输出空白试验溶液(6.3)、分析试液（6.4.5）中待测元素的浓度。

按式（1）计算试料中氧化钍的质量分数，数值以%表示：

( ρ-ρ0 ) · V2 · V0 × 10-9

w（ThO2）=                             × 100  ……………… (1 )

m ·V1

式中：

ρ——计算机输出的分析试液（6.4）中待测元素的浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

ρ0——计算机输出的空白试验溶液(6.3)中待测元素的浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V2——分析试液（6.4.4）的体积，单位为毫升（mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）；

V1——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

8   精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表4数据采用线性内插法求得。

表4

| 氧化钍质量分数 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- |
| 注：重复性限（r）为2.83×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表5所列允许差。

表5

| 氧化钍质量分数 / % | 允许差/ % |
| --- | --- |

9质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

方法二：电感耦合等离子体发射光谱法

10 范围

本部分规定了稀土精矿中氧化钍量的测定方法。

本部分适用于稀土精矿中氧化钍含量的测定。测定范围：0.30%～8.00%。

11  方法原理

试样氢氧化钠-过氧化钠混合熔剂熔融分解，水浸出。过滤除去硅、铝、钠盐，用硝酸和高氯酸破坏滤纸和溶解沉淀，在稀酸介质中，以氩等离子体为离子化源，直接进行电感耦合等离子体发射光谱测定。

12 试剂和材料

所用试剂均为电子级，所用水为超纯水，电阻率大于18MΩ·cm。

12.1  氢氧化钠。

12.2  过氧化钠。

12.3  硝酸（ρ：1.42g/ mL）。

12.4  高氯酸（ρ：1.67g/ mL）。

12.5  盐酸（1+1）。

12.6  氨水洗液（1+49）。

12.7  硝酸稀释液（1+199）。

12.8  氧化钍标准贮存溶液：准确称取0.1000g二氧化钍[w(ThO2)≥99.95%，在110℃烘干过]于250mL烧杯中，加入10mL盐酸（ρ：1.19g/ mL）和0.5mL氢氟酸（ρ：1.14g/ mL），加热溶解，加入2mL高氯酸（12.4）蒸发至冒白烟直至湿盐状，冷却，用盐酸（1+2）溶解并用盐酸（1+2）定容于100mL容量瓶中，混匀，此溶液1mL含1mg二氧化钍。

12.9 氩气[w(Ar)≥99.99%]

13 仪器

等离子发射光谱仪：倒数线色散率不大于0.26nm/mm(一级光谱)。

14  试样

14.1 试样粒度小于0.074mm。

14.2 试样预先在105℃～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。

15  分析步骤

15.1  试料

称取0.25g试样（精确至0.0001g）

15.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

15.3  空白试验

随同试料做空白试验。

15.4 分析试液的制备

15.4.1将试料置于30 mL镍坩埚【盛有3g氢氧化钠（12.1），预先烘去水分】中，再覆盖1.5g过氧化钠（12.2），加盖继续烘烤至熔化。于750℃马弗炉中熔融约5min（中间取出摇动一次），取出冷却。

15.4.2将坩埚置于400mL烧杯中，加120mL热水浸取。待剧烈作用停止后，取出坩埚，先用水冲洗坩埚外壁，再用滴管吸取约2mL盐酸（12.5）冲洗坩埚，然后再用水洗净坩埚，体积约为180mL，将溶液煮沸2 min，取下，冷却至室温。用慢速滤纸过滤，以氨水溶液（12.6）洗涤烧杯2~3次，洗涤沉淀5~6次。

15.4.3将沉淀连同滤纸放入原烧杯，加30mL硝酸（12.3）和5mL高氯酸（12.4），盖上表面皿，加热破坏滤纸和溶解沉淀，待剧烈作用停止后继续冒烟并蒸至体积约2 mL ~3mL，取下，冷却至室温。加入5mL盐酸（12.5），加热溶解清亮，取下，冷却至室温。

15.4.4将试液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

15.4.5按表6分取试液于50mL容量瓶中，加入5mL盐酸（12.5），用水稀释至刻度，混匀。待测。

表6

| ThO2质量分数/% | 分取体积/mL |
| --- | --- |
| 0.30~2.00 | 5.00 |
| >2.00~8.00 | 1.00 |

15.5标准系列溶液配制：分别移取0.00mL，1.00mL，2.00mL，3.00mL，4.00mL标准贮存溶液（12.8）于5个不同的200mL容量瓶中，分别加入20mL HCl（12.5），用水稀释至刻度，混匀。各标准含量见表7。

表7：

| 标准系列 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ThO2含量（μg/mL） | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |

15.6  测定

15.6.1  将空白试验溶液 (15.3)、分析试液（15.4.5）与标准系列溶液（15.5）同时进行氩等离子体光谱测定。

16  分析结果的计算

将标准系列溶液（15.5）的浓度直接输入计算机，由计算机计算并输出空白试验溶液(15.3)、分析试液（15.4.5）中待测元素的浓度。

按式（2）计算试料中氧化钍的质量分数，数值以%表示：

( ρ1-ρ2 ) · V5 · V3× 10-6

w（ThO2）=                             × 100  ……………… (2 )

m ·V4

式中：

ρ1——计算机输出的分析试液（6.4）中待测元素的浓度，单位为纳克每毫升（μg/mL）；

ρ2——计算机输出的空白试验溶液(6.3)中待测元素的浓度，单位为纳克每毫升

（μg/mL）；

V5——分析试液（6.4.4）的体积，单位为毫升（mL）；

V3——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m1——试料的质量，单位为克（g）；

V4——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

17   精密度

17.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表8数据采用线性内插法求得。

表8

| 氧化钍质量分数 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- |
| 注：重复性限（r）为2.83×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

17.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表9所列允许差。

表9

| 氧化钍质量分数 / % | 允许差/ % |
| --- | --- |

18质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。