H 13

ICS 77.040.30

中华人民共和国国家标准

GB/T 12689.×—200×

代替GB/T 12689.7-2004

锌及锌合金化学分析方法

镁量的测定  火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of zinc and zinc alloys

—Determination of magnesium content

—Flame atomic absorption spectrometric method

（ISO 3750:2006，Zinc alloys—Determination of magnesium

content—Flame atomic absorption spectrometric method，MOD）

（送审稿）

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发布

前   言

GB/T XXXX.X-XXXX共包括3个部分，

前   言

GB/T 12689-200X《锌及锌合金化学分析方法》分为3个部分：

——第1部分：GB/T 12689.X -200X  铝量的测定  EDTA滴定法；

——第2部分：GB/T 12689.X -200X  镁量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第3部分：GB/T 12689.X -200X  光电发射光谱法；

本部分为GB/T 12689-200X的第2部分。

本部分修改采用ISO 3750：2006《Zinc alloys—Determination of magnesium content—Flame atomic absorption spectrometric method》，在主要技术内容上与ISO 3750：2006相同，编写结构不完全对应，具体技术性差异见附录。

本部分是对GB/T 12689.7-2004《锌及锌合金化学分析方法  镁量的测定  火焰原子吸收光谱法》的修订。

本部分代替GB/T 12689.7-2004《锌及锌合金化学分析方法  镁量的测定  火焰原子吸收光谱法》。

本部分与GB/T 12689.7-2004相比，主要变化如下：

——对文本格式进行了修改；

——分析范围的下限由0.010%下延到0.0020%；

——补充了分析范围0.0020%～0.010%的精密度数据；

——分析范围0.0020%～0.010%的分取试液体积为25.00mL；

——增加了试验报告条款。

本部分的附录A、附录B为资料性附录。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本部分由深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由中冶葫芦岛有色金属集团有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司、水口山有色金属集团有限责任公司、陕西东岭冶炼有限公司参加起草。

本部分主要起草人：刘莹晶、涂小红、唐红。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

──GB/T 12689.7-1990、GB/T 12689.7-2004。

- GB/T 12689.×—200×

- 锌及锌合金化学分析方法

- 镁量的测定  火焰原子吸收光谱法

- 1  范围

本部分规定了锌及锌合金中镁含量的测定方法。

本部分适用于锌及锌合金中镁含量的测定。测定范围：0.0020％～0.20％。

2  方法提要

试料用盐酸—硝酸混合酸溶解，在稀盐酸介质中，以镧盐抑制铝的干扰，用空气—乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长285.2nm处，测量镁的吸光度。

3  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1  盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.2  硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.3  盐酸—硝酸混合酸：将180mL盐酸（3.1）和4mL硝酸（3.2）混合。

3.4  镧溶液（50g/L）：称取29.5g氧化镧，置于400mL烧杯中，加入25mL盐酸（3.1），加热溶解完全，冷却至室温，移入500mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

3.5  锌基体溶液（10g/L）：称取10g金属锌（wZn≥99.99%且wMg≤0.0002%），置于400mL烧杯中，加入100mL水、60mL盐酸—硝酸混合酸（3.3），加热溶解完全，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

3.6  铝基体溶液（1g/L）：称取1.00g金属铝（wAl≥99.99%且wMg≤0.0002%），置于400mL烧杯中，加入少量盐酸（3.1），加热溶解完全，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

3.7  镁标准贮存溶液：准确称取1.0000g金属镁（wMg≥99.99％），置于400mL烧杯中，加入20mL水、5mL盐酸（3.1），加热溶解完全，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中。以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镁。

3.8  镁标准溶液：移取10.00mL镁标准贮存溶液（3.7），置于1000mL容量瓶中，加入5mL盐酸（3.1），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10μg镁。

4  仪器

原子吸收光谱仪，附镁空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

──特征浓度：在与测量溶液的基体相一致的溶液中，镁的特征浓度应不大于0.005μg/mL；

──精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0％；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5％；

──工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.8。

原子吸收光谱仪的参考工作条件：

波长285.2nm；灯电流3.0mA；贫燃火焰，在原子化区测定。

5  分析步骤

5.1  试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1 试料量

| 镁的质量分数/％ | 试料/g | 分取试液体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.0020～0.010 | 5.000 | 25.00 |
| ＞0.010～0.025 | 5.000 | 10.00 |
| ＞0.025～0.050 | 2.500 | 10.00 |
| ＞0.050～0.10 | 1.000 | 10.00 |
| ＞0.10～0.20 | 0.500 | 10.00 |

5.2  空白试验

称取与试料相同的基体锌和铝，随同试料做空白试验。

5.3  测定

5.3.1  将试料（5.1）置于400mL烧杯中，加入20mL水、40mL盐酸—硝酸混合酸（3.3），加热溶解完全，冷却至室温，移入250mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

5.3.2  按表1分取试液于100mL容量瓶中，补加4mL盐酸（3.1）和5mL镧溶液（3.4），以水稀释至刻度，混匀。

5.3.3  使用空气—乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长285.2nm处，以水调零，测量镁的吸光度，减去试料空白溶液吸光度，从工作曲线上查出相应的镁量。

5.4  工作曲线的绘制

5.4.1  移取0mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL镁标准溶液（3.8），置于一组100mL容量瓶中，各加入与试料相应的锌基体溶液（3.5）与铝基体溶液（3.6），并分别加入4mL盐酸（3.1）和5mL镧溶液（3.4），以水稀释至刻度，混匀。

5.4.2  使用空气—乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长285.2nm处，以水调零，测量系列标准溶液的吸光度，减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的吸光度，以镁的浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

6  分析结果的计算

镁含量以镁的质量分数wMg计，数值以%表示，按下式计算：

wMg=m1⋅V2⋅V0×10−6m0⋅V1×100

式中:

m1 ──自工作曲线上查得的镁量，单位为微克（μg）；

V0 ──试液总体积，单位为毫升(mL）；

V1──分取试液体积，单位为毫升(mL）；

V2 ──测量试液的体积，单位为毫升(mL）；

m0──试料的质量，单位为克（g）。

计算结果表示到小数点后两位，若镁的质量分数小于0.10％时，表示到小数点后三位，若镁的质量分数小于0.010％时，表示到小数点后四位。

7  精密度

7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5％，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2  重复性限

| wMg/％ | 0.0020 | 0.0046 | 0.0073 | 0.010 | 0.035 | 0.070 | 0.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/％ | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.01 |

7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5％，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

表3  再现性限

| wMg/％ | 0.0020 | 0.0046 | 0.0073 | 0.010 | 0.035 | 0.070 | 0.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/％ | 0.0003 | 0.0006 | 0.0008 | 0.002 | 0.004 | 0.010 | 0.02 |

注1： 重复性（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。

注2： 再现性（R）为2.8×SR，SR为再现性标准差。

注3： SR至少由5个不同实验室的平均值 作为单次测量值求出。

8  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

9  试验报告

──试样；

──使用的标准（包括发布或出版年号）；

──使用的方法；

──分析结果及其表示；

──与基本分析步骤的差异；

──测定中观察到的异常现象；

──试验日期。

附录A

(资料性附录)

本部分章条编号与ISO 3750:2006章条编号对照

表A.1给出了本部分章条编号与ISO 3750:2006章条编号对照一览表。

表A.1 本部分章条编号与ISO 3750:2006章条编号对照

| 本部分章条编号 | ISO 3750:2006章条编号 |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 |
| 5 | 8 |
| 6 | 9.1 |
| 7 | 9.2 |
| 8 | — |
| 9 | 10 |

附录B

（资料性附录）

本部分与ISO 3750:2006技术性差异及其原因

表B.1给出了本部分与ISO 3750:2006技术性差异及其原因一览表。

表B.1  本部分与ISO 3750:2006技术性差异及其原因

| 本部分的章条编号 | 技术性差异 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对标准的测定范围进行了扩展 | 使标准更科学、严密 |
| 2 | 将原理改为方法提要并重新进行叙述 | 更加详细而具体 |
| 5.1 | 样品分段称样量、分取试液体积更细化 | 提高实用性 |
| 5.4.1 | 系列标准溶液的浓度、个数略有不同 | 提高实用性 |
| 6 | 分析结果的计算与表述清晰、明了。 | 提高实用性 |
| 7.2 | 增加了再现性条款 | 标准规范要求 |
| 8 | 增加了质量保证和控制条款 | 标准规范要求 |