ICS

分类号

YS/TXXX.XX-XXXX

无铅锡基焊料化学分析方法

铅量的测定

火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of Pb-free Tin-Based Solder

Determination of lead content

Flame atomic absorption spectrometric method

（终审搞）

XXXX－XX－XX 发布                   XXXX－XX－XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

YS/T XXXX——200X《无铅锡基焊料化学分析方法》共分为17部分:

——第1部分　无铅锡基焊料化学分析方法  锡含量的测定  焦性没食子酸解蔽—硝酸铅滴定法

——第2部分　无铅锡基焊料化学分析方法  银含量的测定  火焰原子吸收光谱法和硫氰酸钾电位滴定法

——第3部分　无铅锡基焊料化学分析方法  铜含量的测定  火焰原子吸收光谱法和硫代硫酸钠滴定法

——第4部分　无铅锡基焊料化学分析方法  铅含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第5部分　无铅锡基焊料化学分析方法  铋含量的测定  火焰原子吸收光谱法和EDTA滴定法

——第6部分　无铅锡基焊料化学分析方法  锑含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第7部分　无铅锡基焊料化学分析方法  铁含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第8部分　无铅锡基焊料化学分析方法  砷含量的测定  砷锑钼蓝分光光度法

——第9部分　无铅锡基焊料化学分析方法  锌含量的测定  火焰原子吸收光谱法和EDTA滴定法

——第10部分  无铅锡基焊料化学分析方法  铝含量的测定  电热原子吸收光谱法

——第11部分  无铅锡基焊料化学分析方法  镉含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第12部分  无铅锡基焊料化学分析方法  铟含量的测定  EDTA滴定法

——第13部分  无铅锡基焊料化学分析方法  镍含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第14部分　无铅锡基焊料化学分析方法  磷含量的测定  结晶紫—磷钒钼杂多酸分光光度法

——第15部分　无铅锡基焊料化学分析方法  锗含量的测定  水杨基荧光酮分光光度法

——第16部分　无铅锡基焊料化学分析方法  稀土含量的测定  偶氮胂（Ⅲ）分光光度法

——第17部分　无铅锡基焊料化学分析方法  银铜铅铋锑铁砷锌铝镉镍磷锗含量的测定  ICP直读光谱法

本部分为第4部分。

本部分的附录A是资料性附录。

本部分是首次制定。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责归口。

本部分由红河出入境检验检疫局起草。

本标准由深圳格林美高新技术股份有限公司、昆明贵研铂业有限责任公司、                参加起草。

本标准主要起草人：曹海涛  江寨申  王泽  胡昱炜  韩红涛  黄小兰  尚正文

陈建华

无铅锡基焊料化学分析方法

第4部分  铅量的测定

火焰原子吸收光谱法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

本部分规定了无铅锡基焊料中铅含量的测定方法。

本部分适用于无铅锡基焊料中铅含量的测定。测定范围：0.005 0%～0.100%。

2  方法提要

试料以王水分解，在稀王水介质中，于原子吸收光谱仪波长283.3ｎｍ处，使用空气—乙炔火焰测量其吸光度。

当铅含量0.005%～0.010%时，用盐酸-氢溴酸挥发除去大部分锡。

当锑含量大于4%时，用盐酸-氢溴酸挥发除去大部分锑。

当铟含量大于10%时，使用氘灯扣背景测量。

3  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1  盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.2  硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.3  硝酸（1+2）。

3.4  氢溴酸（ρ1.48g/mL）。

3.5  盐酸-氢溴酸：用盐酸（3.1）与氢溴酸（3.4）等体积混合。

3.6  硫酸（1+1）。

3.7  王水。

3.8  铅标准贮存溶液：称取0.500 0g金属铅（铅的质量分数≥99.99 9%），置于250mL烧杯中，加入20mL硝酸（3.3），盖上表皿，微热至完全溶解，取下冷却，用水洗涤表皿及杯壁，移入500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铅。

3.9  铅标准溶液：移取20.0mL铅标准贮存溶液(3.8)于200mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg铅。

4  仪器

原子吸收光谱仪，附铅空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标的原子吸收光谱仪均可使用：

灵敏度：在与测量溶液的基体一致的溶液中，铅的特征浓度应不大于0.24/mL。

精密度：用最高浓度的标准溶液测量11次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.68%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量11次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的2.62%。

工作曲线线性：将标准曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.9

仪器工作条件见附录A（资料性附录）。

5  试样

试样需密封包装。

6  分析步骤

6.1 试料

按表1称取试样（m），精确至0.0001g。

表 1    试料称量表

| 铅质量分数 / ％ | 试料量 / g | 王水用量/ mL | 测量体积 / mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0050～0.050（Aｇ＜1） | 1.0 | 15 | 50 |
| 0.0050～0.050（Aｇ＞1） | 0.5 | 10（分2次加入） | 25 |
| ＞0.050～0.10（Aｇ＜1） | 0.5 | 15 | 50 |
| ＞0.050～0.10（Aｇ＞1） | 0.5 | 15（分2次加入） | 50 |

6.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定

6.4.1　将试料（6.1）置于150 mL烧杯中。按表1加入王水（3.7），盖上表皿，于低温电炉上加热分解完全，冷却。

6.4.1.1　当试料中Sｎ＞80%、Pｂ＜0.01%时，移去表皿，沿杯壁加入1mL硫酸（3.6），混匀，加热蒸发至刚冒白烟，取下稍冷。沿杯壁加入5mL盐酸-氢溴酸混合液（3.5），混匀，加热蒸至冒白烟，取下稍冷。重复此操作以挥除大部分锡，取下稍冷。加入5mL或2.5mL王水（3.7），冷至室温。

6.4.1.2　当试料中Sｂ＞80%时，移去表皿，沿杯壁加入1mL硫酸（3.6），混匀，加热蒸发至刚冒白烟，取下稍冷。沿杯壁加入5mL盐酸-氢溴酸混合液（3.5），混匀，加热蒸至冒白烟，取下稍冷。重复此操作以挥除锑，取下稍冷。加入5mL或2.5mL王水（3.7），冷至室温。

6.4.2　将上述试液移入表1相应的容量瓶（V）中，用水稀释至刻度，混均。

6.4.3  使用空气—乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长283.3nm处，与标准溶液系列同时，以水调零，测量溶液中铅的吸光度。所测吸光度减去试料空白试验溶液的吸光度，从标准工作曲线查出相应的铅的浓度（C）。

6.4.3.1　当铟含量大于10%时，使用氘灯扣背景测量。

6.5  标准曲线的绘制

6.5.1  移取0.00mL、1.00 mL、2.00mL、4.00mL、6.00mL、8.00mL、10.00mL铅标准溶液(3.9)，置于一组100mL容量瓶中。加入10mL王水(3.7)，用水稀释至刻度，混匀。

6.5.2  在与试料溶液测定相同的条件下，测量标准溶液的吸光度，减去标准系列中“零”浓度溶液的吸光度，以铅浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

铅含量以铅的质量分数ωPb u计，数值以%表示，按公式（1）计算：

ωPb（%） =c⋅V×10−6m×100 ……………………（1）

式（1）中：

C——自工作曲线上查得铅质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V ——测量试液体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）。

所得结果表示至小数点后四位。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2    铅重复性

| ωPb / % | 0.0059 | 0.0233 | 0.1007 |
| --- | --- | --- | --- |
| r / % | 0.0005 | 0.0016 | 0.0045 |

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

表3    铅再现性

| ωPb） / % | 0.0053 | 0.0233 | 0.100 |
| --- | --- | --- | --- |
| R / % | 0.0010 | 0.0090 | 0.010 |

9  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

- 验报告

— 试样；

— 使用的标准；

— 使用的方法；

— 分析结果及其表示；

- 与基本分析步骤的差异；

- 测定中观察到的异常现象；

- 试验日期。

附   录  A

（资料性附录）

仪器工作条件

使用美国瓦里安公司220FS型原子吸收光谱仪测量铅的工作条件如表A1。

表A1    仪器工作条件

| 波长 nm | 灯电流 mA | 光谱通带 nm | 燃烧器高度 mm | 空气流量 L/min | 乙炔流量 L/min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 283.3 | 4 | 0.5 | 6 | 13.3 | 1.9 |