YS/TXXX.XX-XXXX

无铅锡基焊料化学分析方法

锑的测定

火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of lead-free tin solders

Determination of antimony content

Flame atomic absorption spectrometric method

（终审稿）

XXXX－XX－XX 发布                   XXXX－XX－XX实施

前    言

YS/T XXXX——200X《无铅锡基焊料化学分析方法》共分为17部分:

——第1部分　无铅锡基焊料化学分析方法  锡含量的测定  焦性没食子酸解蔽—硝酸铅滴定法

——第2部分　无铅锡基焊料化学分析方法  银含量的测定  火焰原子吸收光谱法和硫氰酸钾电位滴定法

——第3部分　无铅锡基焊料化学分析方法  铜含量的测定  火焰原子吸收光谱法和硫代硫酸钠滴定法

——第4部分　无铅锡基焊料化学分析方法  铅含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第5部分　无铅锡基焊料化学分析方法  铋含量的测定  火焰原子吸收光谱法和EDTA滴定法

——第6部分　无铅锡基焊料化学分析方法  锑含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第7部分　无铅锡基焊料化学分析方法  铁含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第8部分　无铅锡基焊料化学分析方法  砷含量的测定  砷锑钼蓝分光光度法

——第9部分　无铅锡基焊料化学分析方法  锌含量的测定  火焰原子吸收光谱法和EDTA滴定法

——第10部分  无铅锡基焊料化学分析方法  铝含量的测定  电热原子吸收光谱法

——第11部分  无铅锡基焊料化学分析方法  镉含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第12部分  无铅锡基焊料化学分析方法  铟含量的测定  EDTA滴定法

——第13部分  无铅锡基焊料化学分析方法  镍含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第14部分　无铅锡基焊料化学分析方法  磷含量的测定  结晶紫—磷钒钼杂多酸分光光度法

——第15部分　无铅锡基焊料化学分析方法  锗含量的测定  水杨基荧光酮分光光度法

——第16部分　无铅锡基焊料化学分析方法  稀土含量的测定  偶氮胂（Ⅲ）分光光度法

——第17部分　无铅锡基焊料化学分析方法  银、铜、铅、铋、锑、铁、砷、锌、铝、镉、镍、磷、锗含量的测定  ICP直读光谱法

本部分为第6部分。

本部分附录A是资料性附录。

本部分是首次制定。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责归口。

本部分由广西华锡集团股份有限公司负责起草。

本部分由云南锡业集团有限责任公司、红河出入境检验检疫局参加起草。

本部分主要起草人：林文霜  谢雪珍  石如祥、朱  锐  江寨伸　胡昱炜

无铅锡基焊料化学分析方法

第6部分  锑量的测定

火焰原子吸收光谱法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

范围

本部分规定了无铅锡基焊料中锑含量的测定方法。

本部分适用于无铅锡基焊料中锑含量的测定。测定范围：0.0010%～5.500% 。

方法提要

在低温下，用王水分解试料，于王水介质中，使用空气-乙炔火焰，在原子吸收光谱仪波长217.6 nm处，测量锑的吸光度。

- 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

  - 盐酸（ρ1.19g／mL），优级纯。

  - 硝酸（ρ1.42g/mL），优级纯。

  - 硝酸（1+1），优级纯。

  - 王水（1+1），优级纯。

  - 硫脲溶液（50 g／L）。

  - 锑标准贮存溶液：称取 0.5986 g 三氧化二锑（99.99％），置于 250 mL 烧杯中，加入 50 mL 盐酸（3.1），溶解完全后移入 500 mL 容量瓶中，加入 50 mL 盐酸（3.1），以水稀释至刻度，混匀。此溶液 1 mL 含 1000 µｇ 锑。

  - 锑标准溶液：移取 50.00 mL 锑标准贮存溶液于 500 mL 容量瓶中，加 50 mL 盐酸，用水稀释至刻度，混匀。此溶液 1 mL含 100 µｇ锑。

- 仪器

原子吸收光谱仪，附锑空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

——特征浓度：在与测量溶液的基体相一致的溶液中，锑的特征浓度应不大于0.14 μg/mL；

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量11次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量11次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%；

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.7。

- 分析步骤

  - 试料

按表 1 称取试样，精确至 0.0001ｇ（ｍ0）。

表 1  试料量

| 锑的质量分数/% | 试料量/g | 配制试液体积/mL | 分取试液体积/mL | 测量试液体积/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.001～0.025 | 1.0 | 25 | 全量 | 25 |
| ＞0.025～0.10 | 0.5 | 50 | 全量 | 50 |
| ＞0.10～0.50 | 0.1 | 50 | 全量 | 50 |
| ＞0.50～2.50 | 0.1 | 50 | 10.00 | 50 |
| ＞2.50～5.50 | 0.1 | 100 | 10.00 | 50 |

5.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

5.4  测定

    - 将试料（5.1）置于 150 mL 烧杯中，加入10 mL王水（3.4），加盖表皿，低温溶解完全，取下冷却，移入容量瓶（V0） （5.1）中，以水稀释至刻度，混匀。按表1分取试液 （V1 ）于表1容瓶（V2）中，加入8 mL王水（3.4），以水稀释至刻度，混匀。。

    - 当试料含银时，按5.4.1条进行至“低温溶解完全”后，取下稍冷，加10 mL硫脲（3.5），混匀至溶液清亮。以下从 5.4.1 条的“移入容量瓶（V0） （5.1）中”开始往下进行。

    - 使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长217.6 nm 处，以水调零，与标准溶液系列同时测量锑的吸光度。测得试料锑的吸光度减去空白试验的吸光度，在工作曲线上查出相应的锑浓度 （C） 。

5.5  工作曲线的绘制

    - 移取0 mL、0.50 mL、1.50 mL、2.50 mL、3.50 mL、4.50 mL、5.50 mL锑标准溶液（3.7），置于一组50 mL容量瓶中，各加入10 mL王水（3.4），用水稀释至刻度，混匀。

    - 与试料测定相同条件下，测量系列标准溶液的吸光度，减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的吸光度，以锑浓度为横坐标、吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

    - 试料中锡量超过3 mg / mL 时，在锑标准系列中加入与试料同量的锡（99.999%）。以下按5.5.1条和5.5.2条进行。

    - 试料中含铟时，在锑标准系列中加入与试料同量的铟（99.999%）。以下按5.5.1条和5.5.2条进行。

    - 试料含银时，在锑标准系列中加入与试料同量的硫脲溶液（3.5）。以下按5.5.1条和5.5.2条进行。

- 分析结果的计算

锑含量以锑的质量分数Sb  计，数值以 % 表示，按式（1）计算：

式（1）中：

c        在工作曲线上查得的锑浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V0       配制试液体积，单位为毫升（mL）；

ｍ0      试料的质量，单位为克（g）；

V1       分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V2       测量试液体积，单位为毫升（mL）。

锑含量为 0.10% ～5.50% 时，计算结果表示到小数点后两位；锑含量小于0.10% 时，表示到小数点后三位；锑含量小于 0.010% 时，表示到小数点后四位。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表 2  重复性限

| Sb/% | 0.0010 | 0.010 | 0.060 | 0.50 | 4.50 | 5.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0008 | 0.003 | 0.005 | 0.03 | 0.13 | 0.14 |

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

表 3  再现性限

| Sb/% | 0.0010 | 0.010 | 0.060 | 0.50 | 4.50 | 5.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0010 | 0.003 | 0.005 | 0.04 | 0.15 | 0.28 |

9  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

- 验报告

— 试样；

— 使用的标准；

— 使用的方法；

— 分析结果及其表示；

- 与基本分析步骤的差异；

- 测定中观察到的异常现象；

- 试验日期。

附   录  A

（资料性附录）

仪器工作条件

使用北京瑞利分析仪器公司WFX－320型原子吸收光谱仪测锑量的工作条件如表A1。

表A1

| 项目 | 波长 nm | 灯电流 mA | 光谱通带 mm | 燃烧器高度 mm | 空气流量 L/min | 空气压力 MPa | 乙炔流量 L/min | 乙炔压力 MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锑 | 217.6 | 4.0 | 0.2 | 6.0 | 6.5 | 0.3 | 1.8 | 0.09 |

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS

分类号