ICS

分类号

YS/T XXXX.1—XXXX

无铅锡基焊料化学分析方法

锡量的测定

焦性没食子酸解蔽—硝酸铅滴定法

Methods for chemical analysis of Pb-free Tin-Based Solder

Determination of Tin content

Pyrogallic acid demasking —Lead nitrate titrimetric  method

（终审稿）

XXXX－XX－XX 发布                   XXXX－XX－XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

YS/T XXXX——200X《无铅锡基焊料化学分析方法》共分为17部分:

——第1部分　无铅锡基焊料化学分析方法  锡含量的测定  焦性没食子酸解蔽—硝酸铅滴定法

——第2部分　无铅锡基焊料化学分析方法  银含量的测定  火焰原子吸收光谱法和硫氰酸钾电位滴定法

——第3部分　无铅锡基焊料化学分析方法  铜含量的测定  火焰原子吸收光谱法和硫代硫酸钠滴定法

——第4部分　无铅锡基焊料化学分析方法  铅含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第5部分　无铅锡基焊料化学分析方法  铋含量的测定  火焰原子吸收光谱法和EDTA滴定法

——第6部分　无铅锡基焊料化学分析方法  锑含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第7部分　无铅锡基焊料化学分析方法  铁含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第8部分　无铅锡基焊料化学分析方法  砷含量的测定  砷锑钼蓝分光光度法

——第9部分　无铅锡基焊料化学分析方法  锌含量的测定  火焰原子吸收光谱法和EDTA滴定法

——第10部分  无铅锡基焊料化学分析方法  铝含量的测定  电热原子吸收光谱法

——第11部分  无铅锡基焊料化学分析方法  镉含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第12部分  无铅锡基焊料化学分析方法  铟含量的测定  EDTA滴定法

——第13部分  无铅锡基焊料化学分析方法  镍含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第14部分　无铅锡基焊料化学分析方法  磷含量的测定  结晶紫—磷钒钼杂多酸分光光度法

——第15部分　无铅锡基焊料化学分析方法  锗含量的测定  水杨基荧光酮分光光度法

——第16部分　无铅锡基焊料化学分析方法  稀土含量的测定  偶氮胂（Ⅲ）分光光度法

——第17部分　无铅锡基焊料化学分析方法  银、铜、铅、铋、锑、铁、砷、锌、铝、镉、镍、锗含量的测定  ICP直读光谱法

本部分为第1部分。

本部分是首次制定。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责归口。

本部分由云南锡业集团有限责任公司起草。

本标准由柳州华锡集团有限责任公司参加起草。

本标准主要起草人：杨自华、万琼荣、杨  萍、林文霜、谢雪珍、李宏萍、陈树莲、冯丽荣、陈芳芳

无铅锡基焊料化学分析方法

第1部分：锡量的测定

焦性没食子酸解蔽——硝酸铅滴定法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

本部分规定了无铅锡基焊料中锡含量的测定方法。

本部分适用于无铅锡基焊料中锡含量的测定。测定范围：30.00%～99.50%。

- 方法提要

试样经王水溶解，在0.5～2mol/L酸度下，用EDTA络合锡及其它金属离子，在pH 5.8的六次甲基四胺缓冲溶液中，以二甲酚橙为指示剂，用硝酸铅滴定过量的Na2EDTA，加入焦性没食子酸使EDTA—Sn配合物解蔽，用硝酸铅标准滴定溶液滴定释放出来的EDTA。

磷＞0.5%、钛＞0.1%干扰测定。

3  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1 焦性没食子酸。

3.2 盐酸（1+1）。

3.3 混合酸：硝酸+盐酸+水（3+7+10）。

3.4 EDTA溶液（100g/L）：称取100gEDTA、100g氢氧化钠于2000mL烧杯中，加入800mL水，加热溶解，冷却至室温，用水稀释至1000mL，混匀。

3.5 酒石酸溶液（10g/L）。

3.6 硫脲溶液（50g/L）。

3.7 六次甲基四胺溶液（300g/L）：在酸度计上用盐酸（3.2）调节至pH 5.8。

3.8 六次甲基四胺溶液（300g/L）：在酸度计上用盐酸（3.2）调节至pH 7.0。

3.9 碳酸氢钠溶液（饱和）。

3.10 硝酸铅溶液[cPb(NO3)2=0.4mol/L]。

3.11 硝酸铅标准滴定溶液[cPb(NO3)2 = 0.04mol/L]。

- 3.11.1 配制：称取13.3g硝酸铅溶于水，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

- 3.11.2 标定：分别称取三份0.1500g锡（≥99.99%）（m0）于300mL锥形瓶中，加入15mL混合酸， 低温加热至溶解完全。以下按4.4.2～4.4.6条进行。同时做空白试验（V01）。

按公式(1)计算硝酸铅标准滴定溶液的实际浓度(c)：

c =m0⋅118.70(V1−V01)×10−3        ………………………………………（1）

式中：

c——硝酸铅标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

m0——锡的质量，单位为克（g）；

V1——标定时，滴定锡溶液所消耗的硝酸铅标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V01——标定时，滴定空白试液所消耗的硝酸铅标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

118.70—锡的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

平行标定三份，其极差值不大于1.5×10-4mol/L时，取其平均值，否则重新标定。

- 3.12 甲基橙溶液（1g/L）。

- 3.13 二甲酚橙溶液（5g/L）。

4  分析步骤

4.1  试料

按表1称取试样，精确至0.0001g（m）。

表1  试料量及EDTA用量

| 质量分数/% | 试料量/g | EDTA溶液/mL |
| --- | --- | --- |

| Sn≥80 | 0.15 | 10 |
| --- | --- | --- |
| Zn≥30 | 0.2 | 12 |
| Bi≥30 | 0.2 | 8 |

表1  试料量及EDTA用量

| 质量分数/% | 试料量/g | EDTA溶液/mL |
| --- | --- | --- |
| P 0.25～0.5 | 0.1 | 6 |
| 除上述规定外 | 0.2 | 10 |

4.2  测定次数

独立地进行2次测定，取其平均值。

4.3  空白试验

随同试料做空白试验(V0)。

  - 测定

表2  试剂用量

| 质量分数/% | 混合酸/mL | 酒石酸溶液/mL | 硫脲溶液/mL |
| --- | --- | --- | --- |
| Ag≥0.1～0.5 | 10 | — | 2 |
| Ag＞0.5～2 | 10 | — | 5 |
| Ag＞2 | 15 | — | 10 |
| Sb＞1 | 10 | 1 | — |
| 除上述规定外 | 10 | — | — |

4.4.1  将试料（5.1）置于300mL锥形瓶中，按表2加入混合酸，低温加热至溶解完全。

4.4.2  按表1加入EDTA溶液、30mL水，低温加热微沸2分钟，冷却至室温。

4.4.3  按表2 加入酒石酸溶液和硫脲溶液，混匀，加入1滴甲基橙溶液，混匀。滴加碳酸氢钠溶液至黄色出现，滴加盐酸至橙红色，充分摇动赶去大量的CO2。

4.4.4  加入15mL六次甲基四胺溶液（3.7），补加水至试液体积约为120mL，加入2滴二甲酚橙溶液，混匀。

4.4.5 用硝酸铅溶液（3.10）滴定至生成的红色消失缓慢，继续用硝酸铅标准滴定溶液（3.11）滴定至浅红色为终点（不计体积）。

4.4.6 加入10mL六次甲基四胺溶液（3.8），（若试液温度低于20℃时，用50℃～60℃的水加热20分钟），加入1.5g焦性没食子酸，摇动使焦性没食子酸溶解，放置5分钟。用硝酸铅标准滴定溶液滴定至稳定的浅红色为终点（V2）。

5  结果计算

锡含量以锡的质量分数ωSn计，数值以%表示，按公式（2）计算。

ωSn=c⋅(V2−V0)×118.70×10−3m×100      ……………………………（2）

式（2）中:

c——硝酸铅标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V2——测定时，滴定试料溶液所消耗硝酸铅标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0——测定时，滴定空白溶液所消耗硝酸铅标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）；

118.70——锡的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）；

所得结果表示至小数点后二位。

6  精密度

6.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果之差的绝对值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表3数据采用线性内插法求得：

表3    重复性限

| ω(Sn) / % | 30.01 | 64.98 | 99.55 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.22 | 0.30 | 0.30 |

6.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表4数据采用线性内插法求得：

表4    再现性限

| ω(Sn) / % | 30.01 | 64.98 | 99.55 |
| --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.22 | 0.34 | 0.34 |

7  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

- 试验报告

— 试样；

— 使用的标准；

— 使用的方法；

— 分析结果及其表示；

- 与基本分析步骤的差异；

- 测定中观察到的异常现象；

- 试验日期。