YS/TXXX.XX-XXXX

无铅锡基焊料化学分析方法

锗量的测定

水杨基荧光酮-OP分光光度法

Methods for chemical analysis of lead-free tin-based Solder

Determination of Germanium content

Salicylfluorone—Sim polyethylene glycol phenyl ether Spectrophotometry

（终审稿）

XXXX－XX－XX 发布                   XXXX－XX－XX实施

前    言

YS/T XXXX——200X《无铅锡基焊料化学分析方法》共分为17部分:

——第1部分  无铅锡基焊料化学分析方法  锡含量的测定  焦性没食子酸解蔽—硝酸铅滴定法

——第2部分  无铅锡基焊料化学分析方法  银含量的测定  火焰原子吸收光谱法和硫氰酸钾电位滴定法

——第3部分  无铅锡基焊料化学分析方法  铜含量的测定  火焰原子吸收光谱法和硫代硫酸钠滴定法

——第4部分  无铅锡基焊料化学分析方法  铅含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第5部分  无铅锡基焊料化学分析方法  铋含量的测定  火焰原子吸收光谱法和EDTA滴定法

——第6部分  无铅锡基焊料化学分析方法  锑含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第7部分  无铅锡基焊料化学分析方法  铁含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第8部分  无铅锡基焊料化学分析方法  砷含量的测定  砷锑钼蓝分光光度法

——第9部分  无铅锡基焊料化学分析方法  锌含量的测定  火焰原子吸收光谱法和EDTA滴定法

——第10部分  无铅锡基焊料化学分析方法  铝含量的测定  电热原子吸收光谱法

——第11部分  无铅锡基焊料化学分析方法  镉含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第12部分  无铅锡基焊料化学分析方法  铟含量的测定  EDTA滴定法

——第13部分  无铅锡基焊料化学分析方法  镍含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第14部分  无铅锡基焊料化学分析方法  磷含量的测定  结晶紫—磷钒钼杂多酸分光光度法

——第15部分  无铅锡基焊料化学分析方法  锗含量的测定  水杨基荧光酮分光光度法

——第16部分  无铅锡基焊料化学分析方法  稀土含量的测定  偶氮胂（Ⅲ）分光光度法

——第17部分  无铅锡基焊料化学分析方法  铜、铅、锌、镍、镉、 铝、砷、锑、铋、铟、银、铁量的测定  ICP直读光谱法

本部分为第15部分。

本部分是首次制定。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责归口。

本部分由云南锡业集团有限责任公司起草。

本部分由云南锡业股份公司、贵研铂业有限责任公司参加起草。

本部分主要起草人：陈树莲、张红玲、石如祥、白艳华、尚正文、韩红兰、张丽梅、

蔡  茜、陈建华

无铅锡基焊料化学分析方法

第15部分：锗量的测定

水杨基荧光酮-OP分光光度法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

本部分规定了无铅锡基焊料中锗含量的测定方法。

本部分适用于无铅锡基焊料中锗含量的测定。测定范围：0.0010％～0.050％。

2  方法提要

试料采用硝酸、硫酸、磷酸溶解，蒸馏分离主要基体，以水杨基荧光酮溶液-OP溶液显色，于分光光度计波长505nm处，测量其吸光度。

3  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1  盐酸（ρ=1.19g/mL）。

3.2  硫酸（ρ=1.84g/mL）。

3.3  硫酸（1+2）。

3.4  磷酸（ρ=1.84g/mL）。

3.5  盐酸（1+1）。

3.6  硝酸（1+1）。

3.7  高锰酸钾溶液（20g/L）。

3.8  抗坏血酸溶液（50g/L）：贮存于棕色瓶中（每天用时现配）。

3.9  水杨基荧光酮（SAF）溶液（0.1g/L）：称取0.05g 水杨基荧光酮于500mL量杯中，加入250mL无水乙醇，5mL硫酸（3.3），用水稀释至500mL，混匀。

3.10  聚乙二醇辛基苯基醚（OP）溶液(2%)：移取6mL聚乙二醇辛基苯基醚于500mL量杯中，用水稀释至300mL，混匀。

3.11  锗标准贮存溶液：1000μg／mL [GSBG62073-90]。

3.12  锗标准溶液：移取10.00mL锗标准贮存溶液于500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含20μg锗。

3.13  锗标准溶液：移取50.00mL锗标准溶液（3.12）于500mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含2μg锗。

4  蒸馏装置图

蒸馏装置如图1所示。

5  分析步骤

5.1  试料

按表1称取试样，精确至0.0001g（m）。

表1  试料称量表

| 锗的质量分数 / % | 试料量 / g | 试液总体积 / mL | 分取试液体积 / mL |
| --- | --- | --- | --- |
| ＜0.0020 | 0.5 | 全量测定 |
| ＞0.0020～0.0050 | 0.2 | 全量测定 |
| ＞0.0050～0.010 | 0.5 | 50 | 10.00 |
| ＞0.010～0.050 | 0.2 | 100 | 10.00 |

5.2  测定次数

独立地进行2次测定，取其平均值。

5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

5.4  测定

5.4.1  锗的质量分数为≤0.0050%的试料按5.4.1.1进行；锗的质量分数为＞0.0050的试料，按5.4.1.2进行。

5.4.1.1将试料（5.1）置于300mL锥形瓶中，加入10mL硝酸，加热溶解至样品无反应，取下稍冷，加入4mL硫酸（3.2），继续加热至试样溶解完全，冒白烟到余约3mL硫酸时，取下，冷却至室温。加入3mL磷酸，以15mL水吹洗杯壁，混匀，冷却至室温。

5.4.1.2  将试料（5.1）置于150mL烧杯中，加入10mL硝酸，加热溶解至样品无反应，取下稍冷，加入4mL硫酸（3.2），继续加热至试样溶解完全，冒白烟到余约3mL硫酸时，取下，冷却至室温。按表1移入容量瓶中，以水稀释至刻度（V ），混匀。视锗量移取试液（V1）于300mL锥形瓶中，加入3mL硫酸，3mL磷酸，5mL水。混匀，冷却至室温。

5.4.3  加入沸石，接上蒸馏装置，将导管插入盛有15mL水的50mL比色管中，将比色管置于盛有冷却水（＜25℃）的冷却杯中。向锥形瓶中加入10mL盐酸（3.1），立即塞好橡皮塞，置于电炉上加热蒸馏，待吸收液体积为25mL时，取出并洗净导管，取出吸收管。

5.4.4  滴加高锰酸钾溶液至试液呈稳定紫红色，加入1mL抗坏血酸溶液，4mL水杨基荧光酮溶液，1.5mL OP溶液，以水稀释至刻度，混匀，于20℃±1℃的水浴中放置30min。

5.4.5  移取部分试液于2cm比色皿中，以随同试料的空白试验溶液为参比，于分光光度计波长505nm处，测量其吸光度，从工作曲线上查出相应的锗量(ρ)。

5.5  工作曲线的绘制

5.5.1  准确移取0mL，1.00mL，2.00mL，3.00mL，4.00mL，5.00mL锗标准溶液（3.13），分别置于一组50mL比色管瓶中，加入10mL盐酸（3.5），以下按5.4.4条进行。

5.5.2  移取部分试液于2cm比色皿中，以试剂空白为参比，于分光光度计波长505nm处测量其吸光度，以锗量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

6  分析结果的计算

锗含量以锗的质量分数ω（Ge）计，数值以%表示，按公式（1）计算。

ωGe=  ……………………（1）

式（1）中：

ρ——自工作曲线上查得的磷量，单位为微克（µg）；

V——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果表示至小数点后三位；小于0.010%时表示至小数点后四位。

7  精密度

7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法获得：

表2  重复性限

| ωGe / % | 0.0019 | 0.0061 | 0.022 | 0.051 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r / % | 0.0003 | 0.0004 | 0.002 | 0.006 |

7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（IR），超过再现性限（IR）的情况不超过5%，再现性限（IR）按表3数据采用线性内插法获得：

表3  再现性限

| ωGe / % | 0.0019 | 0.0061 | 0.022 | 0.051 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/ % | 0.0005 | 0.0011 | 0.005 | 0.014 |

8  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

9  试验报告

— 试样；

— 使用的标准；

— 使用的方法；

— 分析结果及其表示；

- 与基本分析步骤的差异；

- 测定中观察到的异常现象；

- 试验日期。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS

分类号