前    言

本系列标准包括12个部分：

——第一部分 YS/T 227.1-200X  铋量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

——第二部分 YS/T 227.2-200X  铝量的测定  铬天青S—溴代十四烷基吡啶胶束增溶分光光度法

——第三部分 YS/T 227.3-200X  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第四部分 YS/T 227.4-200X  铁量的测定  邻菲啰啉分光光度法

——第五部分 YS/T 227.5-200X  硒量的测定  2，3-二氨基萘吸光光度法

——第六部分 YS/T 227.6-200X  铜量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第七部分 YS/T 227.7-200X  硫量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第八部分 YS/T 227.8-200X  镁、钠量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第九部分 YS/T 227.9-200X  碲量的测定  重铬酸钾—硫酸亚铁铵容量法

——第十部分 YS/T 227.10-200X  砷量的测定 氢化物发生—原子荧光光谱法

——第十一部分 YS/T 227.11-200X  硅量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第十二部分 YS/T 227.12-200X  铋、铝、铅、铁、硒、铜、硫、镁、钠、砷、硅量的测定—电感耦合等离子发射光谱法

本部分为YS/T227的第一部分。

本部分是对YS/T 227.1-1994《碲化学分析方法  铋量的测定 碘化钾、二钾马钱子碱吸光光度法》的修订。

本部分与YS/T 227.1-1994相比，主要有如下变动：

──改变了测定方法，采用氢化物发生-原子荧光光谱法；

──补充了精密度、质量保证和控制条款；

──补充了“实验报告”要求。

本部分自实施之日起，同时代替YS/T 227.1-1994

本部分由中国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由株洲冶炼集团股份有限公司负责起草。

本部分由北京矿冶研究总院起草。

本部分由株洲冶炼集团股份有限公司、辽宁出入境检验检疫局参加起草。

本部分主要起草人：袁玉霞 陈殿耿 王皓莹

本部分主要验证人：郭  军 何宗蒲 李  岩  董秀文

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

――GB 2137－80

――YS/T 227.1－1994

碲化学分析方法 铋量的测定

氢化物发生-原子荧光光谱法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

本部分规定了碲中铋含量的测定方法。

本部分适用于碲中铋含量的测定。测定范围：0.0001%～0.0025%。

2  方法原理

试样经盐酸、硝酸溶解，在盐酸介质中，用亚硫酸还原亚碲酸成金属碲析出除去基体，使用氢化物－原子荧光光谱仪测定铋量。

3  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3. 1 硝酸  (ρ1.43g/mL) 优级纯。

3. 2 盐酸  (ρ1.19g/mL) 优级纯。

3. 3 盐酸  (1+1)。

3. 4 亚硫酸（含二氧化硫不少于6.0%） 分析纯；

3. 5 抗坏血酸溶液(10%)。

3. 6 硼氢化钾溶液（1g/L）：分析纯，称取硼氢化钾10克溶于含氢氧化钾(5g/L)的1000mL水溶液中，摇匀。现用现配。

3. 7 铋标准贮备溶液：称取0.1000g金属铋（＞99.95%），加10mL硝酸（3.1），低温加热溶解完全，加入90mL硝酸（3.1），冷却，移入1000mL容量瓶中，以水定容至刻度，混匀。此溶液1mL含0.10mg铋。

3. 8 铋标准工作溶液：移取2.00mL铋标准贮备溶液（3.7）于200mL容量瓶中，用盐酸（20%）稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含1.0μg铋。

4 仪器

原子荧光光谱仪，附铋高强度空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡达到下列指标均可使用：

──检出极限：不大于2×10-9g/mL。

──精密度：用0.02µg/mL的铋标准溶液测量10次荧光强度，其标准偏差不应超过平均荧光强度的5.0%。

原子荧光光谱仪的参考工作条件：

——灯电流80mA；

——负高压300V；

——载气流量400mL/min；

——屏蔽气流量800mL/min；

——读数延迟时间0.5s；

——读数时间14s。

5  试样

按YS/T 222标准取制样，样品粒度不大于0.25mm。

6  分析步骤

6.1  试料

按表1称取试样，精确到0.0001g。

表1  试料量

| 铋的质量分数， % | 称样量, g |
| --- | --- |
| 0.0001~0.0010 | 1.000 |
| ＞0.0010~0.0020 | 0.500 |
| ＞0.0020~0.0025 | 0.200 |

6.2  空白试验

随同试料做空白试验。

6.3  测定

6.3.1 将试料置于于250mL烧杯中，加10 mL盐酸（3.2）、3 mL硝酸（3.1），低温加热溶解并蒸干，加3 mL盐酸（3.2），蒸干，重复一次。然后加20mL盐酸（3.3），加热溶解盐类，加20mL～30mL水，加热至近沸，在不断搅拌下，加30mL亚硫酸（3.4），微沸15分钟。取下，用少量水吹洗表面皿及杯壁，加2mL10%抗坏血酸溶液（3.5），摇匀，放置10分钟。

6.3.2  用慢速滤纸过滤入一组100mL容量瓶中，用水洗涤烧杯及沉淀4～5次，以水定容到刻度。

6.3.3  按仪器给定工作条件在原子荧光光谱仪上测定测定铋的荧光强度，从工作曲线上查出铋的浓度。

6.4  工作曲线的绘制

6.4.1  移取0.00mL、2.00 mL、4.00 mL、6.00 mL、8.00 mL、10.00mL标准溶液(3.8)于250mL的烧杯中，以下操作按6.3.1-6.3.2进行，空白同时做两份。

6.4.2  与试料测定相同条件下，按仪器给定工作条件在原子荧光光谱仪上分布测定标准系列溶液的荧光强度。

6.4.3  减去“零”浓度标准溶液的荧光强度，以铋的浓度为横坐标，荧光强度为纵坐标绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

铋含量以铋的质量分数ωBi计，数值以％表示，按（1）式计算：

式中：

c —从工作曲线上查得的测定溶液的浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V —定容体积，单位为毫升（mL）；

m —试样称取量，单位为克（g）。

计算结果保留2位有效数字。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法获得：

表2 重复性限

| ωBi／％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r／％ |  |  |  |

注：重复性（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法获得：

表3 再现性限

| ωBi／％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R／％ |  |  |  |

注：再现性（R）为2.8SR，SR为再现性标准差。

9  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

10试验报告

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 227.1—××××

代替YS/T227.1－1994

碲化学分析方法  铋量的测定

氢化物发生-原子荧光光谱法

Methods for chemical analysis of tellurium－

Determination of bismuth content－

Hydrogenide germination-atomic fluorescence spectrophotometric method

(送审稿)

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS 77.150.99

H 62