中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 227.11—××××

代替YS/T227.11－1994

碲化学分析方法 硅量的测定

正丁醇萃取硅钼蓝分光光度法

Methods for chemical analysis of tellurium-

Determination of silicon content-

N-butanol extraction molybdenum blue Spectrophotometry method

(送审稿)

（预审稿）

××××-××-××发布

- ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- ICS 77.150.99

- H 62

- 前    言

本系列标准包括12个部分：

——第一部分 YS/T 227.1-200X  铋量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

——第二部分 YS/T 227.2-200X  铝量的测定  铬天青S—溴代十四烷基吡啶胶束增溶分光光度法

——第三部分 YS/T 227.3-200X  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第四部分 YS/T 227.4-200X  铁量的测定  邻菲啰啉分光光度法

——第五部分 YS/T 227.5-200X  硒量的测定  2，3-二氨基萘吸光光度法

——第六部分 YS/T 227.6-200X  铜量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第七部分 YS/T 227.7-200X  硫量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第八部分 YS/T 227.8-200X  镁、钠量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第九部分 YS/T 227.9-200X  碲量的测定  重铬酸钾—硫酸亚铁铵容量法

——第十部分 YS/T 227.10-200X  砷量的测定 氢化物发生—原子荧光光谱法

——第十一部分 YS/T 227.11-200X  硅量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第十二部分 YS/T 227.12-200X  铋、铝、铅、铁、硒、铜、硫、镁、钠、砷、硅量的测定—电感耦合等离子发射光谱法

本部分为YS/T227的第十一部分。

本部分是对YS/T227.11-1994《碲化学分析方法 硅量的测定 正丁醇萃取硅钼蓝分光光度法》的修订。

本部分与YS/T227.11-1994相比，主要有如下变动：

──补充了精密度、质量保证和控制条款。

──补充了“实验报告”要求。

本部分自实施之日起，同时代替YS/T227.11-1994。

本部分由中国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由株洲冶炼集团股份有限公司负责起草。

本部分由水口山有色金属公司科研所起草。

本部分由北京矿冶研究总院、广州有色金属研究所参加起草。

本部分主要起草人：

本部分主要验证人：

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

――GB 2147－80

――YS/T227.11-1994

碲化学分析方法

第十一部分：硅量的测定

正丁醇萃取硅钼蓝分光光度法测定硅量

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

- 1  范围

本部分规定了碲中硅含量的测定方法。

本部分适用于碲中硅含量的测定。测定范围：0.0005%～0.0030%。

- 2  方法原理

在PH5.5~6.5的溶液中水解分离碲，PH1.2左右加入钼酸铵使之形成硅钼杂多酸，在c(1/2H2SO4)=4mol/L硫酸介质中用正丁醇萃取，二氯化锡还原为硅钼蓝，在波长700nm处，测其吸光度，用标准曲线法计算硅量。

- 3  试剂

所用试剂除有特殊说明外其余均为优级纯，制备溶液和分析用水均为二次蒸馏水或同等纯度的高纯水，试剂配制后均贮存于塑料瓶中。

3.1  盐酸(ρ1.19g/mL) 优级纯。

3.2  硝酸(ρ1.43g/mL) 优级纯。

3.3  硫酸(ρ1.84g/mL) 优级纯。

3.4  硫酸溶液（1+9）：用正丁醇饱和。

3.5  氢氟酸：重蒸馏后使用。

3.6  硼酸饱和溶液。

3.7  氢氧化钠溶液（400g/L）。

3.8  硝酸（1+1）。

3.9  正丁醇 分析纯。

3.10 钼酸铵溶液（200g/L）：称取20g高纯钼酸铵溶于80mL热水中，冷却，用水稀释至100mL，混匀，过滤后使用。

3.11  二氯化锡溶液（100g/L）：称取10g二氧化锡于烧杯中，加入50mL盐酸(2.1)，室温放置溶解后，加水至100mL混匀。现用现配。

3.12  硫酸联氨溶液（5g/L）：称取0.5g硫酸联氨溶于100mL硫酸（1.5+98.5）中，混匀。

3.13  混合还原剂溶液：取1mL 100g/L二氯化锡溶液于25mL 5g/L硫酸联氨溶液中，混匀，用时现配。

3.14  硅标准贮存溶液：称取0.2139g预先经1000℃灼烧1h并冷却的二氧化硅(>99.9%)于铂坩埚中，加5g无水碳酸钠（优级纯），混匀，在950℃熔融至清亮，保持10min，取下冷却后，用水洗净坩埚外壁，置于聚四氟乙烯杯中，加100mL热水浸出，低温加热至溶液澄清，冷却至室温。移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，贮于塑料瓶中。此溶液1mL含100μg硅。

3.15  硅标准溶液：移取20.00mL硅标准贮存溶液(2.14)于250mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。贮于塑料瓶中。此溶液1mL含8μg硅。

- 4 仪器

4.1 实验装置图:密闭溶样器（见图1）

图1 密闭溶样器

1-玻璃缸（φ320mm）；2-1000mL烧杯；3-电炉；4-石墨板；5-聚四氟乙烯坩埚；6-5000mL烧杯；7-红外灯；8、9-洗气瓶；10-自来水泵。

4.2 分光光度计，测量所使用波长为700nm。

- 5  试样

按YS/T 222标准取制样，样品粒度不大于0.25mm。

- 6  分析步骤

6.1  试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1  称取试样量

| 试样含硅量/% | 称取试样量/g |
| --- | --- |
| 0.0005～0.001 | 2.000 |
| ＞0.001～0.002 | 1.000 |
| ＞0.002 | 0.500 |

6.2  空白试验

随同试料做空白试验。

6.3  测定

6.3.1 将试料(6.1)置于30mL聚四氟乙烯坩埚中，以水润湿，缓慢、分次加入6.00mL盐酸(3.1)，2.00mL硝酸(3.2)，将坩埚移入密闭溶样器中，低温加热溶解并蒸发至体积约2mL，取下冷却。

6.3.2 以水稀至10mL左右，加入0.2mL氢氟酸(3.5)，摇匀，立即盖上防尘罩，放置1h。

6.3.3 加入5mL硼酸饱和溶液(3.6)，混匀，放置15min。

6.3.4 移入50mL塑料杯中，以氢氧化钠溶液(3.7)和硝酸(3.8)调至PH5.5~6.5，以水稀释至刻度，混匀，干过滤于塑料杯中。

6.3.5 移取25.00mL滤液于125mL分液漏斗中，以硝酸(3.8)调至pH1.0~1.5，加入10mL 钼酸铵溶液(3.10)，混匀，在20℃~30℃下放置20min。

6.3.6 加20mL硫酸（1+2），再以水稀释至60mL，加入20.00mL正丁醇(3.9)，振荡1min，静置分层，弃去水相。

6.3.7 加入10mL硫酸(3.4)，振荡30s，静置分层，弃去水相，重复此操作4次。

6.3.8 加入2.5mL混合还原溶液(3.13)，振荡15s，静置分层，弃去水相，加入1mL乙醇，摇匀。

6.3.9 移取部分溶液于1cm比色皿中，在分光光度计上于波长700nm处，以标准空白作参比，测其吸光度。减去流程空白的吸光度，从工作曲线上查出相应的硅量。

6.4工作曲线的绘制

6.4.1 移取0.00mL、0.75mL、1.50mL、2.25mL、3.00mL硅标准溶液（3.15），分别置于一组50mL塑料杯中，缓慢、分次加入2.00mL盐酸，以下按分析步骤6.3.2~6.3.8操作。

6.4.2 移取部分溶液于1cm比色皿中，在分光光度计上于波长700nm处，以标准空白作参比，测其吸光度。以硅量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

- 7  分析结果的计算

硅含量以硅的质量分数ωSi计，数值以％表示，按（1）式计算：

ωSi=m×10−6m0×100……………….（1）

式中：

m—自工作曲线上查得的硅量，单位为微克（μg）；

mo—试料的质量，单位为克（g）。

结果保留两位有效数字。

- 8  精密度

- 8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法获得：

表2 重复性限

| ωSi ／％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r／％ |  |  |  |

- 注：重复性（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。

- 8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法获得：

表3 再现性限

| ωSi／％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R／％ |  |  |  |

- 注：再现性（R）为2.8SR，SR为再现性标准差。

- 9  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

- 10试验报告

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。