中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T227.2—××××

代替YS/T227.2－1994

YS/T 536.×—XXXX

代替YS/T 536.2－2006

碲化学分析方法  铝量的测定

铬天青S—溴代十四烷基吡啶

胶束增溶分光光度法

Methods for chemical analysis of tellurium-

Determination of aluminium content-

Chromazurol S- Tetradecyl bromide pyridine Micellar Solubilization Spectrophotometric method

(送审稿)

（预审稿）

××××-××-××发布

- ××××-××-××实施

- ICS 77.150.99

- H 62

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

本系列标准包括12个部分：

——第一部分 YS/T 227.1-200X  铋量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

——第二部分 YS/T 227.2-200X  铝量的测定  铬天青S—溴代十四烷基吡啶胶束增溶分光光度法

——第三部分 YS/T 227.3-200X  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第四部分 YS/T 227.4-200X  铁量的测定  邻菲啰啉分光光度法

——第五部分 YS/T 227.5-200X  硒量的测定  2，3-二氨基萘吸光光度法

——第六部分 YS/T 227.6-200X  铜量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第七部分 YS/T 227.7-200X  硫量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第八部分 YS/T 227.8-200X  镁、钠量的测定   火焰原子吸收光谱法

——第九部分 YS/T 227.9-200X  碲量的测定   重铬酸钾—硫酸亚铁铵容量法

——第十部分 YS/T 227.10-200X  砷量的测定  氢化物发生—原子荧光光谱法

——第十一部分 YS/T 227.11-200X  硅量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第十二部分 YS/T 227.12-200X  铋、铝、铅、铁、硒、铜、硫、镁、钠、砷、硅量的测定—电感耦合等离子发射光谱法

本部分为YS/T227的第二部分。

本部分是对YS/T227.2—1994《碲化学分析方法 铝量的测定 铬天青S—溴代十四烷基吡啶胶束增溶分光光度法》的修订。

本部分与YS/T227.2—1994相比，主要有如下变动：

──补充了精密度、质量保证和控制条款。

──补充了“实验报告”要求。

本部分自实施之日起，同时代替YS/T227.2—1994。

本部分由中国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由株洲冶炼集团股份有限公司负责起草。

本部分由四川阿波罗太阳科技公司起草。

本部分由中冶葫芦岛有色金属集团、河南豫光金铅有限公司参加起草。

本部分主要起草人：余芳  严舸

本部分主要验证人：许利君

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

――GB2138－80

――YS/T 536.2－2006

碲化学分析方法 铝量的测定

铬天青S—溴代十四烷基吡啶胶束增溶分光光度法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

- 1  范围

本部分规定了碲中铝含量的测定方法。

本部分适用于碲中铝含量的测定。测定范围：0.0005%～0.0040%。

- 2  方法原理

试样经盐酸、硝酸溶解，在盐酸介质中，用亚硫酸还原亚碲酸成金属碲析出除去基体，在乙酸—乙酸铵缓冲溶液中，铝与铬天青S形成有色络合物，用溴代十四烷基吡啶胶束增溶分光光度法测定铝量

- 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

  - 市售试剂

硝酸（ρ1.42 g/mL），特纯。

盐酸（ρ1.19 g/mL），特纯。

氢氧化铵（ρ0.90 g/mL），特纯

亚硫酸：含二氧化硫不少于6.0%

乙二胺四乙酸二钠

邻菲啰啉

抗坏血酸

铬天青S（CAS）

溴代十四烷基吡啶（TPB）

乙酸

乙酸铵

百里酚蓝

3.2 溶液

3.2.1 盐酸（1+1）（1+20）

3.2.2 氢氧化铵（1+20）

3.2.3 抗坏血酸（10%）（5%）

3.2.4 邻菲啰啉溶液（1%）：称取1.0g邻菲啰啉，置于200mL烧杯中，加入2mL（1+1）及少量水，加热溶液，用水稀释至100mL。

3.2.5 铬天青S（CAS）溶液（0.1%）：贮存于棕色瓶中。

3.2.6 溴代十四烷基吡啶（TPB）溶液（0.4%）：称取0.8gTPB，溶于200mL温水中。

3.2.7  CAS-TPB混合溶液：上述CAS溶液（3.2.5）、TPB溶液（3.2.6）按等体积混合，摇匀，过滤。贮存于棕色塑料瓶中。

3.2.8 乙酸溶液（4mol/L）。

3.2.9 乙酸铵（4mol/L）。

3.2.10 乙酸—乙酸铵缓冲溶液：上述乙酸溶液（3.2.8）、乙酸铵溶液（3.2.9）按体积比（1+10）混合，摇匀，过滤。贮存于塑料瓶中。

3.2.11 百里酚蓝溶液（0.2%）：称取0.20g百里酚蓝，溶于50mL乙醇中，用水稀释至100mL。

3.3标准溶液

3.3.1 称取0.1000g铝，置于100mL烧杯中，加入20mL盐酸（1+1），低温加热溶解，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含100μg铝。

3.3.2 移取5.00mL溶液（3.3.1），置于500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含1μg铝。

- 4 仪器

分光光度计，测量所使用波长为610nm。

- 5  试样

按YS/T 222标准取制样，样品粒度不大于0.25mm。

- 6  分析步骤

6.1  试料

称取试样1.000g，精确至0.0001g。

6.2  空白试验

随同试料做空白试验。

6.3  测定

6.3.1将试料（3.1）置于250mL烧杯中，加5mL盐酸（比重1.19），3mL硝酸（ρ1.42 g/mL），低温加热溶液并蒸干，加3mL盐酸（比重1.19）蒸干，重复一次。

6.3.2加入20mL盐酸（1+1）用以清洗表皿及杯壁上的碲化合物，加热溶解盐类，加30~40mL水，加热至微沸，在不断搅拌下，加30mL亚硫酸（含二氧化硫不少于6.0%），微沸5min，取下，用少量水吹洗表皿及杯壁，加2mL10%抗坏血酸溶液，搅匀，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释到刻度，摇匀。

6.3.3放置澄清后，移取20.00mL上清溶液，置于50mL容量瓶中，滴加0.2%百里酚蓝溶液1滴，滴加氢氧化铵（1+20）和盐酸（1+20），使溶液由红色到橙红色（pH2左右），加2mL1%邻菲啰啉溶液、5mLCAS-TPB混合溶液、5mL乙酸—乙酸铵缓冲溶液，摇匀，放置5min，用水稀释至刻度，摇匀，放置5min（显色到测定结束，显色液应保持问题25℃±5℃），倾出部分溶液于1cm比液槽中，以水为参比，在分光光度计，于波长610nm处，测其吸光度。

6.3.4 减去试剂空白的吸光度，从工作曲线上查出相应的铝量。

6.4  工作曲线的绘制

6.4.1 移取0.00mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、6.00mL、8.00mL铝标准溶液（3.3.2），分别置于一组50mL烧杯中，滴加1滴百里酚蓝溶液，以下按分析步骤操作。

6.4.2 与试料测定相同条件下，测量标准溶液吸光度，减去标准系列“零”浓度溶液吸光度，以铝浓度为横坐标，吸光度为纵座标绘制工作曲线。

- 7  分析结果的计算

铝含量以铝的质量分数ωAl计，数值以％表示，按（1）式计算：

ωAl=C×V×10−6m×V1×100.....................................(1)

式中：C ——自工作曲线上查得的铁量，单位为微克（μg）；

V ——试液总体积，单位为毫升（mL）

V1 ——分取试液体积，单位为毫升（mL）

m ——称样量单位为克（g）

计算结果应保留2位有效数字。

- 8  精密度

- 8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法获得：

表1 重复性限

| ωAl／％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r／％ |  |  |  |

- 注：重复性（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。

- 8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法获得：

表2 再现性限

| ωAl／％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R／％ |  |  |  |

- 注：再现性（R）为2.8SR，SR为再现性标准差。

- 9  质量保证和控制

- 应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

- 10 试验报告

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。