中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T227.12—××××

YS/T ××××—××××

碲化学分析方法 铋、铝、铅、铁、硒、
铜、硫、镁、钠、砷、硅量的测定
电感耦合等离子原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of tellium

Determination of Bismuth, aluminum, lead, iron, selenium, copper, sulfur, magnesium, sodium, arsenic, silicon content -

Inductively coupled plasma -Atomic emission spectromertric method

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

ICS 77.150.99

H 62

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

本系列标准包括12个部分：

——第一部分 YS/T 227.1-200X  铋量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

——第二部分 YS/T 227.2-200X  铝量的测定  铬天青S—溴代十四烷基吡啶胶束增溶分光光度法

——第三部分 YS/T 227.3-200X  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第四部分 YS/T 227.4-200X  铁量的测定  邻菲啰啉分光光度法

——第五部分 YS/T 227.5-200X  硒量的测定  2，3-二氨基萘吸光光度法

——第六部分 YS/T 227.6-200X  铜量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第七部分 YS/T 227.7-200X  硫量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第八部分 YS/T 227.8-200X  镁、钠量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第九部分 YS/T 227.9-200X  碲量的测定  重铬酸钾—硫酸亚铁铵容量法

——第十部分 YS/T 227.10-200X  砷量的测定 氢化物发生—原子荧光光谱法

——第十一部分 YS/T 227.11-200X  硅量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第十二部分 YS/T 227.12-200X  电感耦合等离子发射光谱法

本部分为YS/T227的第十二部分。

本部分为新增部分。

本部分由中国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由株洲冶炼集团股份有限公司负责起草。

本部分由株洲冶炼集团股份有限公司起草。

本部分由北京矿冶研究总院、湖南水口山有色金属集团公司、江铜（贵溪）业股份有限公司、四川阿波罗太阳能科技责任有限公司参加起草

本部分主要起草人：

本部分主要验证人：

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

碲化学分析方法 铋、铝、铅、铁、硒、铜、硫、镁、钠、砷、硅量的测定 电感耦合等离子发射光谱法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

- 1 范围

本部分规定了碲中铋、铝、铅、铁、硒、铜、硫、镁、钠、砷、硅元素的电感耦合等离子发射光谱的测定方法

本部分适用于碲中铋、铝、铅、铁、硒、铜、硫、镁、钠、砷、硅元素含量的多元素同时测定，也适用于其中一个元素的独立测定。

测定范围：各元素质量分数见表1。

表1  各元素质量分数

| 元素 | 质量分数，% | 元素 | 质量分数，% |
| --- | --- | --- | --- |
| Bi | 0.0005 ～ 0.005 | Cu | 0.0005 ～ 0.005 |
| Al | 0.0005 ～ 0.005 | S | 0.0005 ～ 0.005 |
| Pb | 0.0005 ～ 0.005 | Na、Mg | 0.0005 ～ 0.005 |
| Fe | 0.0005 ～ 0.005 | As | 0.0005 ～ 0.005 |
| Se | 0.0005 ～ 0.005 | Si | 0.0005 ～ 0.005 |

- 2  方法原理

试料以王水溶解，在王水介质中，采用基体匹配法，在电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，于各元素所对应的波长处测量发射强度。

- 3  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和去离子水。

3.2 硝酸（ρ1.43g/mL)  GR

3.3 盐酸（ρ1.19g/mL)  GR

3.4 王水

3.5 高纯氩气（液氩）：含量≧99.99%

3.6 铝、砷、铋、铜、铁、镁、钠、铅、硫、硒、硅标准贮备液：1mg/mL

3.7混合标准系列溶液的配制

因硅、砷标准贮备液中含有钠离子，故混合标准系列溶液中钠应与其余元素分开配制，浓度为5μg/mL和50μg/mL两种。

3.8工作标准溶液的配制

根据碲锭技术标准拟定了各元素的测定范围，然后根据各元素测定范围配制以下系列工作标准溶液，见表1和表2（7.5%的王水介质，单位浓度为0.5000克进100mL容量瓶的百分含量）。

表1 工作标准溶液

| 分析元素 | 空白 | Std1 | Std2 | Std3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | 0 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 |
| As | 0 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 |
| Bi | 0 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 |
| Cu | 0 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 |
| Fe | 0 | 0.0005 | 0.002 | 0.01 |
| Mg | 0 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 |
| Pb | 0 | 0.0005 | 0.002 | 0.01 |
| S | 0 | 0.0005 | 0.002 | 0.01 |
| Se | 0 | 0.0005 | 0.002 | 0.06 |
| Si | 0 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 |

表2 工作标准溶液（续）

| 分析元素 | 空白 | Std1 | Std2 | Std3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Na | 0 | 0.0005 | 0.002 | 0.01 |

4  仪器

电感耦合等离子体原子发射光谱仪。仪器应能提供稳定清澈的等离子体炬。仪器的稳定性必须符合JJG 015规定。工作曲线的线性相关系数必须大于0.999。

电感耦合等离子体原子发射光谱仪参考工作条件：

参考工作条件见表3，分析谱线见表4。

表3  仪器参考工作条件

| 功率 | 冷却气流量 | 辅助气流量 | 雾化气流量 | 泵速 | 长波 | 短波 | 冲洗 | 积分时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W | L/min | L/min | L/min | rpm | s | s | s | s |
| 1150 | 12 | 0.5 | 0.7 | 50 | 10 | 20 | 30 | 30 |

表3  仪器参考工作条件   （续）

| RF功率 （W） | 辅助气流量 （L/min） | 雾室压力 （psi） | 泵速 （rpm） | 冲洗时间 （s） | 曝光时间（s） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 长波 | 短波 |
| 1150 | 0.5 | 26 | 100 | 25 | 15 | 10 |

表4 测定元素及分析线

| 元素 | Al | As | Bi | Cu | Fe | Mg | Na | Pb | S | Se | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （极数）波长，nm | (85) 396.152 | (478) 189.042 | (451) 223.061 | (103) 327.396 | (130) 259.940 | (118) 285.213 | (57) 589.592 | (453) 220.353 | (487) 180.731 | (472) 196.090 | (134) 251.611 |

5  试样

按YS/T 222标准取制样，样品粒度不大于0.25mm。

- 6  分析步骤

6.1  试料

称取0.500g试样，精确至0.0001g。

6.2  测定次数

独立的进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

- 随同试料做空白试验。

6.4  工作曲线的绘制

6.4.1  按照配制好的工作标准溶液（3.8），分别按空白、Std1、Std2、Std3顺序，于电感耦合等离子体发射光谱仪上，调整仪器至选定的仪器工作条件下，测定标准溶液中各元素的光谱强度；

6.4.2  查看电感耦合等离子体发射光谱仪自动绘制标准溶液曲线，若工作曲线线性不能满足r≥0.999时，则进行标准曲线重复测定。

6.5  测定

6.5.1  将试料（6.1），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入10mL王水，低温加热使样品溶解完全，继续加热赶尽氮的氧化物，取下冷却，定容于100mL塑料容量瓶中。在选定定的仪器参数条件下，于电感耦合等离子体发射光谱仪上，调整仪器至选定的仪器工作条件下，测定待测溶液中各元素的光谱强度。

6.5.2  电感耦合等离子体发射光谱仪自动按照结果输出设定的要求自动计算所测元素的含量。各元素含量以各元素的质量分数ωMe计，数值以％表示。

所得结果表示二位有效数字。

7   精密度

7.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5％，重复性限（r）按以下表5数据采用线性内插法求得：

表5  重复性限

| ωBi/％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/％ |  |  |  |  |  |
| ωAl /％ |  |  |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |  |  |
| ωPb/％ |  |  |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |  |  |
| ωFe /％ |  |  |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |  |  |
| ωSe/％ |  |  |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |  |  |
| ωCu /％ |  |  |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |  |  |
| ωS /％ |  |  |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |  |  |
| ωNa /％ |  |  |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |  |  |
| ωMg/％ |  |  |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |  |  |
| ωAs/％ |  |  |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |  |  |
| ωSi /％ |  |  |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |  |  |

- 注：重复性（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。

7.2　再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5％，再现性限(R)按表6数据采用线性内插法求得：

表6  再现性限

| ωBi/％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/％ |  |  |  |  |  |
| ωAl /％ |  |  |  |  |  |
| R/％ |  |  |  |  |  |
| ωPb/％ |  |  |  |  |  |
| R/％ |  |  |  |  |  |
| ωFe /％ |  |  |  |  |  |
| R/％ |  |  |  |  |  |
| ωSe/％ |  |  |  |  |  |
| R/％ |  |  |  |  |  |
| ωCu /％ |  |  |  |  |  |
| R/％ |  |  |  |  |  |
| ωS /％ |  |  |  |  |  |
| R/％ |  |  |  |  |  |
| ωNa /％ |  |  |  |  |  |
| R/％ |  |  |  |  |  |
| ωMg/％ |  |  |  |  |  |
| R/％ |  |  |  |  |  |
| ωAs/％ |  |  |  |  |  |
| R/％ |  |  |  |  |  |
| ωSi /％ |  |  |  |  |  |
| R/％ |  |  |  |  |  |

注： 再现性（R）为2.8×SR，SR为再现性标准差。

8  质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

- 9  试验报告

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。