标准热电偶用铂铑10—铂偶丝

编制说明

（送 审 稿）

二OO九年四月

标准热电偶用铂铑10-铂偶丝

1. 工作简况

标准S型热电偶是世界上最为广泛应用的热电偶标准器之一，具有温度传递准确度高，稳定性好，测温温区宽，使用寿命长等优点。其物理、化学性能良好，热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好，适用于氧化性和惰性气氛中。标准铂铑10—铂偶丝性能是标准热电偶最重要的技术指标之一。

行业标准YS/T 377-1994《标准热电偶用铂铑10—铂偶丝》自1980年7月1日发布、实施以来，确定了S型标准热电偶用铂铑10—铂偶丝的品种规格、技术要求、试验方法、检验规则、供应方式、包装及标志等内容。但是随着ITS—90温标的使用以及IEC 584-1：1995、IEC 584-2：1995的发布，原标准的等级、允差、热电动势等技术内容已不能满足行业的需求。因此由中国有色金属工业协会以中色协综字（2008 ）第 105 号文下达了修订任务。

本标准由贵研铂业股份有限公司负责起草，主要起草人：吴霏、张庆国、赵坚、邱红莲、朱武勋。

2. 修订内容分述如下：

2.1  本标准等效采用IEC 584-1：1995《热电偶  第1部分：分度表》中S型热电偶的分度表。

2.2  本标准术语采用JB/T6819.2《仪表材料术语 测温材料》。

2.3  修改了偶丝的尺寸允差至-0.015mm。

2.4  将铂丝纯度(电阻比)提高至1.3922。

2.5  修改了偶丝热电动势和不均匀热电动势的技术要求。

2.6  将样品制备时偶丝的通电退火时间分别延长至4h、6h。

2.7  完善了试验设备及试验方法。

2.8  增加了熔点、密度、电阻率等相关物理参数。

2.9 根据GB/T 18035修改了偶丝牌号的表示方法。

2.10 根据GB/T 1.1-2000的规定进行编写。

标准修订后扩展了适用范围，建议作为推荐性标准使用。在开发、生产时可作为技术标准使用；在签订购销合同时可作为引用标准使用；在产品质量监督检验活动时可作为测试标准使用。

3. 废止现行标准建议

建议用修订后的标准代替YS/T 377-1994。

4．与国外同类标准的对比分析

本标准等效采用IEC 584-1：1995和IEC 584-2：1995，与国际标准水平一致。

5.参考文献

IEC 584-1：1995 热电偶  第1部分：分度表

JJG 75-95  标准铂铑10—铂热电偶

GB/T16701.1-1996 热电偶材料试验方法 第1部分：贵金属热电偶丝热电动势测量方法

GB/T 5977  电阻温度计用铂丝

GB/T 18035  贵金属及其合金牌号表示方法

JB/T 6819.2  仪表材料术语  测温材料