ICSiICS

ICS 29.045

H 80

中华人民共和国国家标准

GB/T 14847—20××

代替 GB/T 14847-1993

重掺杂衬底上轻掺杂硅外延层厚度的红外反射测量方法

Test method for thickness of lightly doped silicon epitaxial layers on heavily doped silicon substrates by infrared reflectance

（送审稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量技术监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

- 前    言

本标准是对GB/T 14847-93《重掺杂衬底上轻掺杂硅外延层厚度的红外反射测量方法》的修订。

本标准与原标准相比，主要有如下改动：

——修改原1主题内容与适用范围中衬底和外延层室温电阻率明确为在23℃下电阻率，增加在降低精度情况下，该方法原则上也适用于测试0.5~2µm之间的N型和P型外延层厚度。

——修改原2引用标准为规范性引用文件，增加有关的引用标准。

——增加3术语和定义部分。

——增加5干扰因素部分。

——原5改为7，删除5.1衬底和外延层导电类型及衬底电阻率应是已知的内容，增加防止试样表面大面积晶格不完整以及要求测试前表面进行清洁处理的内容。

——原6改为8，对选取试样的外延厚度的要求改为对衬底电阻率和谱图波数位置的要求，并增加8.5采用GB/T 5193中规定的方法在对应的反面位置测试衬底电阻率。

——原7改为9，增加极值波数和波长的转换公式。删除原7.2经验计算法内容。

——原8改为10，增加10.3和10.4，多个实验室更广范围的测试内容作为附录B。

——原9改为11，试验报告中要求增加红外仪器的波数范围、掩模孔径、波数扫描速度、波长和极值级数等内容。

——增加12关键词部分。

——增加附录A测试方法原理。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC203/SC2）负责归口。

本标准起草单位：宁波立立电子股份有限公司、信息产业部专用材料质量监督检验中心（中国电子科技集团公司第四十六研究所）。

本标准主要起草人：李慎重、何良恩、许峰、刘培东、何秀坤。

本部分所代替的历次版本标准发布情况为：

——GB/T 14847-1993。

重掺杂衬底上轻掺杂硅外延层厚度的红外反射测量方法

- 1 主题内容和适用范围

本标准规定重掺杂衬底上轻掺杂硅外延层厚度的红外反射测量方法。

本标准适用于衬底在23℃电阻率小于0.02Ω·cm和外延层在23℃电阻率大于0.1Ω·cm且外延层厚度大于2µm的N型和P型硅外延层厚度的测量；在降低精度情况下，该方法原则上也适用于测试0.5~2µm之间的N型和P型外延层厚度。

- 2规范性引用文件

- 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 14264  半导体材料术语

GB 6379     测试方法的精密度  通过实验室间试验确定标准测试方法的重复性和再现性

GB/T 5193   硅外延层、扩散层和离子注入层薄层电阻的测定 直排四探针法

- 3 术语和定义

- 3.1 硅和其它半导体材料相关术语参照GB/T 14264。

- 3.2其它定义

3.2.1 折射率：入射角的正弦相对折射角的正弦的比率。

3.2.1.1 说明：这里的角度指表面法线和红外光束的夹角。对电阻率大于0.1Ω·cm硅材料，当波长范围为6~40µm时，相对空气的该比值为3.42，该值可由斯涅尔（Snell）定律求出。

3.2.2 界面：衬底和外延层的交接面。

3.2.3 衬底：在半导体器件和集成电路生产中作为后续加工作业用基底的硅片。

3.2.3.1 说明：器件和集成电路可能直接加工在衬底中或加工到衬底上生长的或沉积的相同或不同材料的薄层中。

- 4 方法提要

衬底和外延层光学常数的差异导致试样反射光谱出现连续极大极小特征谱的光学干涉现象，根据反射光谱中极值波数、外延层与衬底光学常数和红外光束在试样上的入射角计算外延沉积层厚度。

- 5 干扰因素

5.1 试样表面大面积晶格不完整、钝化层等导致反射率较低时，可影响测试结果。

5.2 掩模孔材料、孔径大小以及探测器探测到的杂散光可影响测试结果。

5.3 静电、噪音、振动及温湿度稳定性等测试环境可影响测试结果。

- 6 测量仪器

- 6.1 红外光谱仪

- 6.1.1 傅里叶变换红外光谱仪或双光束红外分光光度计。

- 6.1.2 波长范围2~50µm，本法常用的波长范围为6~25µm。

- 6.1.3 波长重复性不大于0.05µm。

6.1.4 波长精度为+/-0.05µm。

- 6.2 仪器附件

- 6.2.1 和仪器相匹配的反射条件，入射角不大于30度。

6.2.2 掩模由非反射材料制成，如非光泽表面的石墨，用于限制试样表面受照射区域,其孔径尺寸足够小以消除厚度波动的影响，同时又不至于影响到反射光束的探测。透光孔径不大于8mm。

- 6.2.3样品台构造须确保其不会对试样外延层造成损伤。

- 7 试样要求

- 7.1 试样表面应是高度反射的，防止大面积的晶格不完整缺陷，以及除自然氧化层外不应该有钝化层。测量前试样表面应采用一定的方法进行清洁处理，此处理方法不能影响到试样抛光和外延层厚度。

- 8 测量程序

- 8.1 光谱仪校准

8.1.1 用厚度为300~500µm的聚苯乙烯膜做标样，以标样的1601.6cm-1或648.9cm-1峰为测量参考峰，按GB6379所确定的仪器波长重复性和精度对应分别满足6.1.3条和6.1.4条的要求。

- 8.1.2 将反射附件置于光路中，测量100％线，其峰谷值应小于8％。

- 8.2  测量条件选择

- 8.2.1 对光栅式红外分光光度计，参照下列步骤选取最佳扫描速度。

8.2.1.1 选取一试样，其衬底电阻率在0.008~0.02Ω·cm之间，且外延层的厚度在波数小于400cm-1的位置可产生明显的极小值。

8.2.1.2 选择一适当的掩模孔。

8.2.1.3 放置试样到测量设备上，用可用的最慢扫描速度记录波数小于400cm-1的极小值的谱图。

8.2.1.4 记录极小值的位置。

8.2.1.5 分步增加扫描速度并记录每一扫描速度下极小值的位置。

8.2.1.6 所有容许的扫描速度相对最慢扫描速度所对应的极小值位置有不超过±1cm-1的极小值位移变化。

8.2.2 对傅里叶变换红外光谱仪所使用的分辨率应不低于4cm-1。

图1  N型试样的典型反射谱图

- 8.3  测量

8.1 小心处理试样，防止对薄外延层的表面损伤。

8.2 将试样置于孔眼掩模光路上以使目标测量位置对准光束。

8.3 获得一类似图1的反射光谱。若峰值振幅与噪音振幅比小于5，则不能用于计算外延层厚度。

8.4 通过计算极大值下面或极小值上面满刻度3％处的水平线与反射光谱相交的截距平均值，确定反射光谱中每个极值的波数，该方法减少了极值较宽时难以确定的情况。

8.5 采用GB/T 5193中规定的方法在外延层厚度测试位置相对应的反面位置点测量衬底电阻率。

表1  N型Si相位移（）

| 波长µm | 衬 底 电 阻 率，Ω·cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.020 |
| 2 | 0.033 | 0.029 | 0.028 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0.020 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.021 |
| 4 | 0.061 | 0.050 | 0.047 | 0.046 | 0.045 | 0.043 | 0.041 | 0.039 | 0.038 | 0.036 | 0.034 | 0.031 | 0.029 | 0.027 | 0.025 |
| 6 | 0.105 | 0.072 | 0.064 | 0.062 | 0.060 | 0.057 | 0.055 | 0.052 | 0.050 | 0.048 | 0.044 | 0.042 | 0.039 | 0.036 | 0.033 |
| 8 | 0.182 | 0.099 | 0.083 | 0.078 | 0.075 | 0.071 | 0.067 | 0.064 | 0.061 | 0.059 | 0.054 | 0.051 | 0.047 | 0.043 | 0.040 |
| 10 | 0.247 | 0.137 | 0.105 | 0.095 | 0.090 | 0.084 | 0.079 | 0.075 | 0.071 | 0.069 | 0.063 | 0.059 | 0.055 | 0.051 | 0.047 |
| 12 | 0.289 | 0.183 | 0.132 | 0.115 | 0.106 | 0.098 | 0.091 | 0.084 | 0.081 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.062 | 0.057 | 0.053 |
| 14 | 0.318 | 0.225 | 0.164 | 0.137 | 0.124 | 0.113 | 0.104 | 0.097 | 0.092 | 0.087 | 0.080 | 0.074 | 0.069 | 0.064 | 0.059 |
| 16 | 0.339 | 0.258 | 0.197 | 0.163 | 0.144 | 0.129 | 0.117 | 0.109 | 0.102 | 0.097 | 0.088 | 0.082 | 0.075 | 0.070 | 0.065 |
| 18 | 0.355 | 0.283 | 0.226 | 0.189 | 0.166 | 0.146 | 0.131 | 0.121 | 0.113 | 0.107 | 0.096 | 0.089 | 0.082 | 0.076 | 0.070 |
| 20 | 0.368 | 0.303 | 0.251 | 0.214 | 0.188 | 0.165 | 0.147 | 0.134 | 0.124 | 0.117 | 0.105 | 0.096 | 0.088 | 0.081 | 0.075 |
| 22 | 0.378 | 0.319 | 0.272 | 0.236 | 0.209 | 0.183 | 0.163 | 0.148 | 0.136 | 0.127 | 0.113 | 0.104 | 0.095 | 0.087 | 0.081 |
| 24 | 0.387 | 0.333 | 0.289 | 0.255 | 0.229 | 0.202 | 0.179 | 0.162 | 0.148 | 0.138 | 0.122 | 0.111 | 0.101 | 0.093 | 0.086 |
| 26 | 0.394 | 0.344 | 0.303 | 0.272 | 0.246 | 0.219 | 0.196 | 0.177 | 0.161 | 0.150 | 0.131 | 0.119 | 0.108 | 0.099 | 0.091 |
| 28 | 0.401 | 0.353 | 0.316 | 0.286 | 0.261 | 0.235 | 0.211 | 0.191 | 0.175 | 0.161 | 0.141 | 0.127 | 0.115 | 0.104 | 0.096 |
| 30 | 0.406 | 0.362 | 0.326 | 0.298 | 0.275 | 0.250 | 0.226 | 0.206 | 0.188 | 0.173 | 0.150 | 0.135 | 0.121 | 0.110 | 0.101 |
| 32 | 0.411 | 0.369 | 0.336 | 0.309 | 0.287 | 0.263 | 0.240 | 0.219 | 0.210 | 0.185 | 0.160 | 0.143 | 0.128 | 0.116 | 0.106 |
| 34 | 0.415 | 0.375 | 0.344 | 0.319 | 0.297 | 0.274 | 0.252 | 0.232 | 0.213 | 0.197 | 0.170 | 0.151 | 0.135 | 0.122 | 0.112 |
| 36 | 0.419 | 0.381 | 0.351 | 0.327 | 0.307 | 0.285 | 0.263 | 0.243 | 0.225 | 0.209 | 0.180 | 0.160 | 0.143 | 0.129 | 0.117 |
| 38 | 0.422 | 0.386 | 0.357 | 0.335 | 0.315 | 0.294 | 0.273 | 0.254 | 0.236 | 0.220 | 0.191 | 0.167 | 0.150 | 0.135 | 0.123 |
| 40 | 0.425 | 0.391 | 0.363 | 0.341 | 0.323 | 0.302 | 0.283 | 0.264 | 0.246 | 0.230 | 0.200 | 0.178 | 0.158 | 0.141 | 0.128 |

- 9 计算

- 9.1  用下面的公式将极值波数转换为波长：

…………………………………（1）

式中：

——第极值波长，单位µm

——第极值波数，单位cm-1

用下述公式计算观测到的极大值和极小值的级数：

…………………………………（2）

式中：

——对应的极值级数

——涉及的相关极值的级数差

和——分别为波长为和的光在界面反射后发生的相位移。

表2  P型Si相位移（）

| 波长µm | 衬 底 电 阻 率，Ω·cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.001 | 0.0015 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.020 |
| 2 | 0.036 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.032 | 0.031 | 0.030 | 0.028 | 0.027 | 0.025 | 0.024 | 0.024 |
| 4 | 0.067 | 0.060 | 0.057 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.054 | 0.052 | 0.050 | 0.049 | 0.045 | 0.043 | 0.040 | 0.038 | 0.037 |
| 6 | 0.119 | 0.091 | 0.082 | 0.076 | 0.074 | 0.073 | 0.072 | 0.071 | 0.068 | 0.066 | 0.064 | 0.059 | 0.056 | 0.053 | 0.050 | 0.049 |
| 8 | 0.200 | 0.140 | 0.114 | 0.099 | 0.094 | 0.091 | 0.089 | 0.086 | 0.083 | 0.080 | 0.077 | 0.072 | 0.067 | 0.064 | 0.060 | 0.059 |
| 10 | 0.261 | 0.199 | 0.158 | 0.127 | 0.115 | 0.110 | 0.105 | 0.102 | 0.097 | 0.093 | 0.089 | 0.083 | 0.078 | 0.073 | 0.070 | 0.068 |
| 12 | 0.300 | 0.247 | 0.205 | 0.160 | 0.140 | 0.130 | 0.123 | 0.117 | 0.111 | 0.106 | 0.101 | 0.094 | 0.088 | 0.083 | 0.078 | 0.076 |
| 14 | 0.327 | 0.282 | 0.244 | 0.194 | 0.167 | 0.152 | 0.141 | 0.133 | 0.126 | 0.119 | 0.113 | 0.104 | 0.097 | 0.091 | 0.087 | 0.084 |
| 16 | 0.346 | 0.307 | 0.274 | 0.226 | 0.195 | 0.175 | 0.161 | 0.151 | 0.141 | 0.132 | 0.126 | 0.115 | 0.106 | 0.100 | 0.094 | 0.091 |
| 18 | 0.361 | 0.327 | 0.297 | 0.253 | 0.221 | 0.198 | 0.182 | 0.168 | 0.157 | 0.146 | 0.138 | 0.125 | 0.116 | 0.108 | 0.102 | 0.099 |
| 20 | 0.373 | 0.342 | 0.315 | 0.274 | 0.243 | 0.220 | 0.202 | 0.186 | 0.173 | 0.160 | 0.151 | 0.136 | 0.125 | 0.117 | 0.100 | 0.106 |
| 22 | 0.383 | 0.354 | 0.330 | 0.292 | 0.263 | 0.240 | 0.220 | 0.204 | 0.188 | 0.175 | 0.164 | 0.147 | 0.134 | 0.125 | 0.117 | 0.113 |
| 24 | 0.391 | 0.365 | 0.342 | 0.307 | 0.279 | 0.257 | 0.238 | 0.220 | 0.204 | 0.189 | 0.177 | 0.158 | 0.144 | 0.133 | 0.125 | 0.120 |
| 26 | 0.398 | 0.374 | 0.352 | 0.320 | 0.294 | 0.272 | 0.253 | 0.236 | 0.219 | 0.203 | 0.190 | 0.169 | 0.153 | 0.142 | 0.132 | 0.127 |
| 28 | 0.404 | 0.381 | 0.361 | 0.331 | 0.306 | 0.285 | 0.267 | 0.250 | 0.233 | 0.217 | 0.203 | 0.180 | 0.163 | 0.150 | 0.140 | 0.134 |
| 30 | 0.409 | 0.387 | 0.369 | 0.340 | 0.316 | 0.297 | 0.279 | 0.262 | 0.245 | 0.229 | 0.215 | 0.191 | 0.173 | 0.159 | 0.148 | 0.141 |
| 32 | 0.414 | 0.393 | 0.376 | 0.348 | 0.326 | 0.307 | 0.290 | 0.273 | 0.257 | 0.241 | 0.227 | 0.202 | 0.182 | 0.167 | 0.155 | 0.148 |
| 34 | 0.418 | 0.398 | 0.381 | 0.355 | 0.334 | 0.316 | 0.299 | 0.284 | 0.268 | 0.252 | 0.238 | 0.213 | 0.192 | 0.176 | 0.163 | 0.155 |
| 36 | 0.421 | 0.403 | 0.387 | 0.362 | 0.341 | 0.324 | 0.308 | 0.293 | 0.277 | 0.262 | 0.248 | 0.223 | 0.201 | 0.185 | 0.171 | 0.162 |
| 38 | 0.425 | 0.407 | 0.391 | 0.368 | 0.348 | 0.331 | 0.316 | 0.301 | 0.286 | 0.271 | 0.258 | 0.232 | 0.211 | 0.193 | 0.178 | 0.169 |
| 40 | 0.428 | 0.410 | 0.396 | 0.373 | 0.354 | 0.338 | 0.323 | 0.309 | 0.294 | 0.280 | 0.266 | 0.241 | 0.219 | 0.201 | 0.186 | 0.176 |

9.1.1 从表1和表2中查得相位移和。对计算出的级数进行舍入处理，极大值取整数，极小值取半整数。计算出一个级数后，按图1所示的波长递增级数递减的顺序求得其余的极值级数。

9.2 用下述公式计算外延层厚度：

…………………………………（3）

式中：

——外延层厚度，单位µm

——外延层折射率（硅材料）；

——外延层上光束入射角

其他符号意义与公式（2）相同。波长和厚度用相同的单位。对所有观测到的极大值和极小值计算并计算厚度平均值。

9.3 对图1所示典型nn+−Si试样反射光谱数据计算如下：

9.3.1  取λ1和分别为15.66µm和10.30µm，m=3.5，衬底电阻率ρs=0.005Ω⋅cm，θ=30°。

9.3.2  由λ1和及ρs和表1知φ212π=0.141，φ222π=0.092，算得P2=10.5，T2=15.36µm。

9.3.3  同理可得其他极值所对应的有关数据，如表3所示。

表3  典型nn+−Si试样外延层厚度计算结果

| 计 算 参 数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 极值序号 | λn，µm； | φ2n2π | Pn | Tn，µm |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 15.66 14.58 13.63 12.81 12.08 11.41 10.82 10.30 | 0.141 0.130 0.121 0.113 0.107 0.101 0.097 0.092 | 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 | 15.37 15.36 15.35 15.36 15.37 15.34 15.34 15.36 |
| 平均厚度，µm 15.36 |  |  |  |  |

- 10测量精度和偏差

10.1 当N型硅外延层厚度大于2µm时，多个实验室测量精密度为+/-（0.171µm+0.0026T）（3s）这一结果是8个试样经过7个实验室循环测量得出的。。

10.2 当P型硅外延层厚度大于2µm时，多个实验室测量精密度为+/-（0.211µm+0.0015T）（3s）这一结果是9个试样经过7个实验室循环测量得出的。

10.3 本方法对P型衬底上N型外延层进行了单个实验室测量分析，选取标称厚度为0.9µm和1.6µm，2个试样每片测量3天，每天测3次，2台设备共收集36个测量值，其中单设备重复性好于2.5%（R2S%），最差的相对再现性9.26%（R2S%）是根据薄的（0.94µm）外延层得到的。

10.4 本方法在多个实验室进行了更广范围的测试，以确定FTIR设备测量外延层厚度的精度，具体见附录B。

- 11 试验报告

- 11.1 试验报告应包括以下内容：

    - 实验室和操作人员名称；

    - 测试日期；

    - 测试硅片编号；

    - 衬底导电类型；

    - 衬底电阻率；

    - 外延层导电类型；

    - 外延层电阻率；

    - 红外仪器的波数范围；

    - 掩模孔径；

    - 波数扫描速度；

    - 试样图示测量位置；

    - 所用的波长，；

    - 所用的极大值和极小值级数;

    - 计算出的厚度；

    - 平均厚度值，

- 12 关键词

12.1 外延，外延厚度，外延层，FTIR，反射率，IR， 外延层厚度，光谱仪

附录A

（资料性附录）

测试方法原理

A.1 本方法详细的讨论已在其他地方发布，本方法之所以能得到广泛应用，在于外延层和衬底之间的光学常数存在明显差异，研究发现1.1中所述的外延层和衬底的电阻率的范围足以保证光学常数的差异，从而在试样反射光谱中产生可以利用的极大极小峰，这正好满足了前述要求。这里假设外延层的反射率相对波长是独立的。

A.2 当外延层表面反射的光束和衬底界面反射的光束的光程差是半波长的整数倍时，反射光谱中可以观察到极大极小值。参见图A.1，从C和D点出射的光束的相位差 为：

…………………………………（A.1）

式中：——真空波长；

——外延层反射率，其可将外延层中的光程长转换成等价的真空光程长。

——A点相位移；

——B点相位移；

AB，BC 和AD 是如图A.1所示的间距，它们和单位相同。

A

SUBSTRATE

T

LAYER

n1

k1

n2

k2

B

C

D

n0

图A.1 平面示意图

A.3 图A.1，很明显有：

…………………………………（A.2）

A.4 由斯涅尔（Snell）定律知：

…………………………………（A.3）

A.5 因此：

…………………………………（A.4）

A.6，将上式代入式A.1：

…………………………………（A.5）

A.7 级数定义为：

…………………………………（A.6）

A.8 若观察到干涉振幅的两个极值，式A.5中代入A.6得到相应的级数和如下：

……………（A.7）

式中，习惯上， 且 ，其中级数差是整数或半整数。

A.9 根据解出可得：

……………（A.8）

A.10 考虑到光束从空气绝缘界面反射情况，如图A.1，. 代入式A.8，结果为8.1中式2。

A.11 厚度表达式，式3，可通过代入及解式A.5和A.6推导出来。

附录B

（资料性附录）

FTIR设备的多实验室测试重复性和再现性

B.1 制备的外延试样具有的标称厚度有2.5，5，10，15，20，25，50和120µm。N型外延层沉积在P型抛光衬底上，P型衬底选用0.01ohm-cm左右，以控制外延到衬底的界面过渡区，其中，扩展电阻技术也验证外延层和衬底有明显的界面存在。

B.1.1 选取硅片的中心位置作为测量点，以减少位置的变化对测试结果的影响。

B.1.2 实验要求8个试样中每片测量3天，每天3次。完成后的数据库包含来自4台设备的总共288个测量值。

B.2 重复性（单设备）—— 9次重复测量得到的以2倍标准差表示的重复性数据列于表B.1（R2S%），可以发现数值和外延层厚度和设备相关，单台设备的重复性有91%的测试结果好于1%（R2S%），所有的测试结果好于2%。

B.3 再现性（多设备）——基于4台设备和3天中每天每台设备测量8个试样的分析，多设备测量重复性的估计范围为0.27%到15.44%（R2S%）。再现性数据列于表B.2。该表表明最差的相对再现性15.44%（R2S%）是根据最薄的（2.63µm）外延层得到的，而最好的0.27%（R2S%）是根据最厚的（118.36µm）外延层（试样H-120）得到的。

表B.1 重复测9次的单设备重复性

| 设备 编号 | 试 样 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A-2.5 | B-5 | C-10 | D-15 | E-20 | F-25 | G-50 | H-120 |
| 1 | 0.55% | 0.95% | 0.47% | 0.93% | 0.32% | 0.74% | 1.30% | 1.92% |
| 2 | 0.40% | 0.49% | 0.36% | 0.56% | 0.49% | 0.24% | 0.52% | 1.25% |
| 3 | 0.48% | 0.39% | 0.33% | 0.30% | 0.41% | 0.56% | 0.51% | 0.71% |
| 4 | 0.89% | 0.57% | 0.34% | 0.38% | 0.19% | 0.30% | 0.38% | 0.57% |

表B.2 实验室间平均再现性

|  | 试 样 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A-2.5 | B-5 | C-10 | D-15 | E-20 | F-25 | G-50 | H-120 |
| 均值 | 2.63 | 4.94 | 9.50 | 13.92 | 18.37 | 26.83 | 49.35 | 118.36 |
| 2S | 0.41 | 0.18 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.35 | 0.22 | 0.32 |
| R2S% | 15.44 | 3.67 | 2.67 | 2.17 | 1.34 | 1.31 | 0.45 | 0.27 |