YS

- ICS

- H

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 254.1—201×

代替YS/T 254.1-1994

铍精矿、绿柱石化学分析方法

第1部分  氧化铍量的测定

磷酸盐重量法

Methods for chemical analysis of beryllium connentrates-beryl

Part 1 Determination of beryllium oxide content

Phosphate gravimetric method

（审定稿）

201× - ×× - ××发布

201X-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前   言

YS/T 254 -201X《铍精矿、绿柱石化学分析方法》共有7个部分：

——第1部分：氧化铍量的测定 磷酸盐重量法；

——第2部分：三氧化二铁量的测定 EDTA络合滴定法、磺基水杨酸分光光度法；

——第3部分：磷量的测定 磷钼钒酸分光光度法；

——第4部分：氧化锂量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第5部分：氟量的测定  离子选择电极法；

——第6部分：氧化钙量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第7部分：水分量的测定 重量法。

本部分为YS/T 254-201X《铍精矿、绿柱石化学分析方法》第1部分。

本部分代替YS/T 254.1-1994《铍精矿、绿柱石化学分析方法》。

本部分与YS/T 254.1-1994相比主要有如下变动：

——对文本格式进行了重新编辑。

——补充了质量保证和控制条款，增加了重复性条款。

——络合剂乙二胺四乙酸改为乙二胺四乙酸二钠。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由湖南水口山有色金属有限责任公司起草。

本部分由新疆有色金属研究所、湖南有色金属研究院参加起草。

本部分主要起草人：谢奕斌、李青春、曾庆阳、伍惠、关玉珍、宋薇娜、邝淑云、王晓明。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 5870.1-1986，YS/T 254.1-1994。

铍精矿、绿柱石化学分析方法

第1部分 氧化铍量的测定

磷酸盐重量法

1  范围

本部分规定了铍精矿、绿柱石中氧化铍量的测定方法。

本部分适用于铍精矿、绿柱石中氧化铍的测定。测定范围：6.00%～14.00%。

2  方法提要

试料用氟氢化钾熔融，铍转化成氟化铍盐，经硫酸冒烟、熔融转化成硫酸铍，以水浸取，盐酸酸化。用过氧化氢、乙二胺四乙酸二钠络合杂质元素，在乙酸铵存在下，于pH5.2～5.8用磷酸氢二铵两次沉淀铍，在1000℃将沉淀灼烧成焦磷酸铍，称至恒量。

3  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1 氟氢化钾。

3.2 硫酸（ρ1.84g/mL）。

3.3 盐酸 (ρ1.19g/mL)。

3.4 过氧化氢（ρ1.10g/mL）。

3.5 氨水（ρ0.90g/mL）。

3.6 盐酸 (1+3)。

3.7 氨水（1+1）。

3.8 磷酸氢二铵溶液(132.5g/L）：称取132.5g磷酸氢二铵，溶于500mL水中，过滤，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.9 乙二胺四乙酸二钠溶液（150g/L）： 称取150g乙二胺四乙酸二钠，置于400mL烧杯中，加氨水（3.5）溶解（必要时过滤），加入数滴甲基红乙醇溶液（1g/L），以盐酸（1+1）中和至红色，再加滴氨水（3.7）至刚好呈黄色，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.10 乙酸铵溶液（150g/L）：称取150g乙酸铵，溶于500mL水中，过滤，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.11 硝酸铵溶液（20g/L）：称取10g硝酸铵，溶于500mL水中，过滤，加数滴甲基红乙醇溶液（1g/L），加滴氨水（3.7）至刚好呈黄色，搅匀，加热后使用。

3.12 硝酸银溶液（1g/L）：称取0.1g硝酸银，溶于100mL水中，加数滴硝酸（ρ1.42g/mL）酸化。

4  试样

4.1 试样应通过孔径0.074mm的筛网。

4.2 试样预先在105℃～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温备用。

5  分析步骤

5.1 试料

称取0.500g试样，精确至0.0001g。

5.2 测定次数

独立的进行三次测定，取其平均值。

5.3 测定

5.3.1 将试样（5.1）置于铂皿中，加入5g氟氢化钾（3.1），在电炉上驱除水分，移入850℃高温炉中熔融至透明，取出，冷却。

5.3.2 向铂皿中加入5mL硫酸（3.2），在电炉上小心溶解并蒸发至无大量硫酸烟。

5.3.3 将铂皿移入700℃高温炉中熔融至透明，取出，冷却。

5.3.4 擦净铂皿外壁，用热水浸取熔融物于400mL烧杯中，加5mL盐酸（3.3），加热煮沸使溶液清亮。

5.3.5 向烧杯中加入3mL过氧化氢（3.4），10mL乙二胺四乙酸二钠溶液（3.9），8 mL磷酸氢二铵溶液（3.8），用氨水（3.5）中和至出现明显的沉淀，搅拌下慢慢加入20mL乙酸铵溶液（3.10），加热煮沸2 min ～3min。

5.3.6 将烧杯置于沸水浴中保温，使沉淀转化为晶形沉淀，冷却，放置4h以上。

5.3.7 用慢速定量滤纸过滤，用热硝酸铵溶液（3.11）洗涤烧杯和沉淀4次～5次。

5.3.8 用20mL热盐酸（3.6）从漏斗上溶解沉淀于原烧杯中，用热水洗涤滤纸数次，用水稀释溶液至体积约为100mL。

5.3.9 向烧杯中加入1mL过氧化氢（3.4），5mL乙二胺四乙酸二钠溶液（3.9），4mL磷酸氢二铵溶液（3.8），用氨水（3.5）中和至出现明显的沉淀。搅拌下慢慢加入20mL乙酸铵溶液（3.10），加热煮沸2 min ～3min。

5.3.10将烧杯置于沸水浴中保温，使沉淀转化为晶形沉淀，冷却，放置4h以上。

5.3.11用慢速定量滤纸过滤，用半张滤纸擦净烧杯，用热硝酸铵溶液（3.11）洗涤至无氯离子【用硝酸银（3.12）检验】。

5.3.12 将沉淀连同滤纸置于已恒量的坩埚（瓷或刚玉）中，小心干燥，灰化，置于1000℃高温炉中灼烧2h，取出，稍冷后置于干燥器中冷却至室温，称量。再将坩埚放入1000℃高温炉中灼烧1h，取出，稍冷后置于干燥器中冷却至室温，称量。重复此操作直至恒量。

6  分析结果的计算与表述

氧化铍含量以氧化铍的质量分数wBeO计，数值以％表示，按公式(1)计算：

wBeO=…………………………………(1)

式中：

m2——沉淀加坩埚质量，单位为克（g）；

m1——坩埚质量，单位为克（g）；

m0——试料质量，单位为克（g）；

0.2606——焦磷酸铍换算为氧化铍的换算因数。

计算结果表示到小数点后第2位。

7  精密度

7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性（r），超过重复性（r）的情况不超过5%，重复性（r）按以下数据采用线性内插法求得：

表1　重复性限

| wBeO/% | 8.10 | 9.14 | 9.88 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.22 | 0.27 | 0.34 |

7.2允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表３所列允许差。

表2　允许差

| 氧化铍的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 6.00～8.00 >8.00～10.00 >10.00～14.00 | 0.20 0.30 0.40 |

8  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当两者没有时也可用控制样代替），每周或每两周核查一次本分析方法标准的有效性,当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。