YS

中华人民共和国有色金属行业标准

代替YS/T254.6 -1994

铍精矿、绿柱石化学分析方法

第5部分 氟量的测定

离子选择电极法

Methods for chemical analysis of beryllium concentrates-beryl

Part5  Determination of fluorine  oxide contents

Ion selective electrade method

(审定稿)

201× - ×× - ××发布

201× - ×× - ××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

发布

ICS

H

YS/T254.5 -201×

代替YS/T254.5 -1994

- 前    言

YS/T 254 -201X《铍精矿、绿柱石化学分析方法》共有7个部分：

——第1部分：氧化铍量的测定  磷酸盐重量法

——第2部分：三氧化二铁量的测定  EDTA络合滴定法、磺基水杨酸分光光度法；

——第3部分：磷量的测定  磷钼钒酸分光光度法；

——第4部分：氧化锂量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第5部分：氟量的测定  离子选择电极法；

——第6部分：氧化钙量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第7部分：水分量的测定  重量法。

本部分为第5部分。

本部分代替YS/T 254.5—1994《铍精矿、绿柱石化学分析方法 离子选择电极法测定氟量》。

本部分与YS/T 254.5—1994相比，主要有如下变动：

——对文本格式进行了修改；

——将钛铁试剂和磺基水杨酸溶液分开配制；改用“磺基水杨酸溶液”代替“盐酸”对溶液pH值进行调节；并将“加入10mL钛铁试剂—磺基水杨酸离子强度调节液，在酸度计上用盐酸和氢氧化钠调至pH7.5”改为“加入5mL钛铁试剂、5mL磺基水杨酸溶液，在酸度计上用氢氧化钠和磺基水杨酸溶液调至pH7.5”；

——试料熔融之前的操作改为“将试料置于铁坩埚中，先加入4g氢氧化钠置于电炉上驱除水分，再覆盖1g过氧化钠；”

——对“工作曲线的绘制”方法及计算公式作了修改；

——补充了质量保证和控制条款，增加了重复性条款；

——补充了“试验报告”要求。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本部分由湖南有色金属研究院负责起草。

本部分由新疆有色金属研究所、湖南水口山有色金属集团有限公司参加起草。

本部分主要起草人：谭平生、李青春、李兵、邹智、庞文林、关玉珍、王宏川、谢奕斌、黄海波。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB 5870.5—1986，YS/T 254.5—1994。

铍精矿、绿柱石化学分析方法

第5部分：氟量的测定 离子选择电极法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

- 1  范围

本部分规定了铍精矿、绿柱石中氟量的测定方法。

本部分适用于铍精矿、绿柱石中氟的测定。测定范围：0.050%～5.00%。

- 2  方法原理

试料用氢氧化钠-过氧化钠熔融分解，以钛铁试剂和磺基水杨酸为离子强度调节液，于pH7.5，用氟离子选择电极测定氟量。

铝、铍严重干扰氟的测定。在测定条件下，可以消除10mg铝和15mg氧化铍的干扰。

- 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和一级水。

3.1 过氧化钠。

3.2 氢氧化钠。

3.3 氢氧化钠溶液（200g/L）。

3.4 氢氧化钠溶液（20g/L）。

3.5 钛铁试剂（150g/L）：称取75g钛铁试剂于250mL烧杯中，加适量水，加热溶解后冷却，移入500mL容量瓶中，稀释至刻度，混匀。

3.6 磺基水杨酸溶液 （400g/L）：称取200g于250mL烧杯中，用水溶解，移入500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.7 氟标准贮存溶液：称取2.2102g预先在105℃～110℃下烘2h并置于干燥器中冷却至室温的氟化钠（优级纯），置于烧杯中，用水溶解，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，移入干燥、洁净的塑料瓶中保存。此溶液1mL含1.0mg氟。

3.8 氟标准溶液：移取50.00mL氟标准溶液（3.7），置于500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，移入干燥、洁净的塑料瓶中保存。此溶液1mL含0.1mg氟。

3.9 氟标准溶液：移取50.00mL氟标准溶液（3.8）置于500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，移入干燥、洁净的塑料瓶中保存。此溶液1mL含0.01mg氟。

- 4  仪器

4.1酸度计：精度0.02pH。

4.2离子计或数字电压表：精度正负0.1mV。

4.3电磁搅拌器。

4.4氟离子选择电极：测定前应先将电极按使用说明的规定进行处理。

4.5甘汞电极。

- 5  试样

5.1 铍精矿、绿柱石应通过筛孔为0.074mm的筛网。

5.2 试样预先在105℃～110℃烘箱中烘干2h，并置于干燥器中冷却至室温。

- 6  分析步骤

6.1 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.2 试料

称取0.500g试样，精确至0.0001g。

6.3 空白试验

随同试料做空白试验。

6.4 测定

6.4.1 将试料（6.2）置于30mL铁坩埚中，加入4g氢氧化钠（3.2）置于电炉上驱除水分，再覆盖1g过氧化钠（3.1），移入700℃～750℃高温炉中熔融5min，取下，冷却。

6.4.2 用水洗净坩埚外壁，置于250mL烧杯中，盖上表面皿，用热水浸取熔融物，洗净坩埚，取出，将溶液冷却至室温。

6.4.3 将溶液（6.4.2）移入250mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，静置。

6.4.4移取25.00mL上层清液（6.4.3），置于50mL烧杯中，加入5mL钛铁试剂（3.5）和5mL磺基水杨酸溶液（3.6），在酸度计上用氢氧化钠溶液（3.3和3.4）和磺基水杨酸溶液（3.6）调至pH7.5，将溶液移入50mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.5 将溶液（6.4.4）全部倒入原50mL烧杯中，置于电磁搅拌器上，插入氟电极和甘汞电极，接通离子计，动态测定其动态平衡电位，记录电位值。在工作曲线上查出相应的氟浓度值，计算试料中氟的含量。

注：动态平衡电位系指在搅拌状态下，电极电位的变化不大于0.2mV/min.

6.4.6 用水清洗电极至说明书规定值。

6.5 工作曲线的绘制

6.5.1各移取25.00mL空白清液（6.3），置于一组洁净的50mL烧杯中，分别加入氟标准溶液0mL、2.50mL（3.9）、1.00mL（3.8）、3.00mL（3.8）、1.00mL（3.7）、3.00mL（3.7），各加入5mL钛铁试剂（3.5）和5mL磺基水杨酸溶液（3.6），在酸度计上用氢氧化钠溶液（3.3和3.4）和磺基水杨酸溶液（3.6）调至pH7.5，将溶液移入一组洁净的50mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.5.2 将溶液（6.5.1）全部倒入原50mL烧杯中，置于电磁搅拌器上，插入氟电极和甘汞电极，接通离子计，动态测定其动态平衡电位，记录电位值。在半对数坐标纸上绘制E-mF曲线。

6.5.3用水清洗电极至说明书规定值。

- 7  分析结果的计算

按式（1）计算氟的质量分数wF，数值以％表示：

wF=mF⋅Vm0⋅V1×1000×100  ………………………………（1）

式中：

mF——自工作曲线上查得的测定溶液的氟的量，单位为毫克（mg）；

V ——试料溶液的总体积，单位为毫升（mL）；

V1 ——分取试料溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）。

所得结果表示至小数点后第三位。

- 8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法获得：

表1  重复性限

| wF/% | 0.049 | 0.121 | 0.657 | 1.718 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.012 | 0.040 | 0.071 | 0.170 |

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2  允许差

| wF/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.050～0.100 | 0.020 |
| >0.100～0.500 | 0.050 |
| >0.500～1.00 | 0.150 |
| >1.00～5.00 | 0.300 |

- 9  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

- 10  试验报告

——试样；

——使用的标准；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——观察到的异常现象；

——试验日期。