《铍精矿、绿柱石化学分析方法》编制说明

第6部分：氧化钙量的测定 火焰原子吸收光谱法

- 工作简况

根据全国有色金属标准化技术委员会有色标委[2010]7号的通知，新疆有色金属研究所、水口山有色金属有限责任公司、湖南有色金属研究院、阿拉山口出入境检验检疫局石油-化工矿产品重点实验室负责YS/T 254.6 -201X《铍精矿、绿柱石化学分析方法 第6部分：氧化钙量的测定  火焰原子吸收光谱法》行业标准的修订任务。四家单位于2010年4月成立了修订组，对国内外铍精矿、绿柱石化学分析方法标准进行了资料查阅；分析方法中的测定条件进行了选择，并汇总各方建议，经修改、完善后制定了本部分的审定稿。

- 标准修订的依据、原则

铍是制造核武器、核反应堆、卫星、导弹的关键部件的重要材料。铍精矿、绿柱石是生产工业氧化铍、铍铜合金、高纯氧化铍、金属铍产品的原料。我国已形成铍采选冶和加工的完整体系。YS/T 254.6-1994《铍精矿—绿柱石化学分析方法  原子吸收分光光度法测定氧化钙量》是1994年制定的，已经近20年了，进行方法修订显得很有必要。

本部分标准格式按照GB/T1.1-2009标准要求编写，有利于规范测定方法，具有可操作性。本次修订标准对测定条件进行了实验选择。

- 国内外标准资料情况

经过多方查阅国内外标准资料，目前没有收集到国外同类产品的分析方法标准。国内标准是1994年制定的YS/T 254.6-1994《铍精矿—绿柱石化学分析方法  原子吸收分光光度法测定氧化钙量》。

查阅到的相关文献为：

- GB/T6682 –1992《分析实验室用水规格和实验方法》

- GB/T6609.13-2004《氧化铝化学分析方法 原子吸收分光光度法测定氧化钙量》

3）YS/T509. 5-2008《锂辉石、锂云母精矿化学分析方法氧化钙、氧化镁量的测定  火焰原子吸收光谱法》

- 试验情况

4.1 测定方法的情况分析

矿石中氧化钙的测定一般采用EDTA容量法、EGTA容量法、分光光度法、原子光谱法、电感耦合等离子体光谱法。由于铍精矿—绿柱石主要产于花岗伟晶岩中，属于硅酸盐类矿物，主要成分为氧化铍、二氧化硅、三氧化铝，伴生元素通常为锂、钙、钾、钠、铁、氟等。根据YS/T标准要求，钙含量应小于2%，所以在制定分析方法时，选择了原子吸收光谱法测定钙量。

原子吸收光谱法测定钙时，铍、铝、硅、硫酸根、磷酸根有干扰，通过对介质、基体干扰、释放剂的选择、共存离子影响的试验。确定本标准采用氟化氢铵-氢氟酸分解试样，高氯酸冒烟除氟后，在盐酸介质中，加入镧、锶释放剂，于原子吸收光谱仪波长422.7nm处，以空气-乙炔火焰进行氧化钙的测定。

4.2 试验数据

新疆有色金属研究所接受标准起草任务后，积极组织技术人员对分析方法开展了方法试验工作。2010年6月完成了分析方法的起草实验报告和讨论稿，交与水口山有色金属有限责任公司、湖南有色金属研究院、阿拉山口出入境检验检疫局石油、化工矿产品重点实验室进行验证试验。主要试验及验证如下：

表1方法回收试验

| 试样号 | 试样测定值 CaO/% | 加入 CaO/（mg） | 总测定值 CaO/% | 回收 CaO/（mg） | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号 | 0.85 | 0.100 | 0.985 | 0.105 | 105 |
|  |  | 0.200 | 1.055 | 0.298 | 102 |
|  |  | 0.500 | 1.38 | 0.500 | 100 |
| 2号 | 0.074 | 0.100 | 0.180 | 0.106 | 106 |
|  |  | 0.200 | 0.270 | 0.196 | 98.0 |
|  |  | 0.500 | 0.580 | 0.506 | 101 |
| 3号 | 1.66 | 0.200 | 1.859 | 0.199 | 101.0 |
|  |  | 0.500 | 2.146 | 0.486 | 97.2 |
| 4号 | 0.96 | 0.100 | 1.058 | 0.098 | 98.0 |
|  |  | 0.200 | 1.155 | 0.195 | 97.5 |
|  |  | 0.500 | 1.462 | 0.502 | 100 |

表2 方法精密度和重复性限

| 试样号 | 测定值 CaO/% | 平均值 CaO/% | 标准偏差 | RSD/% | 重复性限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号 | 0.85 0.88 0.84 0.85 0.83 0.87 0.86 0.87 0.85 0.84 0.84 | 0.85 | 0.0156 | 1.83 | 0.044 |
| 2号 | 0.087 0.073 0.071 0.075 0.075 0.064 0.076 0.074 0.075 0.062 0.078 | 0.074 | 0.0067 | 9.05 | 0.019 |
| 3号 | 1.71 1.72 1.62 1.61 1.65 1.70 1.63 1.66 1.67 1.60 1.70 | 1.66 | 0.0425 | 2.26 | 0.12 |
| 4号 | 0.98 0.96 0.98 0.93 0.96 0.97 0.94 0.96 0.93 0.92 0.98 | 0.96 | 0.022 | 2.30 | 0.062 |

表3 一验方回收试验

| 试样号 | 试样测定值 CaO/% | 加入 CaO/（mg） | 总测定值 CaO/% | 回收 CaO/（mg） | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号 | 0.85 | 0.100 | 0.923 | 0.103 | 103 |
|  |  | 0.200 | 1.030 | 0.210 | 105 |
|  |  | 0.500 | 1.310 | 0.490 | 98.0 |
| 2号 | 0.074 | 0.100 | 0.172 | 0.099 | 99.0 |
|  |  | 0.200 | 0.274 | 0.201 | 100.5 |
|  |  | 0.500 | 0.558 | 0.485 | 97.0 |
| 3号 | 1.66 | 0.200 | 1.915 | 0.195 | 102.5 |
|  |  | 0.500 | 2.210 | 0.490 | 98.0 |
| 4号 | 0.96 | 0.100 | 1.018 | 0.098 | 98.0 |
|  |  | 0.200 | 1.116 | 0.196 | 98.0 |
|  |  | 0.500 | 1.406 | 0.486 | 97.2 |

表4  一验方精密度和重复性限

| 试样号 | 测定值 CaO/% | 平均值 CaO/% | 标准偏差 | RSD/% | 重复性限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号 | 0.79 0.89 0.78 0.78 0.78 0.86 0.88 0.80 0.80 0.81 0.81 | 0.82 | 0.04 | 4.98 | 0.11 |
| 2号 | 0.072 0.074 0.076 0.068 0.069 0.069 0.071 0.071 0.078 0.078 0.078 | 0.073 | 0.004 | 5.32 | 0.011 |
| 3号 | 1.71 1.72 1.62 1.61 1.65 1.70 1.63 1.66 1.67 1.60 1.70 | 1.72 | 0.03 | 2.26 | 0.084 |
| 4号 | 0.98 0.96 0.98 0.93 0.96 0.97 0.94 0.96 0.93 0.92 0.98 | 0.92 | 0.04 | 2.30 | 0.11 |

表5二验方精密度和重复性限

| 试样号 | 测定值 CaO/% | 平均值 CaO/% | 标准偏差 | RSD/% | 重复性限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号 | 0.89 0.88 0.87 0.87 0.85 0.84 0.81 0.82 0.81 0.81 0.86 | 0.85 | 0.0301 | 3.54 | 0.084 |
| 2号 | 0.071 0.071 0.067 0.070 0.078 0.076 0.078 0.07 0.075 0.074 0.075 | 0.074 | 0.0035 | 4.78 | 0.0098 |
| 3号 | 1.64 1.62 1.69 1.71 1.68 1.75 1.73 1.66 1.75 1.74 1.73 | 1.70 | 0.0454 | 2.67 | 0.13 |
| 4号 | 0.99 0.99 0.98 0.98 0.91 0.91 0.95 0.95 0.94 0.94 0.93 | 0.95 | 0.030 | 3.11 | 0.084 |

由表1～表5可见：本方法的回收率在97%～105%，方法可靠。用原子吸收光谱法测定鈹精矿、绿柱石中的氧化钙量，硅、钾、钠、铝、铍、铁等元素干扰测定。氟、硅的干扰可以采用加高氯酸重复冒烟的方法消除。其他元素的干扰采用加入镧盐释放剂的办法进行消除。试样用氟化氢铵、氢氟酸分解，加高氯酸冒烟后，加入镧盐释放剂，无需进行分离在1%（v/v）的盐酸介质中直接用原子吸收光谱法测定，精密度高，快速、准确，可以作为铍精矿、绿柱石中氧化钙测定的行业标准。

4.3 起草、验证单位和人员

本标准由新疆有色金属研究所、湖南有色金属研究院负责、阿拉山口出入境检验检疫局石油-化工矿产品重点实验室起草。

本本部分方法由新疆有色金属研究所负责起草。

本部分由湖南有色金属研究院、阿拉山口出入境检验检疫局石油-化工矿产品重点实验室参加起草。

本部分主要起草人：关玉珍、徐军、王宏川、庞文林、黄平、吕小华、张兴德。

5．新旧标准水平对比

本部分标准与YS/T 254.6-1994《铍精矿—绿柱石化学分析方法  原子吸收分光光度法测定氧化钙量》相比主要作了以下修改：

5.1 按照GB/T1.1-2009的要求，对标准的结构和编写进行了修改。

5.2 将原标准中的试剂镧-锶混合溶液改为镧溶液。

5.3 将镧-锶溶液中的称取氯化镧改为称取氧化镧（La2O3）（高纯级）。

5.4 将原标准中加入4.0mL镧-锶溶液改为加入4.0mL镧溶液。

5.5 补充了质量保证和控制条款，增加了重复性条款。

6. 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本部分标准代替YS/T 254.6-1994《铍精矿—绿柱石化学分析方法  原子吸收分光光度法测定氧化钙量》。

7. 标准作为强制性和推荐性标准的建议

建议本标准为推荐性行业标准。

8. 贯彻标准的要求和措施建议

无。

9. 废止现行有关标准的建议

建议废止YS/T 254.6-1994《铍精矿—绿柱石化学分析方法  原子吸收分光光度法测定氧化钙量》。

10. 其它应与说明的事项

无。

11. 预期效果

本部分标准的制定将对我国铍精矿、绿柱石的生产和贸易具有较强的指导作用，对保证绿柱石、铍精矿的产品质量具有重要的作用。

12. 其它予以说明事项

无。

《铍精矿、绿柱石化学分析方法》制修订项目组

2010年8月22日