中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T ×××—××××

铝用炭素材料热膨胀系数测定装置

Determination equipment for the thermal expansion coefficient of carbonaceous materials used in the production of aluminium

（送审稿）

××××-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

YS/T ×××—××××

前    言

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准负责起草单位： 北京英斯派克科技有限公司、XXX、XXX。

本标准参加起草单位：XXX、XXX

本标准主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX。

铝用炭素材料热膨胀系数测定装置

1  范围

本标准规定了铝用炭素材料在20℃到300℃之间的线性热膨胀系数测定装置的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输等。

本标准适用于铝用炭素材料在20℃到300℃之间的平均线性热膨胀系数的测定装置(以下简称装置)。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6388  运输包装收发货标志

GB/T 13306 标牌

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

YS/T 63.4  铝用炭素材料检测方法  第4部分  热膨胀系数的测定

3  原理

平均线性热膨胀系数通过热导杆膨胀计来测定，试样放到低膨胀材料（如燧石玻璃）制成的试样架上，用加热炉加热，试样长度的改变通过一个导杆传送到加热炉外面的机械、光学或电子测量装置上。

4  要求

4.1装置组成

4.1.1主要部分

装置由测量机构、加热炉、升降机构、电气控制部分构成。如图1所示。

- 测量机构；    2—加热炉；     3—提升机构；    4—电气控制部分。

图1  热膨胀系数测定装置组成示意图

4.1.2 测量机构

4.1.2.1由膨胀计、推杆、膨胀计固定架、试样架组成（如图2所示）。此机构是保证测量稳定的关键，应避免外界因素对测量的影响。

1—膨胀计； 2—试样架；3—试样；4—加热炉；5—热电阻；6—膨胀计固定架。

图2  热膨胀系数测定装置结构示意图

4.1.2.2 膨胀计

测量量程为15mm，在量程范围内精度为0.02。可连接至计算机或电子自动记录仪。

4.1.2.3 试样架

由低膨胀低膨胀材料（如燧石玻璃）制成。

4.1.2.4 膨胀计固定架

刚性材料，可以固定膨胀计和试样架。

4.1.3 加热炉

用来给试样加热，具有竖直的单区炉膛，能确保温度在垂直方向均匀分布。工作温度300℃，最高温度400℃，炉膛温度均匀，恒温区高度不小于60mm，控温精度±1℃，。底部采用封闭结构。

4.1.4 升降机构

升降机构主要由直线式减速电机、直线导轨构成。应能匀速平稳地将试样架由上至下放入加热炉的恒温区内；取样时，应能匀速平稳地将试样架由下至上取出。

4.1.5电气控制部分

4.1.5.1电气控制部分应安装在封闭的箱体内制成控制柜，控制柜通过导线与外部连接。

- 技术要求如下：

- 控制方式：可采用PLC可编程序控制或其他方式控制。

- 操作控制方式：采用机械按键。

- 宜选用耐高温电缆，所有电缆应标有明显线号。

- 主回路和控制回路对地绝缘电阻不得小于0.5ΜΩ。

4.1.5.5控温元件

可连接温控表的热电阻，热电阻采用PT100，工作温度能达到400℃。精度在±0.05%

4.1.5.3控制面板显示功能

实时显示测温点温度和膨胀量。

4.1.6 其他

4.1.6.1标准件

标准件的选用应符合相关标准要求。

4.1.6.2 样品要求

样品必须是圆柱体。尺寸为φ50mm×50mm。样品的各表面都应进行加工，以保证推杆和样品两接触面的平行度偏差不超过0.2mm。如图2所示。

4.1.6.3校准样品

由低膨胀材料（如燧石玻璃）制成的圆柱体，具有与试样相同的几何尺寸，提供已知热膨胀系数的校准样品。

4.2装置工作环境条件

4.2.1不能在有强烈震动的场合进行试验。（如带有大型电机的厂房、有大型运输车的公路旁等）

4.2.2 如停机时间超过1h再次开机，应在炉温稳定在300℃±1℃8小时后进行试验。

5检验方法

5.1外观

装配前，应确保各零部件符合相应要求；装配后，通过目测产品整体外观应无毛刺，无划伤，喷塑均匀无漏底，焊接饱满。

5.2温度

加热炉的温度用红外测温仪测量，并与控制面板显示对比，控制精度应达到±1℃。

5.3位移量

使用测微仪测量位移量，参照控制面板显示，并核对测量精度。

5.4材料

送检测部门检测，并出具合格证明。

5.5试验测试方法

装置出厂前应进行至少20次试验，并出具调试试验验收单，试验方法如下：

5.5.1 校准

用以校准系统的热膨胀系数。

用游标卡尺测量校准样品沿轴向的长度l1，输入计算机或电子自动记录仪。

将校准样品放入试样架，保证校准样品的上端面与推杆紧密接触。

把试样架放到加热炉中，90分钟后，测量并记录校准样品的长度l2。

计算得出系统的热膨胀系数αk。

5.5.2 测量

用试样根据6.5.1来测量。

5.5.3 试验结果的表示和计算

按照公式(1)计算平均线性热膨胀系数α（t1，t2）：

α（t1，t2）=·+αk  ……………………………………………(1)

式中：

t1——起始温度，单位为摄氏度（℃）；

t2——终点温度，单位为摄氏度（℃）；

l1——试样起始温度t1时的长度，单位为毫米（mm）；

l2——试样终点温度t2时的长度，单位为毫米（mm）；

αk——系统在测试温度范围内的平均线性热膨胀系数，单位为每开尔文分之一（1/K）；

计算结果修约至小数点后两位数字。

5.5.4 稳定性

环境温度变化±5℃，石英标样300℃恒温热膨胀系数的测量误差±0.2×10-6(1/K)。

6  检验规则

  - 检查与验收

6.1.1装置应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量说明书。

6.1.2 需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验。检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。

6.2 出厂检验

每台设备出厂前必须进行出厂检验，全部出厂检验项目合格后应挂合格证。出厂检验项目参考附录A。

6.3 检验结果的判定

出厂检验项目有一项不合格时，则该产品为不合格品。应检修并经再次检验合格后，方可交货。

7  标志、包装、运输、储存

7.1 标志

- 在开关外罩明显位置应安装装置的标牌，其要求应符合GB/T 13306的规定。标牌上应有如下内容：

  - 设备名称；

- 设备型号；

- 功率；

- 电压；

- 频率；

- 设备重量；

- 执行标准；

- 制造厂名称；

- 出厂日期；

- 装置编号。

7.2  包装、运输、储存

- 7.2.1  装置的包装应符合GB/T 6388、GB/T 13384的规定。

- 7.2.2  在装置包装箱内应放置下列文件：

a）产品合格证；

b）产品使用、维护说明书；

c）装箱单；

d）其他有关技术文件。

- 7.2.3  产品运输过程中，轻拿轻放，防止重压撞击，须避免雨雪直接淋袭。

- 7.2.4  产品储存时，需用塑料布盖好，箱装件和裸装包扎件，应保证不受损坏和腐蚀。

8  保证期

在用户妥善保管和合理安装、正确使用的条件下，质量保证期为自使用之日起12个月，但不超过自发货日算起18个月。双方另有约定的除外。

附录A

装置出厂检验项目

装置出厂检验项目见表A.1。

表A.1

| 项目 | 要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 表面涂层 | 漆面是否有瑕疵 |  |
|  | 颜色是否合格 |  |
|  | 丝印字体、图案是否合格 |  |
| 试样架 | 型号： 生产商： 技术参数： | 技术参数是否相符 |
|  |  | 是否有瑕疵 |
|  |  | 功能测试是否合格 |
|  |  | 石英架是否对心 |
| 操作面板 | 膨胀计 | 技术参数是否相符 |
|  |  | 是否有瑕疵 |
|  |  | 功能测试是否合格 |
|  | 温控表 | 技术参数是否相符 |
|  |  | 是否有瑕疵 |
|  |  | 功能测试是否合格 |
|  | 开关及按钮 | 技术参数是否相符 |
|  |  | 是否有瑕疵 |
|  |  | 功能测试是否合格 |
| 热电偶 | 型号： 生产商： 技术参数： | 技术参数是否相符 |
|  |  | 是否有瑕疵 |
|  |  | 功能测试是否合格 |
| 加热炉 | 炉丝接线柱是否锁牢 |  |
|  | 炉丝与炉体是否卡牢固 |  |
|  | 接线柱部位是否加装卡锁部件 |  |
|  | 内胆是否安装合格（有无碰丝风险） |  |
|  | 炉体是否牢固安装（有无螺丝松动） |  |
|  | 入料位置是否合适 |  |
| 电气柜 | 布线是否整齐是否牢固 |  |
|  | 元器件的安装是否可靠 |  |
|  | 外接插座是否合格 |  |
|  | 脚轮是否牢靠 |  |
|  | 提醒标识是否明显 |  |
|  | 铭牌是否合格 |  |
|  | 各部份是否有安装残留垃圾 |  |
| 生产部门程序文件 | 检验报告是否完整有效 |  |
|  | 实验报告是否完整有效 |  |
|  | 计量元件证书是否齐全 |  |
|  | 产品及元件合格证是否齐全 |  |
| 试运行 | 各项操作键控制功能是否正常 |  |
|  | 自动提升石英杆运行是否正常 |  |
|  | 热电偶是否松动 |  |
|  | 20℃升到300℃是否合格 |  |
|  | 控制程序是否符合标准 |  |
| 备件 | 数量是否符合合同要求 |  |
|  | 品质是否合格 |  |
| 包 装 | 说明书、合格证、装箱单是否合格 |  |
|  | 主机与包装箱是否连接牢固 |  |
|  | 热电偶是否单独妥善包装 |  |
|  | 备件是否单独妥善包装 |  |
|  | 包装箱运输信息标识是否符合合同要求 |  |
|  | 包装箱是否牢固 |  |