前    言

YS/T 276《铟化学分析方法》共包括11个部分，

——第一部分 YS/T 276.1-201X  砷量的测定  氢化物发生──原子荧光光谱法

——第二部分 YS/T 276.2-201X  锡量的测定  苯芴酮-溴代十六烷基三甲胺分光光度法

——第三部分 YS/T 276.3-201X  铊量的测定  甲基绿分光光度法

——第四部分 YS/T 276.4-201X  铝量的测定  铬天青S分光光度法

——第五部分 YS/T 276.5-201X  锌、铁量的测定  电热原子吸收光谱法

——第六部分 YS/T 276.6-201X  铜、镉量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第七部分 YS/T 276.7-201X  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第八部分 YS/T 276.8-201X  铋量的测定   方法一：氢化物发生-原子荧光光谱法

方法二：火焰原子吸收光谱法

——第九部分 YS/T 276.9-201X  铟量的测定   EDTA容量法

——第十部分 YS/T 276.10-201X  铋、铝、铅、铁、铜、镉、锡、铊量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第十一部分 YS/T 276.11-201X  砷、铝、铅、铁、铜、镉、锡、铊、锌量的测定  电感耦合等离子体质谱法

本部分为YS/T276的第二部分。

本部分是对YS/T 276.2-1994《铟化学分析方法 苯芴酮—溴代十六烷基三甲胺分光光度法测定锡量》的修订。

本部分与YS/T 276.2-1994相比，主要有如下变动：

──扩展了测定范围至0.0005%~0.5%

──补充了精密度、质量保证和控制条款。

──补充了“试验报告”要求。

本部分自实施之日起，同时代替YS/T 276.2-1994。

本部分由中国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由株洲冶炼集团股份有限公司、北京矿冶研究总院负责起草。

本部分由株洲冶炼集团股份有限公司起草。

本部分由湖南水口山有色金属集团公司、华锡集团来宾冶炼厂、韶关冶炼厂参加起草。

本部分主要起草人：****

本部分主要验证人：***

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

――GB8221.2-1987

――YS/T 276.2-1994

铟化学分析方法

第二部分：锡量的测定

苯芴酮-溴代十六烷基三甲胺分光光度法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

- 范围

本部分规定了铟中锡量的测定方法。

本部分适用于铟中锡量的测定。测定范围：0.0005％～0.5％。

- 方法提要

试料用硫酸和硝酸分解，加热蒸发除去过剩的硝酸，在0.6mol/L硫酸溶液中，锡（Ⅳ）与苯芴酮-溴代十六烷基三甲胺生成有色络合物，于波长510nm处测量其吸光度。按标准曲线法计算锡量。

锑（Ⅲ）、铁（Ⅲ）的干扰，加入酒石酸、高锰酸钾和抗坏血酸消除。

- 试剂

  - 硝酸（1+3）。

  - 硫酸（5mol/L）。

  - 酒石酸溶液（50 g/L）。

  - 高锰酸钾溶液（10 g/L）。

  - 抗坏血酸溶液（20 g/L），每100ml抗坏血酸溶液中加入5滴硫酸（1+3），混匀，贮存于棕色瓶中，用时现配。

  - 苯芴酮溶液（0.3g/L）：称取0.06 g苯芴酮于195mL无水乙醇中,加5mL硫酸溶液(1+3),摇动使其溶解,2天后使用。如有不溶残渣，过滤后使用。

  - 溴代十六烷基三甲胺（15 g/L）：称取3g溴代十六烷基三甲胺，加入200mL乙醇，在50~60℃水浴中加热溶解，混匀。贮存于棕色瓶中。

  - 锡标准贮存溶液：称取0.1000 g金属锡（99.99%以上）于300mL烧杯中,加入10mL硫酸（ρ1.84 g/mL）,盖上表皿高温溶解,取下冷却,用约30mL水小心地洗杯壁,用硫酸溶液(1+3)移入1000mL容量瓶并稀释至刻度,摇匀。此溶液1mL含100μg锡。

  - 锡标准溶液：移取25.00mL锡标准贮存溶液(3.8)于500mL容量瓶中,用硫酸溶液(1+3)稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含5μg锡。

- 仪器

分光光度计。

- 试样

按YS/T 222标准取制样，样品屑边长不大于3mm。

- 分析步骤

  - 试样量

按表1称取试样

| 锡量，% | 称样量，g | 定容体积，mL | 分取体积，mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0005~0.001 | 1.0000 | -- | -- |
| ＞0.001~0.002 | 0.5000 | -- | -- |
| ＞0.0020~0.005 | 0.2500 | -- | -- |
| ＞0.0050~0.015 | 0.1000 | -- | -- |
| ＞0.015~0.035 | 0.4000 | 50 | 5.00 |
| ＞0.035~0.090 | 0.4000 | 50 | 2.00 |
| ＞0.0900~0.150 | 0.2000 | 100 | 5.00 |
| ＞0.150~0.350 | 0.2000 | 100 | 2.00 |
| ＞0.350~0.500 | 0.2000 | 100 | 1.00 |

  - 空白试验

随同试样做空白试验。

  - 测定

    - 将试料（5.1）置于100 mL烧杯中，加入7mL硫酸（3.2），（空白加入6ml）、1ml硝酸（3.1），加热溶解，稍赶硝酸，移入50ml比色管中。

注：① 试样中含锗，待试样溶解完全 后，加入2~3ml盐酸，加热蒸发至刚冒三氧化硫白烟，并重复操作一次。

② 试样含锡量大于0.015%时，将溶液按表一移入容量瓶中，并加入酒石酸（3.3），50ml容量瓶加入2ml、100ml容量瓶加入4ml，以水稀释至刻度，混匀。按表一移取相应体积溶液于50ml比色管中，加6ml硫酸（3.2）。

    - 加入2ml酒石酸溶液（3.3），吹水至25ml，滴加高锰酸钾溶液（3.4），至红色不褪，放置2min，加入 2ml抗坏血酸溶液（3.5），2ml溴代十六烷基三甲铵溶液（3.7）、3ml苯芴酮溶液（3.6），用水稀释至刻度，混匀，放置30min。

    - 将部分溶液移入1cm比色皿中，以随同试样的空白为参比，于分光光度计波长510nm处，测量其吸光度。从工作曲线上查出相应的锡量。

  - 工作曲线的绘制

分别移取0.00、1.00、1.50、2.00、2.50、3.00ml锡标准溶液（3.9），分别置于一组50ml比色管中，各补加硫酸（3.2）至6ml，以下按5.3.2款进行。以试剂空白为参比，测量其吸光度。以锡量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

- 分析结果的计算

按公式（1）计算锡的质量分数（％）：

ωSn（％）=　………………………………………………（1）

式中：

ｍ1           自工作曲线上查得的锡量，μg；

ｍ0　        试料的质量，ｇ。

计算结果保留两位有效数字。

- 精密度

  - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法获得：

表1 重复性限

| ωSn／％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r／％ |  |  |  |

注：重复性（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。

  - 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法获得：

表2 再现性限

| ωSn／％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R／％ |  |  |  |

注：再现性（R）为2.8SR，SR为再现性标准差。

- 质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

- 试验报告

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 276.2—201×

代替YS/T 276.2-1994

铟化学分析方法

第二部分：锡量的测定

苯芴酮-溴代十六烷基三甲胺

分光光度法测定锡量

Methods for chemical analysis of Indium

Part 2：Determination of tin content-

The Phenylfluorone-cetyltrimethyl ammonium Spectrophotometric Method for the determination of tin content

（预审稿）

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部　发布

ICS .77.99