前    言

YS/T 276《铟化学分析方法》共包括11个部分，

——第一部分 YS/T 276.1-201X  砷量的测定  氢化物发生──原子荧光光谱法

——第二部分 YS/T 276.2-201X  锡量的测定  苯芴酮-溴代十六烷基三甲胺分光光度法

——第三部分 YS/T 276.3-201X  铊量的测定  甲基绿分光光度法

——第四部分 YS/T 276.4-201X  铝量的测定  铬天青S分光光度法

——第五部分 YS/T 276.5-201X  锌、铁量的测定  电热原子吸收光谱法

——第六部分 YS/T 276.6-201X  铜、镉量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第七部分 YS/T 276.7-201X  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第八部分 YS/T 276.8-201X  铋量的测定   方法一：氢化物发生-原子荧光光谱法

方法二：火焰原子吸收光谱法

——第九部分 YS/T 276.9-201X  铟量的测定   EDTA容量法

——第十部分 YS/T 276.10-201X  铋、铝、铅、铁、铜、镉、锡、铊量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第十一部分 YS/T 276.11-201X  砷、铝、铅、铁、铜、镉、锡、铊、锌量的测定  电感耦合等离子体质谱法

本部分为YS/T276的第5部分。

本部分是对YS/T 276.5-1994《铟化学分析方法  原子吸收分光光度法测定铜、铁、锌、镉量》的修订。

本部分与YS/T 276.5-1994相比，主要有如下变动：

──将铁和锌量的测定改为石墨炉原子吸收光谱法

──扩展了铁和锌的测定范围分别至0.0003%～0.2%和0.0003%～0.1%

──补充了精密度、质量保证和控制条款。

──补充了“试验报告”要求。

本部分由中国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由株洲冶炼集团股份有限公司、北京矿冶研究总院负责起草。

本部分由北京有色金属研究总院起草。

本部分主要起草人：刘英、郑永章、刘冰心、李艳芬。

本部分主要验证人：XXXX。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

――GB8221.4-1987

――YS/T 276.4-1994

铟化学分析方法
铁量和锌量的测定  石墨炉原子吸收光谱法

范围

本部分规定了铟中铁含量和锌含量的测定方法。

本部分适用于铟中铁含量和锌含量的测定。测定范围分别为：0.0003%～0.2%和0.0003%～0.1%。

方法原理

试料用硝酸溶解，将一定体积的试液注入电热原子化器中，用石墨炉原子吸收光谱仪在248.3nm和213.9nm波长处测量铁和锌的吸光度, 按工作曲线法计算铁和锌的质量分数。

试剂

硝酸（ρ1.42g/mL）

硝酸（1＋1）

标准溶液

3.3.1  铁标准贮存溶液：称取0.1000g纯铁（≥99.99%），置于200mL烧杯中，用80mL硝酸（3.2），加热溶解，煮沸驱除氮的氧化物，取下冷却，移入2500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含40μg铁。

3.3.2  铁标准溶液：移取10.00mL铁标准贮存溶液（3.3.1），置于1000mL容量瓶中，加入50mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含400ng铁。

3.3.3  锌标准贮存溶液：称取0.1000g纯锌（≥99.99%），置于200mL烧杯中，用80mL硝酸（3.2），加热溶解，煮沸驱除氮的氧化物，取下冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg锌。

3.3.4  锌标准溶液：移取10.00mL锌标准贮存溶液（3.3.3），置于1000mL容量瓶中，加入20mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1µg锌。

3.3.5  锌标准溶液：移取10.00mL锌标准贮存溶液（3.3.4），置于200mL容量瓶中，加入2mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含50ng锌。

仪器

4.1 石墨炉原子吸收光谱仪：配备电热原子化器、微量取样器或自动进样器，铁、锌空心阴极灯及塞曼效应背景校正装置。

4.2 所用石墨炉原子吸收光谱仪应达到下列指标：

最低灵敏度：工作曲线中所用等差系列标准溶液中浓度最大者，其吸光度应不低于0.300。

工作曲线的相关系数不低于0.99。

精密度最低要求：用最高浓度的标准溶液，测量10次吸光度，计算其平均值和标准偏差。该标准偏差不应超过该吸光度平均值的1.5%。用最低浓度的标准溶液（不是浓度为零的标准溶液），测量10次吸光度，计算其标准偏差。该标准偏差不应超过最高浓度标准溶液吸光度平均值的0.5%。

试样

试样加工成屑状。

分析步骤

试料

称取0.1g试样，精确至0.0001g。

空白试验

随同试料做空白试验。

测定

6.3.1  铁的测定

6.3.1.1 将试料（6.1）置于300mL烧杯中，加入6mL硝酸（3.2）低温加热至完全溶解，煮沸驱除氮的氧化物，冷却至室温。将溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.3.1.2 按表1移取溶液，置于相应体积的容量瓶中，按表1补加硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。

表1 分取体积、溶液总体积及补加硝酸量

| 铁的质量分数 w/% | 分取试液体积 V/mL | 溶液总体积 V/mL | 补加硝酸的量／mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0003～0.003 | —— | 100 | —— |
| 0.003～0.03 | 10.00 | 100 | 10 |
| 0.03～0.2 | 5.00 | 500 | 50 |

6.3.1.3  使用空气—乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长248.3nm处，以水调零，测量铁的吸光度，减去试料空白溶液的吸光度，从工作曲线上查得铁的浓度。

6.3.2  锌的测定

6.3.2.1 将试料（6.1）置于300mL烧杯中，加入4mL硝酸（3.2）低温加热至完全溶解，煮沸驱除氮的氧化物，冷却至室温。将溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.3.2.2 按表2移取溶液，置于相应体积的容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

表2 两次分取体积及溶液总体积

| 锌的质量分数 w/% | 第一次分取试液 体积 V/mL | 第一次定容体积 V/mL | 第两次分取试液 体积 V/mL | 第两次定容测定 体积 V/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0003～0.0015 | —— | —— | 10.00 | 100 |
| 0.0015～0.015 | 5.00 | 500 | —— | —— |
| 0.015～0.1 | 10.00 | 100 | 5.00 | 500 |

6.3.1.3  使用空气—乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长213.9nm处，以水调零，测量锌的吸光度，减去试料空白溶液的吸光度，从工作曲线上查得锌的浓度。

工作曲线的绘制

6.4.1 铁的工作曲线的绘制

6.4.1.1  移取0、2.00mL、4.00mL、6.00mL、8.00mL铁标准溶液（3.3.2）分别置于一组100mL容量瓶中，加入10mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。

6.4.1.2  使用空气—乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长248.3nm处，以水调零，测量系列标准溶液的吸光度，减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的吸光度，以铁浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

6.4.2 锌的工作曲线的绘制

6.4.2.1  移取0、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL锌标准溶液（3.3.5）分别置于一组100mL容量瓶中，加入0.5mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。

6.4.1.2  使用空气—乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长213.9nm处，以水调零，测量系列标准溶液的吸光度，减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的吸光度，以浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

分析结果的计算

7.1 铁的质量分数的计算

按（1）式计算铁的质量分数w，数值以%表示：

………………………………（1）

式中：

ρ── 自工作曲线上查得的铁的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V0──  试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1 ── 分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V2 ── 测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

m0 ── 试料的质量，单位为克（g）。

所得结果表示至整数。

7.2 锌的质量分数的计算

按（2）式计算锌的质量分数w，数值以%表示：

………………………………（2）

式中：

ρ── 自工作曲线上查得的锌的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V0──  试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1 ── 第一次分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V2 ── 第一次试液定容的体积，单位为毫升（mL）；

V3 ── 第二次分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V4 ── 第二次试液定容测定的体积，单位为毫升（mL）；

m0 ── 试料的质量，单位为克（g）。

所得结果表示至整数。

精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过7%，重复性限（r）按表3.1和表3.2数据采用线性内插法求得：

表3.1 铁的重复限性

| ω／% | 0.0005 | 0.008 | 0.06 | 0.23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r／% | 0.0003 | 0.0006 | 0.0018 | 0.06 |

注：重复性（r）为2.83Sr，Sr为重复性标准差。

表3.2 锌的重复限性

| ω／% | 0.0005 | 0.006 | 0.05 | 0.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r／% | 0.0003 | 0.0006 | 0.0016 | 0.04 |

注：重复性（r）为2.83Sr，Sr为重复性标准差。

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过7%，再现性限（R）按表4数据采用线性内插法求得：

表4.1 铁的再现性限

| ω／% | 0.0005 | 0.008 | 0.06 | 0.23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R／% | 0.0003 | 0.0007 | 0.002 | 0.07 |

注：再现性（R）为2.83SR，SR为再现性标准差。

表4.2 锌的再现性限

| ω／% | 0.0005 | 0.006 | 0.05 | 0.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R／% | 0.0003 | 0.0008 | 0.002 | 0.05 |

注：再现性（R）为2.83SR，SR为再现性标准差。

质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

10 试验报告

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 276.5—201×

铟化学分析方法
第五部分：铁和锌量的测定

石墨炉原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of Indium

Part 5：Determination of iron and zinc content

－Graphite furnace atomic absorption spectrometric method

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布