中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T276.6—201×

代替YS/T 276.5-1994

铟化学分析方法

第六部分：铜、镉量的测定

火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of indium

Part 6：Determination of copper and cadmium content

-Flame atomic absorption spectrometry

(预审稿)

（预审稿）

××××-××-××发布

- ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部　发布

ICS .77.99

- 前    言

YS/T 276《铟化学分析方法》共包括11个部分，

——第一部分 YS/T 276.1-201X  砷量的测定  氢化物发生──原子荧光光谱法

——第二部分 YS/T 276.2-201X  锡量的测定  苯芴酮-溴代十六烷基三甲胺分光光度法

——第三部分 YS/T 276.3-201X  铊量的测定  甲基绿分光光度法

——第四部分 YS/T 276.4-201X  铝量的测定  铬天青S分光光度法

——第五部分 YS/T 276.5-201X  锌、铁量的测定  电热原子吸收光谱法

——第六部分 YS/T 276.6-201X  铜、镉量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第七部分 YS/T 276.7-201X  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第八部分 YS/T 276.8-201X  铋量的测定   方法一：氢化物发生-原子荧光光谱法

方法二：火焰原子吸收光谱法

——第九部分 YS/T 276.9-201X  铟量的测定   EDTA容量法

——第十部分 YS/T 276.10-201X  铋、铝、铅、铁、铜、镉、锡、铊量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第十一部分 YS/T 276.11-201X  砷、铝、铅、铁、铜、镉、锡、铊、锌量的测定  电感耦合等离子体质谱法

本部分为YS/T276的第六部分。

本部分是对YS/T 276.5-1994《铟化学分析方法 原子吸收分光光度法测定铜、铁、锌、镉量》的修订。

本部分与YS/T 276.5-1994相比，主要有如下变动：

──将铁和锌的测定方法单列出，改为石墨炉原子吸收光谱法

──扩展了测定范围至 铜：0.0003%~0.2%；镉：0.0003%~0.2%

──补充了精密度、质量保证和控制条款。

──补充了“试验报告”要求。

本部分自实施之日起，同时代替YS/T 276.5-1994。

本部分由中国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由株洲冶炼集团股份有限公司、北京矿冶研究总院负责起草。

本部分由株洲冶炼集团股份有限公司起草。

本部分由北京矿冶研究总院、韶关冶炼厂参加起草。

本部分主要起草人：****

本部分主要验证人：***

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

――GB8221.5-1987

――YS/T 276.5-1994

铟化学分析方法

第六部分：铜、镉量的测定

火焰原子吸收光谱法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

- 1  范围

本部分规定了铟中铜量、镉量的测定方法。

本部分适用于铟中铜量、镉量的测定。测定范围：Cu：0.0002％～0.20％、Cd：0.0002％～0.20％。

- 2  方法提要

试料用盐酸分解。在盐酸介质中，使用空气—乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长324.7nm、228.8 nm处，分别测量铜、镉的吸光度，以标准曲线法计算铜量、镉量。本法以自吸收扣除背景，用增量法消除基体干扰。

- 3  试剂

- 制备溶液和分析用水均为一级水，实验所用器皿均用稀硝酸浸泡后，用一级水彻底清洗。

3.1 市售试剂

3.1.1 盐酸（ρ1.19g/mL），超纯

3.1.2 硝酸（ρ1.40g/mL），超纯

3.2  溶液

3.2.1 盐酸（5+95）

3.2.2 硝酸（1+1）

3.2.3 硝酸（3+97）

3.2.4 硝酸（5+95）

3.3 标准溶液

3.3.1 铜标准贮存溶液：称取1.0000g铜（≥99.95%），置于250mL烧杯中，加入15mL硝酸（3.1.2），低温加热溶解，煮沸驱除氮的氧化物，取下冷却。移入1000mL容量瓶中，以硝酸（3.2.4）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铜。

3.3.2  镉标准贮存溶液：称取1.0000g金属镉（≥99.99%）于250mL烧杯中，加入15mL硝酸（3.2.2），低温加热溶解，煮沸驱除氮的氧化物，取下冷却。移入1000mL容量瓶中，以硝酸（3.2.3）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镉。

3.3.3　铜、镉混合标准溶液：移取10.00mL铜（3.3.1）、镉（3.3.2）标准贮存溶液于1000mL容量瓶中，以盐酸（3.2.1）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10μg铜、镉。

3.3.4　铜、镉混合标准溶液：移取20.00mL铜（3.3.1）、镉（3.3.2）标准贮存溶液于1000mL容量瓶中，以盐酸（3.2.1）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含20μg铜、镉。

3.3.5  铜、镉混合标准溶液：移取10.00mL铜（3.3.1）、镉（3.3.2）标准贮存溶液于100mL容量瓶中，以盐酸（3.2.1）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg铜、镉。

- 4 仪器

原子吸收光谱仪，附铜、镉空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

──特征浓度：在与测量样品溶液基体相一致的溶液中，铜的特征浓度应不大于0.025µg/mL，镉的特征浓度应不大于0.024µg/mL。

──精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。

──工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.8。

仪器参考工作条件：

| 元素 | 波长 nm | 灯电流 mA | 氘灯电流 mA | 单色器通带 nm | 燃烧器高度 mm | 空气流量 L/min | 乙炔流量 L/min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜 | 324.7 | 3 | 80 | 0.4 | 6 | 7.0 | 1.5 |
| 镉 | 228.8 | 2 | 80 | 0.2 | 6 | 7.0 | 1.5 |

- 5  试样

按YS/T 222标准取制样，样品屑边长不大于3mm。

6   分析步骤

6.1 试料

6.1.1 含量在0.01%以下的样品按表1称取试样6份（精确到0.0001g）。

表1

| 铜、镉量，% | 称样量，g | 铜、镉混合标准溶液移取 |
| --- | --- | --- |
| 0.0002%～0.001% | 2.000 | （3.3.3） |
| ＞0.001%～0.005% | 1.000 | （3.3.4） |
| ＞0.005%～0.01% | 0.500 | （3.3.4） |

6.1.2 含量在0.01%～0.20%的样品按表2称取试样（精确到0.0001g）。

表2

| 铜、镉量，% | 称样量，g | 定容体积，mL |
| --- | --- | --- |
| ＞0.01%～0.05% | 0.500 | 200 |
| ＞0.05%～0.20% | 0.250 | 200 |

6.2  空白试验

随同试料做空白试验。

6.3 测定

6.3.1 含量在0.01%以下的样品分析

6.3.1.1 将试料（6.1.1）置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（3.1.1），1mL硝酸（3.1.2）低温加热溶解并蒸发至近干，取下冷却。 移入25mL比色管中，一份以盐酸（3.2.1）稀释至刻度，混匀。五份留作绘制工作曲线。

6.3.1.2 将溶液于原子吸收光谱仪波长324.7nm、228.8nm处，使用空气-乙炔火焰，自吸收扣除背景，以盐酸（3.2.1）调零，分别测量铜、镉的吸光度。

6.3.1.3 从工作曲线6.3.3.1上查出相应的铜、镉量。

6.3.2 含量在0.01%～0.20%的样品分析

6.3.2.1 将试料（6.1.2）置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（3.1.1），1mL硝酸（3.1.2），低温加热溶解并蒸发至近干，取下冷却。按表2 移入相应容量瓶中，以盐酸（3.2.1）稀释至刻度，混匀。

6.3.2.2 将溶液于原子吸收光谱仪波长324.7nm、228.8nm处，使用空气-乙炔火焰，自吸收扣除背景，以盐酸（3.2.1）调零，分别测量铜、镉吸光度。

6.3.2.3 从工作曲线6.3.3.2上查出相应的铜、镉量。

6.3.3 工作曲线的绘制

6.3.3.1  按表1移取0.50、1.00、1.50、2.00、2.50mL铜、镉混合标准溶液分别置于6.3.1.1留用的比色管中，以盐酸（3.2.1）稀释至刻度，混匀。以下按6.3.1.2进行。分别以铜、镉浓度为横坐标，吸光度（减去空白及试样的吸光度）为纵座标，绘制铜、镉工作曲线。

6.3.3.2  移取0、0.50、1.00、1.50、2.00、2.50、3.00mL铜、镉混合标准溶液（3.3.5）分别置于100mL容量瓶中，以盐酸（3.2.1）稀释至刻度，混匀。以下按6.3.2.2进行。分别以铜、镉浓度为横坐标，吸光度（减去空白吸光度）为纵座标，绘制铜、镉工作曲线。

- 7  分析结果的计算

按式（1）计算铅的质量分数ωCu、ωCd，数值以％表示：

ωCu(Cd)(%)＝c.⋅V×10−6m×100…………………（1）

式中：

c ── 自工作曲线上查得的铜或镉浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V ── 试液体积，单位为毫升（mL）；

m ── 试料的质量，单位为克（g）。

分析结果大于等于0.0100应保留三位有效数字，小于0.0100应保留两位有效数字。

- 8 精密度

- 8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表3、表4数据采用线性内插法获得：

表3

| ωCu／％ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r／％ |  |  |  |  |  |  |

表4

| ωCd／％ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r／％ |  |  |  |  |  |  |

- 注：重复性（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。

- 8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表5、表6数据采用线性内插法获得：

表5

| ωCu／％ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R／％ |  |  |  |  |  |  |

表6

| ωCd／％ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R／％ |  |  |  |  |  |  |

- 注：再现性（R）为2.8SR，SR为再现性标准差。

- 9 质量保证和控制

- 应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

- 10试验报告

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。