前    言

YS/T 276《铟化学分析方法》共包括11个部分，

——第一部分 YS/T 276.1-201X  砷量的测定  氢化物发生──原子荧光光谱法

——第二部分 YS/T 276.2-201X  锡量的测定  苯芴酮-溴代十六烷基三甲胺分光光度法

——第三部分 YS/T 276.3-201X  铊量的测定  甲基绿分光光度法

——第四部分 YS/T 276.4-201X  铝量的测定  铬天青S分光光度法

——第五部分 YS/T 276.5-201X  锌、铁量的测定  电热原子吸收光谱法

——第六部分 YS/T 276.6-201X  铜、镉量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第七部分 YS/T 276.7-201X  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第八部分 YS/T 276.8-201X  铋量的测定   方法一：氢化物发生-原子荧光光谱法

方法二：火焰原子吸收光谱法

——第九部分 YS/T 276.9-201X  铟量的测定   EDTA容量法

——第十部分 YS/T 276.10-201X  铋、铝、铅、铁、铜、镉、锡、铊量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第十一部分 YS/T 276.11-201X  砷、铝、铅、铁、铜、镉、锡、铊、锌量的测定  电感耦合等离子体质谱法

本部分为YS/T276的第九部分。

本部分为新增部分。

本部分由中国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由株洲冶炼集团股份有限公司、北京矿冶研究总院负责起草。

本部分由株洲冶炼集团股份有限公司起草。

本部分由韶关冶炼厂、中冶葫芦岛有色金属集团公司、湖南有色金属研究院参加起草。

本部分主要起草人：****

本部分主要验证人：***

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

铟化学分析方法

第九部分：铟量的测定

EDTA容量法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

本部分规定了铟中铟含量的测定方法。

本部分适用于铟中铟含量的测定。测定范围：95％～99.5％。

2  方法原理

试料用盐酸、硝酸分解，在PH2.0～2.5的酒石酸溶液中，以抗坏血酸还原铁（Ⅲ）为铁（Ⅱ），以二甲酚橙作指示剂，用EDTA标准溶液滴定铟铋合量，铟量在测定铋量后换算减去而得。

- 试剂

除非另有说明，在分析中使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

３.1试剂

３.1.1盐酸（ρ1.19ｇ／ｍＬ）

３.1.2硝酸（1+1）

３.1.3硫酸（1+1）

３.1.4氨水（0.90ｇ／ｍＬ）

３.1.5抗坏血酸

３.1.6酒石酸溶液(200ｇ／Ｌ)

３.1.7二甲酚橙溶液（1ｇ／Ｌ)

３.1.8乙二胺四乙酸二钠(EDTA)标准溶液（0.054mol／Ｌ)

4  试样

按YS/T 222标准取制样，样品屑边长不大于3mm。

5  分析步骤

５.1 分析步骤

５.1.1 试料

称取试样2.0000g

５.1.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值

５.1.3 测定

５.1.3.1 将试料（3.1.1）置于200mL烧杯中，加入10mL硝酸（1.1.2）,低温溶解数分钟，加入15 mL盐酸（1.1.1），继续低温加热至试样溶解完全。取下，冷却至室温，以水定容至100 mL.

５.1.3.2 分取15.00 mL试液于500 mL三角烧杯中，加入6 mL硫酸（1.1.3），以少量水吹洗杯壁，于低温处加热至冒三氧化硫白烟近干，取下稍冷，以少量水吹洗杯壁。

５.1.3.3 加入20mL酒石酸溶液（1.1.6），加水至120mL，加热使盐类溶解，用氨水（1.1.4）调至PH值2.0~2.5（用精密试纸检查），加热至沸腾，取下。

５.1.3.4 加0.5g抗坏血酸（1.1.5），混匀，加4滴二甲酚橙溶液（1.1.7），使用毛细滴定管，用EDTA标准溶液（1.1.8）滴定至红色变为亮黄色为终点。

６．分析结果的计算

按式（1）计算铟的质量分数ωIn 数值以%表示：

式中：T — EDTA标准溶液对铟的滴定度，g/mL;

V — 滴定消耗标准溶液体积，mL；

m — 试料的质量，g;

15 — 分取体积，mL；

100— 定溶体积，mL；

0.5494— 铋量换算为铟量的系数。

7  精密度

7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法获得：

表1 重复性限

| ωIn／％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r／％ |  |  |  |  |  |

注：重复性（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。

7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法获得：

表2 再现性限

| ωIn／％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R／％ |  |  |  |  |  |

注：再现性（R）为2.8SR，SR为再现性标准差。

8  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

- 试验报告

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 276.9—201×

铟化学分析方法

第九部分：铟量的测定

EDTA容量法

Methods for chemical analysis of Indium

Part 9：Determination of Indium content-

EDTA volumetric method

(预审稿)

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部　发布

ICS .77.99