# ICS 71. 100. 10

# Q 52

中华人民共和国国家标准

# GB/T 200×–××××/ISO 6999:1983 IDT

原铝生产用炭素材料

— 煤沥青 —

— 密度的测定—比重瓶法

Carbonaceous materials for the production of aluminium

— Pitch for electrodes — Determination of density

- Pyknometric method

(ISO 6999：1983，Carbonaceous materials for the production of aluminium

- Pitch for electroes — Determination of density

- — Pyknometric method, IDT)

(送审稿)

200×-××-×× 发布					                       200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布

# GB/T ×××××–××××

前  言

GB/T 200X《原铝生产用炭素材料  煤沥青》共有12部分：

——第1部分  水分含量的测定  共沸蒸馏法；

——第2部分  软化点的测定  环球法；

——第3部分  密度的测定  比重瓶法；

——第4部分  不溶于喹啉物含量的测定；

——第5部分  不溶于甲苯物含量的测定；

——第6部分  软化点的测定  Mettler 法

——第7部分  动态粘度的测定；

——第8部分  灰分的测定；

——第9部分  挥发分的测定；

——第10部分  喹啉不溶物中C/H原子比的测定；

——第11部分  氧弹燃烧法测定硫含量；

——第12部分  仪器法侧定硫含量。

本部分为第3部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分使用翻译法等同采用了ISO 6999:1983《原铝生产用炭素材料—煤沥青—密度的测定—比重瓶法》，删除了其前言和规范性引用文件，其他内容基本相同。

本部分由索通发展有限公司负责起草。

本部分主要起草人：

# GB/T ×××××–××××

原铝生产用碳素材料 —煤沥青—

密度的测定—比重瓶法

1  范围

本部分规定了原铝生产用的煤沥青密度的比重瓶测定方法。

2  方法原理

采用比重瓶法测定经真空脱气处理的、温度为25ºC的沥青的密度。

3  试剂与材料

在测试过程中，只用符合标准的分析纯试剂、蒸馏水或相同纯度的水。

3.1  乙醇，95%（V/V），分析纯。

3.2  丙酮。

3.3  非离子性润湿剂；0.1%（m/m）水溶液。

4   仪器

一般实验室设备和如下设备：

4.1  比重瓶：容积 25 mL。

4.2  真空泵；装有安全阀和过滤器，功率约1 m3 /h，残余压力为33 hPa。

4.3  气密容器：用于承放比重瓶（4.1），与分离通道连接，在测试过程中能保持真空状态。

警告：在真空状态时，放在安全保护屏后面使用。

如图所示是一种典型的试验仪器组装。

4.4  烘箱；温度控制在120ºC±2ºC。

4.5  水浴槽；温度控制在25ºC±0.05ºC。

5    取样

按照GBT/×××××.6取样。

GB/T ×××××–××××

1  连接真空泵

图  典型的测定密度的比重瓶

6   步骤

6.1   比重瓶的校准

一般比重瓶是在20ºC校准，而本方法实验温度是25ºC。因此，要在试验温度下对比重瓶重新进行校准。

6.1.1  比重瓶的质量测定

警告：接触硫铬的混合物可引起严重灼伤，也致癌，该混合物与易燃物接触会引起火灾。应避免与眼睛、皮肤和衣服接触。不要吸入其蒸气。使用这种材料时要穿戴防护衣和护目镜。

穿戴全部必要的防护用品，用温和的硫铬混合物清洗比重瓶（4.1）。首先，用自来水仔细进行清洗，然后用蒸馏水，接着用乙醇（3.1），最后再用丙酮（3.2）清洗。在气流中干燥比重瓶，然后称重，精确到0.0001g（m0）。

6.1.2   测定比重计的容积

在温度为23ºC～24ºC，用蒸馏水填满比重瓶，塞紧瓶塞，确保水是从瓶塞的孔中溢出，然后用滤

GB/T ×××××–××××

纸擦干比重瓶。

将充满水的比重瓶放入恒温水浴槽（4.5）中，温度控制在25ºC±0.05ºC，在此温度下达到热平衡。将水平面与塞子的顶部对齐。

从水槽中取出比重瓶，用丙酮（3.2）慢慢冷却，用滤纸小心擦干。

称量充满水的比重瓶，精确到0.0001g（m1）。

按公式（1）计算比重瓶的容积V，以毫升为单位（mL）：

V = ………………………………………………（1）

式中：

m0——干燥的空比重瓶的质量，单位为克（g）；

m1——充满水的比重瓶的质量，单位为克（g）；

0.99705——水在25ºC时的密度，单位为克（g）。

注：1 比重瓶的容量V四舍五入保留到0.0001mL。每三个月应校准一次；m0保持稳定在0.001g内。2 比重瓶的容量V每隔数日必须测定几次，以消除外部影响和水浴槽的微小调整所带来的影响。容量V应是8～10次测定的平均值。

6.2  密度测定

6.2.1 试样

称取5±0.1g，粒度介于1 mm～2mm（m2）的试样，称重，精确到0.001g。将试样放入按6.1.1规定准备的空的、干燥的比重瓶内。

6.2.2  测定

用湿润剂（3.3），将分离通道固定在气密容器（4.3）上。将含有试样（6.2.1）的不带塞子的比重瓶放入容器内，关闭分离通道上的旋塞阀，启动真空泵（4.2）约5 min，直到残余压力降到33-35 hPa。

缓慢拧开分离通道上的旋塞阀，使湿润剂逐滴下落，直至滴入比重瓶的试剂达约20mL。关闭旋塞阀。保持真空状态，直至比重瓶内出现气泡。打开容器使压力恢复到周边水平，取出比重瓶并用湿润剂封闭。塞住比重瓶，按6.1.2条规定的“将充满水的比重瓶放入恒温水浴槽中…”继续测定。

称量密封比重瓶，精确到0.0001g(m3)。

7  测定结果的表述

7.1  计算

按公式（2）计算沥青的密度ρ，数值以每克/毫升（g/mL）表示：

ρ = ……………………………………（2）

式中：

m0——空的、干燥的比重瓶的质量，单位为克(g)；

m2——试样的质量，单位为克(g)；

m3——装有试样和水的比重瓶质量，单位为克/毫升(g/mL)；

GB/T ×××××–××××

0.99705——湿润剂（3.3）的密度，与水的密度相等。

8  精度

重复性限：r = 0.004g/mL；

再现性限：R = 0.006g/mL；

结果保留小数点后3位数。

9  试验报告

试验报告应当包括以下细节：

a) 试样的标识；

b) 本部分编号；

c) 试验结果和使用的表示方法；

d) 在测定过程中任何异常情况；

e) 本部分未涉及的或可供选择的任何操作。。