ICS XXXX

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T281.X-201X

代替YS/T 281.2-1994

钴化学分析方法

铝量的测定    铬天青S-聚乙二醇辛基苯基醚-溴代十四烷基吡啶混合胶束增溶

分光光度法

The methods for chemical analysis of cobalt

－The determination of aluminum content

－The chrome azurol s-p-octyl polyethylene glycol phenyl

ether-tetradecyl phridinium bromine mixed micellar

solubilization spectrophotometry method

（征求意见稿）

XXXX-XX 发布                                  XXXX-XX-XX 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会  发布

YS/T281.X-201X

前  言

本标准代替YS/T 281.2-94《钴化学分析方法  钼蓝分光光度法测定硅量》。

YS/T 281-201X《钴化学分析方法》共分为如下20个部分：

第1部分：YS/T 281.1-201X 铁量的测定  磺基水杨酸分光光度法

第2部分：YS/T 281.2-201X 铝量的测定  铬天青S分光光度法

第3部分：YS/T 281.3-201X 硅量的测定  钼蓝分光光度法

第4部分：YS/T 281.4-201X 砷量的测定  钼蓝分光光度法

第5部分：YS/T 281.5-201X 磷量的测定  钼蓝分光光度法

第6部分：YS/T 281.6-201X 镁量的测定  火焰原子吸收光谱法

第7部分：YS/T 281.7-201X 锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

第8部分：YS/T 281.8-201X 镉量的测定  火焰原子吸收光谱法

第9部分：YS/T 281.9-201X 铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

第10部分：YS/T 281.10-201X 镍量的测定  火焰原子吸收光谱法

第11部分：YS/T 281.11-201X 铜、锰量的测定  火焰原子吸收光谱法

第12部分：YS/T 281.12-201X 砷、锑、铋、锡、铅量的测定  电热原子吸收光谱法

第13部分：YS/T 281.13-201X 硫量的测定  高频感应炉红外吸收法

第14部分：YS/T 281.14-201X 碳量的测定  高频感应炉红外吸收法

第15部分：YS/T 281.15-201X 砷、锑、铋、锡量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

第16部分：YS/T 281.16-201X 砷、镉、铜、锌、铅、铋、锡、锑、硅、锰、铁、镍、铝、镁量的测定  光电直读光谱法

第17部分：YS/T 281.17-201X 铝、锰、镍、铜、锌、镉、锡、锑、铅、铋量的测定  电感耦合等离子体质谱法

第18部分：YS/T 281.18-201X 钠量的测定  火焰原子吸收光谱法

第19部分：YS/T 281.19-201X 钙、锰、镁、铁、锌、镉量的测定  发射光谱法

第20部分：YS/T 281.20-201X 氧量的测定  脉冲-红外吸收法

本部分为第2部分。

与YS/T 281.2-1994相比，本部分主要对文本格式进行了修改，补充了质量保证和控制条款,增加了重复性限；

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由金川集团有限公司负责起草。

本部分由金川集团有限公司起草。

本部分由北京矿冶研究总院、浙江华友钴业股份有限公司参加起草。

本部分主要起草人：

本部分所代替的历次版本标准发布情况为：

—GB 8648.2-88

—YS/T 281.2-94。

YS/T281.X-201X

钴化学分析方法

铝量的测定    铬天青S-聚乙二醇辛基苯基醚-

溴代十四烷基吡啶混合胶束增容分光光度法

1 范围

本部分规定了钴中铝含量的测定方法。

本部分适用于钴中铝含量的测定。测定范围：0.0003％～0.005％。

2 方法原理

试样用硝酸溶解，在PH4.6～5.2时，采用苯甲酸乙酸乙酯萃取苯甲酸铝与主体钴分离。用盐酸溶液反萃取有机相中铝。铝与铬天青S-乳化剂OP-溴代十四烷基吡啶生成络合物，于分光光度计波长610nm处测量其吸光度。

3 试剂

制备溶液和分析用水均为二次蒸馏水或相当纯度的实验室用水。

3.1 盐酸(1＋19)，高纯。

3.2 氢氧化铵(1＋20)，高纯，储存于塑料瓶中。

3.3 硝酸(3＋2)，高纯。

3.4 铬天青S溶液(0.1％)：称取0.20g铬天青S溶于100mL水中，用无水乙醇稀释至200mL。

3.5 聚乙二醇辛基苯基醚(乳化剂OP)溶液(1＋999)。

3.6 溴代十四烷基吡啶(TPB)溶液(0.4％)

3.7乙酸—乙酸铵缓冲溶液：将485mL乙酸铵溶液(4mol/L)用乙酸溶液(4mol/L)稀释至500mL，混匀。

3.8苯甲酸铵溶液(12％)：称取12g苯甲酸铵溶于水中(加2～3滴氢氧化铵使其溶解完全)，用水稀释至100mL。

3.9 苯甲酸铵洗液：称取2g苯甲酸铵溶于100mL水中，用稀盐酸在酸度计上仔细调节PH为4.6～4.8之间。

3.10 苯甲酸乙酸乙酯溶液(5％)：称取苯甲酸25g溶于乙酸乙酯中，用乙酸乙酯稀释至500mL。

3.11 盐酸羟胺溶液（10％）：用时现配。

3.12 抗坏血酸溶液（1％）：用时现配。

3.13 百里香酚蓝溶液（0.2％）：称取0.20g百里香酚蓝溶液溶于50mL无水乙醇中，用水稀释至100mL。

3.14 铝标准贮存溶液：称取0.1000g金属铝（>99.95％）于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（1＋1）,低温溶解完全，移入1000mL容量瓶中，混匀。

3.15铝标准溶液：移取5.00mL铝标准贮存溶液（3.14），置于500mL容量瓶中，加入5mL盐酸（1+1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1ug铝。

4仪器

4.1 分光光度计。

4.2 酸度计

5 分析步骤

5.1试料

按表1称取试样。

表1 试样的称取

| 铝量，% | 试样量 | 试液总体积。mL | 分取试液体积，mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0003~0.0008 | 5.000 | 100 | 10 |
| >0.0008~0.002 |  |  | 5 |
| >0.002~0.005 | 1.000 | 100 | 5 |

YS/T281.X-201X

5.2  空白试验

随同试样做空白试验。

注：每次分析过程中所用的玻璃容量瓶、分液漏斗、烧杯等器皿，使用前必须用热盐酸（1+1）充分洗涤。

5.3  测定

5.3.1将试样（5.1）置于300mL烧杯中，分次加入40mL硝酸（3.3），盖上表皿，低温加热使试样完全溶解，蒸至稠浆状，并在水浴上蒸至近干。取下冷却，用少量水冲洗表皿及杯壁，加热溶解盐类，冷却后移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

5.3.2 按表1移取试液于125mL分液漏斗中，加水至20mL，加入1mL盐酸羟胺溶液（3.11）、5mL苯甲酸铵溶液（3.8），混匀。[如有白色沉淀出现，仔细滴加氢氧化铵（3.2）调至白色沉淀刚溶解]。调pH为4.6~5.2（用3.8~5.4的精密pH试纸检查），加入25mL苯甲酸乙酸乙酯溶液（3.10），振荡1.5min，静置分层，弃去水相。

5.3.3用少量水吹洗分液漏斗塞子及内壁，弃去水相。加入10mL苯甲酸铵洗液（3.9），振荡30s，弃去水相。再用少量水吹洗分液漏斗内壁（勿振摇），弃去水相。

5.3.4用盐酸溶液（3.1）反萃取两次（每次10mL，振荡1min）。将两次反萃取液收集于100mL烧杯中，于低温蒸至约0.2~0.3mL，取下稍冷，用水冲洗表皿及杯壁，体积约5mL，加热至微沸溶解盐类，冷却，移入50mL容量瓶中，控制体积约20mL。

5.3.5 向容量瓶中加入1mL抗坏血酸溶液（3.12），加3滴百里香酚蓝溶液（3.13），用盐酸（3.1）或氢氧化铵（3.2）调pH至溶液呈橙色。加入0.5mL盐酸（3.1），2.5mL铬天青S溶液（3.4），沿瓶壁加入2.5mLOP溶液（3.5），2.5mL溴代十四烷基吡啶(TPB)溶液（3.6），5mL乙酸—乙酸铵缓溶液（3.7）（每加一种试剂均需轻轻摇匀）。静置5min后，用水稀释至刻度，充分混匀，放置10min。将部分溶液移入1cm比色皿中。

5.3.6以随同试样的空白溶液为参比，于分光光度计波长610nm处测量其吸光度，从工作曲线上查出相应的铝量。

5.4工作曲线的绘制

移取0 mL，1.00 mL，2.00 mL，3.00 mL，4.00mL，5.00mL铝标准溶液（3.15），分别置于一组50mL容量瓶中，依次加水控制体积约20mL，以下按5.3.5款进行。以试剂空白溶液为参比，于分光光度计波长610nm处测量其吸光度。以铝量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

- 分析结果的计算

按下式计算铝的含量，以质量分数表示：

式中：m1—自工作曲线上查得的铝量，单位为微克（μg）；

V0—试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1—分取试液体积，单位为毫升（mL）；

m0—试料的质量，单位为克（g）。

7 精密度

7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

YS/T281.X-201X

表2  重复性限                               ％

| 铝的质量分数 | r |
| --- | --- |

7.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

表3 再现性限                                  ％

| 铝的质量分数 | R |
| --- | --- |

注：重复性限（r）为2.83Sr，Sr为重复性标准偏差。

再现性限（R）为2.83SR，SR为再现性标准偏差。

8 质量保证和控制

每周或每两周应用国家级标准样品或行业级标准样品（当两者没有时，也可用控制标样替代），对过程进行校核。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后重新校核。

———————————————