ICS XXXX

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T281.X-201X

代替YS/T 281.3-1994

钴化学分析方法

硅量的测定  钼蓝分光光度法

The methods for chemical analysis of cobalt

－The determination of silicon content

－The molybdenum blue spectrophotometry method

（征求意见稿）

XXXX-XX 发布                                  XXXX-XX-XX 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会  发布

YS/T281.X-201X

前  言

本部分代替YS/T 281.3-94《钴化学分析方法  钼蓝分光光度法测定硅量》。

YS/T 281-201X《钴化学分析方法》共分为如下20个部分：

第1部分：YS/T 281.1-201X 铁量的测定  磺基水杨酸分光光度法

第2部分：YS/T 281.2-201X 铝量的测定  铬天青S分光光度法

第3部分：YS/T 281.3-201X 硅量的测定  钼蓝分光光度法

第4部分：YS/T 281.4-201X 砷量的测定  钼蓝分光光度法

第5部分：YS/T 281.5-201X 磷量的测定  钼蓝分光光度法

第6部分：YS/T 281.6-201X 镁量的测定  火焰原子吸收光谱法

第7部分：YS/T 281.7-201X 锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

第8部分：YS/T 281.8-201X 镉量的测定  火焰原子吸收光谱法

第9部分：YS/T 281.9-201X 铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

第10部分：YS/T 281.10-201X 镍量的测定  火焰原子吸收光谱法

第11部分：YS/T 281.11-201X 铜、锰量的测定  火焰原子吸收光谱法

第12部分：YS/T 281.12-201X 砷、锑、铋、锡、铅量的测定  电热原子吸收光谱法

第13部分：YS/T 281.13-201X 硫量的测定  高频感应炉红外吸收法

第14部分：YS/T 281.14-201X 碳量的测定  高频感应炉红外吸收法

第15部分：YS/T 281.15-201X 砷、锑、铋、锡量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

第16部分：YS/T 281.16-201X 砷、镉、铜、锌、铅、铋、锡、锑、硅、锰、铁、镍、铝、镁量的测定  光电直读光谱法

第17部分：YS/T 281.17-201X 铝、锰、镍、铜、锌、镉、锡、锑、铅、铋量的测定  电感耦合等离子体质谱法

第18部分：YS/T 281.18-201X 钠量的测定  火焰原子吸收光谱法

第19部分：YS/T 281.19-201X 钙、锰、镁、铁、锌、镉量的测定  发射光谱法

第20部分：YS/T 281.20-201X 氧量的测定  脉冲-红外吸收法

本部分为第3部分。

与YS/T 281.3-1994相比，本部分主要对文本格式进行了修改，补充了质量保证和控制条款,增加了重复性限；

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由金川集团有限公司负责起草。

本部分由金川集团有限公司起草。

本部分由深圳格林美高新技术股份有限公司、北京矿冶研究总院、广东英德佳纳金属金属科技有限公司参加起草。

本部分主要起草人：

本部分所代替的历次版本标准发布情况为：

—GB 8648.3-88

—YS/T 281.3-94。

YS/T281.X-201X

钴化学分析方法

硅量的测定  钼蓝分光光度法

1 范围

本部分规定了钴中硅含量的测定方法。

本部分适用于钴中硅含量的测定。测定范围：0.0005％～0.005％。

2 方法原理

试料用硝酸溶解并蒸至稠浆状，其中不溶性二氧化硅，加入氢氟酸使其生成可溶性的单硅酸。在pH l.0～1.5 时，硅与钼酸铵形成硅钼黄杂多酸，于硫酸介质中用正丁醇萃取，有机相用硫酸联胺和氯化亚锡将硅钼黄还原成钼蓝，于分光光度计波长630 nm处测量其吸光度。

3 试剂

制备溶液和分析用水均为二级蒸馏水或相当纯度的实验室用水，试剂配制后均贮存于塑料瓶中。

3.1 市售试剂

3.1.1 硝酸（ρ1.42 g/mL），高纯。

3.1.2 硫酸（ρ1.84 g/mL），高纯。

3.1.3 硼酸，高纯。

3.1.4 钼酸铵，高纯。

3.1.5 氯化亚锡，优级纯。

3.1.6 正丁醇。

3.2 溶液

3.2.1 硝酸（l＋l）。

3.2.2 硫酸（l＋3）。

3.2.3 硫酸（7+93）。

3.2.4 氢氟酸（1＋l），高纯。

3.2.5 硼酸饱和溶液。

3.2.6 钼酸铵溶液（100 g/L）：称取10 g钼酸铵[（NH4）6Mo7O24·4H2O]溶于80 mL热水中，冷却。用水稀释至100 mL，混匀。

3.2.7 硫酸联胺溶液（2.5 g/L），优级纯。用硫酸（1.5＋98.5）配制。

3.2.8 氯化亚锡溶液（100 g/L）：称取10 g氯化亚锡（SnCI2·2H2O）溶于高纯盐酸（1＋l）中并稀释至100 mL，混匀。用时现配。

3.2.9 柠檬酸溶液（500 g/L），优级纯。

3.3 标准溶液

3.3.1 硅标准贮存溶液：称取0.2142 g二氧化硅（＞99.9％）于铂坩埚中，加入5 g优级纯无水碳酸钠，混匀，加盖，置于400℃的马弗炉中，升温至900℃，熔融l h，取出，冷却，用水洗净坩埚外壁，置于聚四氟乙烯杯中，加100 mL热水低温溶解，冷至室温。移人1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，立即移入干燥的塑料瓶中贮存。此溶液1mL含100 μg硅。

3.3.2 硅标准溶液：移取50.00 mL硅标准贮存溶液（3.3.1）于1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，立即移入干燥的塑料瓶中。此溶液1 mL含5 (g硅。

4 仪器与装置

4.1 分光光度计。

4.2 载气密闭蒸发器装置如图：

YS/T281.X-201X

l-玻璃缸（ø 250 mm）；2-烧杯（500 mL）；3-电炉；4-石墨板；5-聚四氟乙烯坩埚； 6-烧杯（1000 mL）；

7-红外灯；8、9-洗气瓶；10-自来水泵

5 分析步骤

5.1 试样处理

称取钴试样10 g于洁净的 200 mL烧杯中，用二次蒸馏水浸洗 2～3次，弃去水层再用无水乙醇洗涤两次，低温烘干，冷至室温备用。

5.2 试料

按表1称取试料

表1试料称取量

| 硅量（%） | 称样量，g |
| --- | --- |
| 0.0005~0.0025 | 1.0000 |
| >0.0025~0.005 | 0.5000 |

5.3 空白试验

随同试料做空白试验。

5.4 测定

5.4.1 将试料（5.2）置于30 mL铂坩埚（或聚四氟乙烯坩埚）中，缓慢加人8 mL硝酸（3.2.1），冷溶，待反应停止后，将坩埚移入载气密闭器中，加热溶解（100℃以下），将溶液蒸至稠浆状（空白蒸至0.5 mL左右），取出冷却。

5.4.2 加水至10 mL，加0.2 mL（约 4滴）氢氟酸（3.2.4），用塑料棒搅拌至溶液清亮，置于有机玻璃防尘盒中，在30±5℃处放置30 min。

5.4.3 取出坩埚，加入8 mL硼酸饱和溶液（3.2.5），搅匀，置于有机玻璃防尘盒中，放置15 min，加入2.5 mL钼酸铵溶液（3.2.6），搅匀，用硝酸（3.2.1）调至pH1.0～1.5（用 pH 0.5～5.0的精密试纸检查），在20～30℃处放置15 min。

5.4.4 加入5 mL柠檬酸溶液（3.2.9），搅匀。

5.4.5 将溶液移入125 mL分液漏斗中，用15 mL硫酸（3.2.2）冲洗坩埚并移入分液漏斗中，加14 mL水，摇匀，加入20 mL正丁醇（3.1.6），振荡 l min，静置分层，弃去水相。

5.4.6 向有机相中加入15 mL硫酸（3.2.3），振荡30 s，静置分层后弃去水相，重复此操作一次。

5.4.7向分液漏斗中加入5 mL硫酸联铵溶液（3.2.7），0.5 mL氯化亚锡溶液（3.2.8），振荡30 s，静置分层

后弃去水相，有机相移入25 mL干燥的比色管中，用正丁醇（3.1.6）稀释至刻度，混匀，静置澄清，将其部分溶液移入1 cm比色皿中。

5.4.8 以随同试料的空白溶液为参比，于分光光度计波长630 nm处测量其吸光度，从工作曲线上查出相应的硅量。

YS/T281.X-201X

5.5 工作曲线的绘制

移取0 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL和 5.00 mL硅标准溶液（3.3.2），分别置于一组30 mL铂坩埚（或聚四氟乙烯坩埚）中，以下按5.4.2～5.4.7款进行。以试剂空白溶液为参比，于分光光度计波长630 nm处测量其吸光度，以硅量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

6 分析结果的计算

按下式计算硅的含量，以质量分数表示：

式中：m1——自工作曲线上查出的硅量，单位为微克（(g）；

m0——试料的质量，单位为克（g）。

7 精密度

7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2  重复性限                               ％

| 硅的质量分数 | r |
| --- | --- |

7.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

表3 再现性限                                  ％

| 硅的质量分数 | R |
| --- | --- |

注：重复性限（r）为2.83Sr，Sr为重复性标准偏差。

再现性限（R）为2.83SR，SR为再现性标准偏差。

8 质量保证和控制

每周或每两周应用国家级标准样品或行业级标准样品（当两者没有时，也可用控制标样替代），对过程进行校核。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后重新校核。

———————————————