YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T281.1-200X

代替YS/T 281.7-1994

钴化学分析方法

锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

The methods for chemical analysis of cobalt

－The determination of zinc content

－The flame atomic absorption spectrometry method

（征求意见稿）

XXXX-XX 发布                                  XXXX-XX-XX 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会  发布

YS/T 281.X-201x

前  言

本标准代替YS/T 281.7-94《火焰原子吸收分光光度法测定锌量》。

YS/T 281-201X《钴化学分析方法》共分为如下20个部分：

第1部分：YS/T 281.1-201X 铁量的测定  磺基水杨酸分光光度法

第2部分：YS/T 281.2-201X 铝量的测定  铬天青S分光光度法

第3部分：YS/T 281.3-201X 硅量的测定  钼蓝分光光度法

第4部分：YS/T 281.4-201X 砷量的测定  钼蓝分光光度法

第5部分：YS/T 281.5-201X 磷量的测定  钼蓝分光光度法

第6部分：YS/T 281.6-201X 镁量的测定  火焰原子吸收光谱法

第7部分：YS/T 281.7-201X 锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

第8部分：YS/T 281.8-201X 镉量的测定  火焰原子吸收光谱法

第9部分：YS/T 281.9-201X 铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

第10部分：YS/T 281.10-201X 镍量的测定  火焰原子吸收光谱法

第11部分：YS/T 281.11-201X 铜、锰量的测定  火焰原子吸收光谱法

第12部分：YS/T 281.12-201X 砷、锑、铋、锡、铅量的测定  电热原子吸收光谱法

第13部分：YS/T 281.13-201X 硫量的测定  高频感应炉红外吸收法

第14部分：YS/T 281.14-201X 碳量的测定  高频感应炉红外吸收法

第15部分：YS/T 281.15-201X 砷、锑、铋、锡量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

第16部分：YS/T 281.16-201X 砷、镉、铜、锌、铅、铋、锡、锑、硅、锰、铁、镍、铝、镁量的测定  光电直读光谱法

第17部分：YS/T 281.17-201X 铝、锰、镍、铜、锌、镉、锡、锑、铅、铋量的测定  电感耦合等离子体质谱法

第18部分：YS/T 281.18-201X 钠量的测定  火焰原子吸收光谱法

第19部分：YS/T 281.19-201X 钙、锰、镁、铁、锌、镉量的测定  发射光谱法

第20部分：YS/T 281.20-201X 氧量的测定  脉冲-红外吸收法

本部分为第7部分。

与YS/T 281.7-1994相比，本部分主要有如下变化：

——对文本格式进行了修改，补充了质量保证和控制条款,增加了重复性限；

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由金川集团有限公司负责起草。

本部分由金川集团有限公司起草。

本部分浙江华友钴业股份有限公司、北京有色金属研究总院、北京矿冶研究总院参加起草。

本部分主要起草人：

本部分所代替的历次版本标准发布情况为：

—GB 8648.7-88

—YS/T 281.7-94。

YS/T 281.X-201x

钴化学分析方法

锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

1 范围

本部分规定了钴中锌含量的测定方法。

本部分适用于钴中锌含量的测定。测定范围：0.0005％～0.0080％。

2 方法原理

试料用硝酸分解，在稀硝酸介质中，使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长213.9 nm处，测量锌的吸光度。

在标准溶液中应含有与试料溶液相同浓度的钴基体。

3 试剂

制备溶液及分析用水均为二次蒸馏水或相当纯度的水。

3.1 市售试剂

3.1.1硝酸（ρ1.42 g/mL），优级纯。

3.1.2金属钴（＜0.0001％）。

3.2 溶液

3.2.1 硝酸(1＋l)。

3.2.2 硝酸（l＋19）。

注：全部实验过程应该用同一批硝酸。

3.3 标准溶液

3.3.1 锌标准贮存溶液：锌标准贮存溶液：称取金属锌(99.95％)1.0000 g，分别置于一组400 mL烧杯中，各加入30 mL硝酸（3.2.1），盖上表皿，加热至完全溶解，微沸驱除氮的氧化物，取下，用水清洗表皿及杯壁，冷至室温。移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。上述溶液l mL含1mg锌

3.3.2 锌标准溶液：移取10.00 mL锌标准贮存溶液（3.3.1），置于1000 mL容量瓶中。用水稀释至刻度，混匀。此溶液l mL含10(g镁。

4 仪器

原子吸收光谱仪，附锌空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——特征浓度：在与测量试料溶液的基体相一致的溶液中，锌的特征浓度应不大于0.005 µg/mL。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.85。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.50％；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5％。

原子吸收光谱仪测量锌的参考工作条件见表1：

表1 仪器参考工作条件

| 波长 /nm | 灯电流 /mA | 单色器通带 /nm | 燃烧器高度 /mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 213.9 | 4 | 0.7 | 8 |

5 分析步骤

5.1 试料量

按表2称取试样。

YS/T 281.X-201x

5.2  空白试验

按表2称取金属钴（3.1.2），随同试样做空白试料。

5.3  测定

表2 试样量

| 锌含量，％ | 试样量，g | 加入硝酸（3.2.1）体积，ml |
| --- | --- | --- |
| 0.0008-0.003 | 5.000 | 40 |
| 0.003-0.008 | 1.000 | 20 |

5.3.1 将试料（5.1）置于一清洁没有被腐蚀过的400 mL烧杯中。

5.3.2 加足够的水覆盖试料，按表2要求分次加入20 mL硝酸（3.2.1），盖上表皿，溶解试料。加热至完全溶解，微沸驱除氮的氧化物，蒸发至湿盐状。加20mL水，加热至盐类完全溶解，取下，冷至室温。移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

5.3.3 使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长213.9 nm处，与标准溶液系列同时，以硝酸（3.2.2）调零，测量试液的吸光度，减去试料空白的吸光度，从工作曲线上查出相应的镁浓度。

5.4 工作曲线的绘制

5.4.1锌含量0.0008-0.003％的工作曲线。

5.4.1.1 分别称取六份金属钴（3.1.2）1.000 g，置于250 mL烧杯中，以下按 5.3.2款操作，分别移入100 mL容量瓶中。

5.4.1.2分别移取0mL、1.00 mL、2.00 mL、4.00 mL、6.00 mL、8.00 mL 、10.00mL锌标准溶液（3.3.2）于溶液（5.4.1）中，用水稀释至刻度，混匀。

5.4.1.3 在与试料测定相同条件下测量标准溶液（5.4.2）的吸光度，减去零浓度溶液的吸光度。以锌浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

5.4.2锌含量0.002-0.005％的工作曲线。

5.4.2.1 分别称取六份金属钴（3.1.2）0.5.000 g，置于250 mL烧杯中，以下按 5.3.2款操作，分别移入100 mL容量瓶中。

5.4.2.2分别移取0 mL、1.00 mL、2.00 mL、4.00 mL、6.00 mL、8.00 mL 、10.00mL锌标准溶液（3.3.2）于溶液（5.4.1）中，用水稀释至刻度，混匀。

5.4.2.3 在与试料测定相同条件下测量标准溶液（5.4.2）的吸光度，减去零浓度溶液的吸光度。以锌浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

6 分析结果的计算

按下式计算锌的含量，以质量分数表示：

式中：c—自工作曲线上查得的锌浓度，单位为微克每毫升（(g/mL）；

V—试液的总体积，单位为毫升（mL）；

m—试料的质量，单位为克（g）。

7 精密度

7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表3数据采用线性内插法求得：

YS/T281.X-201X

表3  重复性限                               ％

| 锌的质量分数 | r |
| --- | --- |

7.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果

的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表4数据采用线性内插法求得：

表4 再现性限                                  ％

| 锌的质量分数 | R |
| --- | --- |

注：重复性限（r）为2.83Sr，Sr为重复性标准偏差。

再现性限（R）为2.83SR，SR为再现性标准偏差。

8 质量保证和控制

每周或每两周应用国家级标准样品或行业级标准样品（当两者没有时，也可用控制标样替代），对过程进行校核。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后重新校核。

———————————————