- 前    言

本部分为第  部分。

本部分代替YS/T 281.8－1994《钴化学分析方法  火焰原子吸收光谱法测定镉量》。与YS/T 281.8－1994相比，本部分主要有如下变动：

──对文本格式进行了修改；

──分析下限由原来的0.0002% 降至0.0001%；

──补充了精密度与质量保证和控制条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由                          负责起草。

本部分由北京矿冶研究总院起草。

本部分由金川集团有限公司、格林美公司、江苏凯力克公司、葫芦岛锌厂参加起草。

本部分主要起草人：冯先进、高颖剑、xxx。。

本部分参加起草人：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

──GB 8648.8－1988，YS/T 281.8－1994。

钴化学分析方法
镉量的测定  火焰原子吸收光谱法

1 范围

本部分规定了钴中镉含量的测定方法。

本部分适用于钴中镉含量的测定。测定范围：0.0001％～0.003%。

2 方法提要

试样用硝酸分解，在稀硝酸介质中，使用空气-乙炔火焰，于原子吸收分光光度计波长228.8nm处，测量镉的吸光度。在标准溶液中应含有与试样溶液相同浓度的钴基体。

3 试剂

3.1 金属钴（含镉＜0.00005％），

3.2  硝酸（1+1），优级纯。

3.3 硝酸（1+19），优级纯。

3.4镉标准贮存溶液：称取1.0000ｇ金属镉（＞99.99％）于250mL烧杯中，加30mL硝酸（3.2）盖上表皿，加热溶解完全并蒸发至５mL左右，取下，用水洗涤表皿及杯壁，冷至室温。移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镉。

3.5镉标准溶液：移取10.00mL镉标准贮存溶液（3.4）于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg镉。

3.6镉标准溶液：移取10.00mL镉标准溶液（3.5）于100mL，容量瓶中。用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10μg镉。

4 仪器

原子吸收分光光度计，附镉空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

最低灵敏度：工作曲线中所用最高浓度标准溶液的吸光度应不低于0.17；

工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段．最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不小于0.85；

最低稳定性：工作曲线中最高浓度标准溶液与零浓度溶液各进行11次测量所得的吸光度相对于最高浓度标准溶液吸光度平均值的变异系数，应分别不大于1.50％和0.50％。

5 分析步骤

5.1试样量

称取2.50g试样，精确至0.0001g。

5.2空白试验

随同试样做空白试验。

5.3 测定

5.3.1将试样（5.1）置于一清洁没有被腐蚀过的400mL烧杯中。加足够的水覆盖试样，盖上表皿，分次加入30mL硝酸（3.2）溶解试样。加热至完全溶解，微沸驱除氮的氧化物。蒸发至湿盐状，稍冷，加20mL水，加热至盐类完全溶解，冷至室温。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

5.3.2使用空气-乙快火焰，于原子吸收分光光度计波长228.8nm处，与标准溶液系列同时。以硝酸（3.3）调零，测量试液吸光度，减去试样空白的吸光度，从工作曲线上查出相应的镉浓度。

5.4 工作曲线的绘制

分别称取六份金属钴（3.1）2.500g于250mL烧杯中，以下按5.3.1款操作，分别移入100mL容量瓶中。用滴定管分别加入0，0.25，0.50，2.50，5.00，7.50mL镉标准溶液（3.6）于容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。在与试样测定相同条件下测量标准溶液的吸光度，减去零浓度溶液的吸光度以镉浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

6 分析结果的计算

按下式计算镉的百分含量：

式中： c-自工作曲线上查得的镉浓度，单位：微克每毫升，μg/ mL；

V-试液的总体积，单位：毫升，mL；

m-试样量，单位：克，g。

7  精密度

7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2

| ωCd／% | 0.0001 | 0.0004 | 0.0010 | 0.0030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r／% |  |  |  |  |

7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

表3

| ωCd／% | 0.0001 | 0.0004 | 0.0010 | 0.0030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R／% |  |  |  |  |

注：重复性（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。

再现性（R）为2.8SR，SR为再现性标准差。

8  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

# Text boxes

国家发展和改革委员会 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

钴化学分析方法
镉量的测定  火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of cobalt concentrate

—Determination of cadmium content

—Flame atomic absorption spectrometric method

（预审稿）

YS/T xxx.x－20xx

代替YS/T 281.8－1994

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS

H