ICS XXXX

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T281.X-201X

代替YS/T 281.11-1994

钴化学分析方法

铜、锰量的测定  火焰原子吸收光谱法

The methods for chemical analysis of cobalt

－The determination of copper、manganese contents

－The flame atomic absorption spectrometry method

（征求意见稿）

XXXX-XX 发布                                  XXXX-XX-XX 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会  发布

前  言

本标准代替YS/T 281.11-94《火焰原子吸收分光光度法测定铜、锰量》。

YS/T 281-201X《钴化学分析方法》共分为如下20个部分：

第1部分：YS/T 281.1-201X 铁量的测定  磺基水杨酸分光光度法

第2部分：YS/T 281.2-201X 铝量的测定  铬天青S分光光度法

第3部分：YS/T 281.3-201X 硅量的测定  钼蓝分光光度法

第4部分：YS/T 281.4-201X 砷量的测定  钼蓝分光光度法

第5部分：YS/T 281.5-201X 磷量的测定  钼蓝分光光度法

第6部分：YS/T 281.6-201X 镁量的测定  火焰原子吸收光谱法

第7部分：YS/T 281.7-201X 锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

第8部分：YS/T 281.8-201X 镉量的测定  火焰原子吸收光谱法

第9部分：YS/T 281.9-201X 铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

第10部分：YS/T 281.10-201X 镍量的测定  火焰原子吸收光谱法

第11部分：YS/T 281.11-201X 铜、锰量的测定  火焰原子吸收光谱法

第12部分：YS/T 281.12-201X 砷、锑、铋、锡、铅量的测定  电热原子吸收光谱法

第13部分：YS/T 281.13-201X 硫量的测定  高频感应炉红外吸收法

第14部分：YS/T 281.14-201X 碳量的测定  高频感应炉红外吸收法

第15部分：YS/T 281.15-201X 砷、锑、铋、锡量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

第16部分：YS/T 281.16-201X 砷、镉、铜、锌、铅、铋、锡、锑、硅、锰、铁、镍、铝、镁量的测定  光电直读光谱法

第17部分：YS/T 281.17-201X 铝、锰、镍、铜、锌、镉、锡、锑、铅、铋量的测定  电感耦合等离子体质谱法

第18部分：YS/T 281.18-201X 钠量的测定  火焰原子吸收光谱法

第19部分：YS/T 281.19-201X 钙、锰、镁、铁、锌、镉量的测定  发射光谱法

第20部分：YS/T 281.20-201X 氧量的测定  脉冲-红外吸收法

本部分为第11部分。

与YS/T 281.11-1994相比，本部分主要有如下变化：

——对文本格式进行了修改，补充了质量保证和控制条款,增加了重复性限；

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由金川集团有限公司负责起草。

本部分由金川集团有限公司起草。

本部分由北京矿冶研究总院、深圳格林美高新技术股份有限公司参加起草。

本部分主要起草人：

本部分所代替的历次版本标准发布情况为：

—GB 8648.11-88

—YS/T 281.11-94。

YS/T 281.X-201x

钴化学分析方法

铜、锰量的测定  火焰原子吸收光谱法

1 范围

本部分规定了钴中铜、锰含量的测定方法。

本部分适用于钴中铜、锰含量的测定。测定范围：0.0005％～0.015％。

2 方法原理

试料用硝酸分解，在稀硝酸介质中，使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪上，分别在波长324.7 nm处测定铜，279.5nm处测定锰的吸光度。

在标准溶液中应含有与试料溶液相同浓度的钴基体。

3 试剂

制备溶液及分析用水均为二次蒸馏水或相当纯度的水。

3.1金属钴（＜0.0001％，＜0.0001％）。

3.2硝酸（1＋l）。

3.3 硝酸（l＋19）。

3.4 铜、锰标准贮存溶液：称取铜、锰（3.1）各1.0000 g，分别置于一组400 mL烧杯中，各加入40 mL硝酸（3.2），盖上表皿，加热至完全溶解，微沸驱除氮的氧化物，取下，用水清洗表皿及杯壁，冷至室温。分别移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。上述溶液l mL分别含1mg铜、锰。

3.5 混合标准溶液：各移取25.00 mL铜、锰标准贮存溶液（3.4）1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液l mL分别含25 µg铜、锰。

4仪器

原子吸收光谱仪，附铜、锰空心阴极灯。在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

最低灵敏度：工作曲线中所用最高浓度标准溶液的吸光度对铜和锰均应不低于0.35.

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.85。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.50％；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5％。精密度的计算见附录A（补充件）。

原子吸收光谱仪测量铜、锰的参考工作条件见表1：

表1 仪器参考工作条

| 测定元素 | 波长 /nm | 灯电流 /mA | 单色器通带 /nm | 燃烧器高度 /mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu | 324.7 | 8 | 0.7 | 8 |
| Mn | 279.5 | 8 | 0.7 | 8 |

5 分析步骤

5.1 试料量

按表2称取试样，精确至0.0001 g。

表2 试样量

| 铜、锰含量，％ | 试样量， | 加入硝酸（3.2）体积，ml |
| --- | --- | --- |
| 0.0005-0.003 | 5.00 | 50 |
| >0.003-0.03 | 1.00 | 20 |
| >0.03~0.3 | 1.00 | 20 |

5.2 空白试验

按表2称取金属钴（3.2），随同试料做空白试验。

YS/T 281.X-201x

5.3 测定

5.3.1 将试料（5.l）置于一清洁没有被腐蚀过的400烧坏中。

5.3.2按表2要求分次加入硝酸（3.2）溶解试料。加热至完全溶解，微沸驱除氮的氧化物，蒸发至湿盐状。加20 mL水，加热至盐类完全溶解，冷至室温。

5.3.3 移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。铜、锰含量为0.03％-0.3％，分取10.00 mL 试液移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

5.3.4 使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪上，按表1波长与标准溶液系列同时，以硝酸（3.3）调零，测量试液的吸光度，减去试料空白的吸光度，从工作曲线上查出相应元素的浓度。

5.4 工作曲线的绘制

5.4.1铜、锰0.0005％-0.003％的工作曲线。

5.4.1.1 分别称取七份金属钴（3.1）5.00 g于400 mL烧杯中，以下按5.3.2款操作，分别移入100 mL容量瓶中。

5.4.1.2 用滴定管分别加入0 mL、1.00 mL、4.00 mL、8.00 mL、10.00 mL、12.00 mL、15.00 mL混合标准溶液（3.6）于容量瓶（5.4.1.l）中，用水稀释至刻度，混匀。

5.4.1.3 在与试料测定相同条件下测量标准溶液的吸光度，减去零浓度溶液的吸光度。以被测元素浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

5.4.2铜、锰0.003％-0.03％的工作曲线。

5.4.2.1 分别称取七份金属镍（3.1）1.00 g于400 mL烧杯中，以下按4.3.2款操作，分别移入100 mL容量瓶中。

5.4.2.2 用滴定管分别加入0mL、1.00mL 、4.00 mL、8.00 mL、10.00 mL、12.00 mL和15.0 0mL混合标准溶液（3.6）于容量瓶（5.4.2.1）中，用水稀释至刻度，混匀。

5.4.2.3 按照4.4.1.3项进行。

5.4.3铜、锰0.03％-0.3％的工作曲线。

5.4.3.1 分别称取七份金属镍（3.1）0.100 g于400 mL烧杯中，以下按4.3.2款操作，分别移入100 mL容量瓶中。

5.4.3.2 用滴定管分别加入0mL、1 .00mL、4.00 mL、8.00 mL、10.00 mL、12.00 mL和15.0 0mL混合标准溶液（3.6）于容量瓶（5.4.3.1）中，用水稀释至刻度，混匀。

5.4.3.3 按照5.4.1.3项进行。

6 分析结果的计算

按下式计算被测元素的含量，以质量分数表示：

式中：X—被测元素（Cu、Mn）；

c—自工作曲线上查得的被测元素浓度，（µg／mL）；

V0—试液的总体积，（mL）；

V1—试液的分取体积，（mL）；

V2—分取试液稀释后体积，（mL）；

m—试料的质量，（g）。

7 精密度

7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表3数据采用YS/T 281.X-201x

线性内插法求得：

表3  重复性限                               ％

| 铜的质量分数 | r | 锰 | r |
| --- | --- | --- | --- |

7.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表4数据采用线性内插法求得：

表4 再现性限                                  ％

| 铜的质量分数 | R | 锰 | R |
| --- | --- | --- | --- |

注：重复性限（r）为2.83Sr，Sr为重复性标准偏差。

再现性限（R）为2.83SR，SR为再现性标准偏差。

8 质量保证和控制

每周或每两周应用国家级标准样品或行业级标准样品（当两者没有时，也可用控制标样替代），对过程进行校核。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后重新校核。

———————————————