中华人民共和国有色金属行业标准

20××－××发布

YS

钴化学分析方法 钠量的测定

原子吸收分光光度法

Chemical analysis methods for cobalt

-Determination of Na content in cobalt

-The atomic absorption spectrophotometric method

（征求意见稿)

YS/T

- ICS

- H

中华人民共和国工业和信息化部 发布

200×-××-××实施

前    言

YS/T XXXXX《钴化学分析方法》共分为  部分：

——第1部分

——第2部分

——第3部分

——第4部分

——第5部分

……

本部分为第  部分。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本部分起草单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司，江苏凯力克钴业股份有限公司，金川集团有限公司、浙江华友钴业股份有限公司。

本部分主要起草人：

本部分主要验证人：

钴化学分析方法 钠量的测定

原子吸收分光光度法

- 1  范围

本部分规定了钴中钠含量的测定方法。

本部分适用于钴中钠含量的测定。测定范围：0.0010%—0.060%。

- 2  方法提要

- 试料用硝酸（1+1）分解，在稀硝酸介质中，使用空气-乙炔火焰，于原子吸收分光光度计589.0nm处测量其吸光度。按匹配钴基体的标准曲线法计算钠量。

- 3   试剂

分析用水均为二级水或相当纯度的水。实验所用器皿均用热的稀硝酸充分洗涤后，用水清洗干净。

3.1.1 硝酸( ρ 1.42g/mL)

3.1.2 硝酸（1+1）

3.1.3 氯化铯(5g/l)，用光谱纯氯化铯配制。

3.1.4 钴基体溶液：称取5.0000g金属钴（钴的质量分数≥99.98%。钠的质量分数<0.0005%），置于500mL烧杯中，加入40mL硝酸（3.1.3）完全溶解，煮沸驱除氮的氧化物，取下，冷至室温，移入100mL容量瓶中，以水定容。此溶液1mL含50mg钴。

3.1.5钠标准储存溶液：称取0.2542g氯化钠（基准试剂，预先经过550℃灼烧 至恒重，并在干燥器中冷到室温 ）置于150mL石英烧杯中，加水溶解后，移入1000mL容量瓶中，以水定容后，移入塑料瓶中。此溶液1mL含有100ug钠。

3.1.6钠标准溶液：移取10.00mL钠标准储存溶液（3.1.6）于100mL 容量瓶中以水定容。此溶液1mL含有10ug钠。

- 4  仪器和设备

- 4.1 原子吸收分光光度计，仪器工作条件见下表1。

表1 仪器工作条件(燃烧头角度可适当偏转30度)

| 元素 | 波长（nm） | 乙炔流量 （l/min） | 燃烧器高度（mm） | 灯电流（mA） | 狭缝宽度（nm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Na | 589.0 | 1.50 | 10 | 2 | 0.2 |

- 4.2 钠空心阴极灯

- 5  分析步骤

5.1  称取1.00试样（精确至0.0001g）置于250mL石英烧杯中，加入10mL硝酸（3.1.2）盖上表皿，加热溶解，蒸至湿盐状,取下稍冷后用水洗涤表皿和杯壁，稍煮，取下冷却至室温，将溶液移入50mL石英容量瓶中。全量测定时加入5mL氯化铯（3.1.3），以水定容。需要分取时，先以水定容。

5.2  视钠含量按表2移取适量试液于50mL容量瓶中，加2.5 mL硝酸（3.1.2），加入5mL氯化铯（3.1.3），用水定容后，在选定的工作条件下与标准溶液系列同时测定，根据试样的吸光度由工作曲线计算出试样中钠的浓度。

表2 测定时试液的分取

| 钠的质量分数 % | 试样量 g | 试液总体积 mL | 分取试液量 mL | 测定体积 mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0010-0.0025 | 1.0 | 50 | 全量测定 | 50 |
| 0.0025-0.0125 | 1.0 | 50 | 10.00 | 50 |
| 0.0125-0.06 | 1.0 | 50 | 2．00 | 50 |

- 5.3 工作曲线

准确移取 0.00mL，0.50mL，1.00mL，1.50mL ，2.00mL，2.50mL钠标准溶液（3.1.6）于一组50mL石英容量瓶中，匹配以和样品测定体系中相同量的钴基体溶液（3.1.4），加入2.5mL硝酸（3.1.2），5.0ｍｌ氯化铯（3.1.3），以水定容。与测量试液相同的条件下，测量标准溶液的吸光度（减去“零”浓度的吸光度），以钠的质量浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

- 6 分析结果的计算

按下式计算钠的质量分数，数值以%表示。

ωNa=ρ⋅V⋅V2⋅10−6m⋅V1×100

ρ——自工作曲线上查得的钠浓度，ug/mL。

v——试液总体积，mL。

m——试样的质量，g。

Ⅴ1——分取试液体积，mL。

Ⅴ2——试液分取后的稀释体积，mL。

所得结果保留两位有效数字。

- 7  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差：

表3 允许差

| 钠的质量分数 % | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.0010-0.0025 | 0.0003 |
| 0.0025-0.0125 | 0.002 |
| 0.0125-0.06 | 0.01 |

- 8  质量保证与控制

应用国家标准样品或行业级标准样品，每半年校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。