- 前    言

本部分为第  部分。

本部分代替YS/T 281.14－1994《钴化学分析方法  高频感应炉燃烧红外吸收法测定硫量》。与YS/T 281.14－1994相比，本部分主要有如下变动：

──对文本格式进行了修改；

──分析下限由原来的0.002% 降至0.0005%；

──补充了精密度与质量保证和控制条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由                          负责起草。

本部分由北京矿冶研究总院起草。

本部分由北京有色金属研究总院、金川集团有限公司、格林美公司参加起草。

本部分主要起草人：冯先进、阮桂色、徐晓燕。

本部分参加起草人：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

──GB 8648.14－1988，YS/T 281.14－1994。

钴化学分析方法
硫量的测定  高频感应炉燃烧红外吸收法

1 范围

本部分规定了钴中硫含量的测定方法。

本部分适用于钴中硫含量的测定。测定范围：0.0005％～0.050%。

2 方法提要

在助熔剂存在下，在高频感应炉内通入氧气流，使试样在高温下燃烧，硫生成二氧化硫气体进入红外吸收池，仪器自动测量其对红外能的吸收后，计算并显示结果。

# 3 试剂和材料

3.1 净化剂和催化剂

3.1.1 无水过氯酸镁。

3.1.2 烧碱石棉。

3.1.3 玻璃棉。

3.1.4 脱脂棉

3.1.5 镀铂硅胶

3.2助熔剂

低硫钨、锡、铁：W十Sn＋Fe＝2 g＋0.2～0.25 g＋0.5 g。

注：纯铁含硫量应<0.0015％。

3.3坩埚

陶瓷坩埚（直径24(24 mm），使用前应在＞1100℃氧气流中灼烧1～1.5h，取出置于干燥器内冷却备用（两天内有效）。

3.4标准钢样

3.4.1含硫量0.067％～0.13％。

3.4.2标准钢样或纯铁标样：含硫量约0.002％。

注：标准用样最好采用钴标样.

4 仪器及工作条件

高频红外气体分析仪（附电子交流稳压器）。

仪器工作条件参见附录A。

高频炉功率：1.0～2.5kw。

频率：＞6.0 MHz。

检测器灵敏度：1ppm.

5 分析步骤

# 5.1仪器准备

按附录A确定测定条件，按仪器说明书准备好仪器待用。

# 5.2仪器的稳定性

5.2.1通过燃烧几个类似于待测试样的试样来调整和稳定仪器。

5.2.2仪器通氧循环几次，再将空白调至零。

# 5.3校正仪器

5.3.1称取 0.500 g标准钢样（3.4.1）置于坩埚（3.3）中，加入助熔剂（3.2）。

5.3.2将坩埚放到炉子的支座上，升到燃烧位置，按仪器说明书中“自动”校准步骤进行操作，反复做2~3个标准钢样，通过“自动”校准步骤，直到硫的结果稳定在误差范围内为止。

注：选择标准用样时，含硫量应大于被测试样含硫量.

# 5.4校正空白

5.4.1称取  0.500 g标准钢样（3.4.2）置于坩埚（3.3）中，加入助熔剂（3.2）。

5.4.2将坩埚放到炉子的支座上，升到燃烧位置，按仪器说明书中“自动”校正空白步骤进行操作，重复做3～5个钢样，得到一个重现性较好的平均结果。通过“自动”校准空白的方式扣除标准钢样中硫的百分含量，得到的空白值储存于计算机中（空白值应＜0.0015％）。

# 5.5测定

5.5.1称取0.5000 g试样置于坩埚（3.3）中，加入助熔剂（3.2）。

5.5.2将坩埚放到炉子的支座上，升到燃烧位置，按仪器说明书中“自动”分析步骤进行操作，仪器自动扣除空白值后显示并打印出硫的百分含量。

6  精密度

6.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2

| ωS／% | 0.0005 | 0.005 | 0.050 |
| --- | --- | --- | --- |
| r／% |  |  |  |

6.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

表3

| ωS／% | 0.0005 | 0.005 | 0.050 |
| --- | --- | --- | --- |
| R／% |  |  |  |

注：重复性（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。

再现性（R）为2.8SR，SR为再现性标准差。

7  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

附录A 使用LECO CS-344高频红外分析仪测定硫的参考工作条件

| 载气 | 输入氧气压力 kpa(psi, kgf/cm3) | 系统气体压力kpa(psi, kgf/cm3) | 最短分析时间 s | 气动气流量L/min | 氧气 流量L/min | 比较 水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧气 99.5％ | 245～255 （35～37，2.5～2.6） | 83.4 （12，0.85） | 40 | 1 | 3 | 5 |

# Text boxes

国家发展和改革委员会 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

钴化学分析方法
硫量的测定  高频感应炉燃烧红外吸收法

Methods for chemical analysis of cobalt concentrate

—Determination of sulphur content

—Infra-red absorption method after high frequency induction furnace combustion

（预审稿）

YS/T xxx.x－20xx

代替YS/T 281.14－1994

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS

H