ICS XXXX

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T281.X-201X

钴化学分析方法

砷锑铋含量的测定

氢化物发生原子荧光光谱法

The methods for chemical analysis of cobalt

－The determination of arsenic ,antimony and bismuth content

－The hydride generation-atomic fluorescence photometry method

（征求意见稿）

XXXX-XX 发布                                  XXXX-XX-XX 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会  发布

YS/T281.X-201X

前  言

YS/T 281-201X《钴化学分析方法》共分为如下20个部分：

第1部分：YS/T 281.1-201X 铁量的测定  磺基水杨酸分光光度法

第2部分：YS/T 281.2-201X 铝量的测定  铬天青S分光光度法

第3部分：YS/T 281.3-201X 硅量的测定  钼蓝分光光度法

第4部分：YS/T 281.4-201X 砷量的测定  钼蓝分光光度法

第5部分：YS/T 281.5-201X 磷量的测定  钼蓝分光光度法

第6部分：YS/T 281.6-201X 镁量的测定  火焰原子吸收光谱法

第7部分：YS/T 281.7-201X 锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

第8部分：YS/T 281.8-201X 镉量的测定  火焰原子吸收光谱法

第9部分：YS/T 281.9-201X 铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

第10部分：YS/T 281.10-201X 镍量的测定  火焰原子吸收光谱法

第11部分：YS/T 281.11-201X 铜、锰量的测定  火焰原子吸收光谱法

第12部分：YS/T 281.12-201X 砷、锑、铋、锡、铅量的测定  电热原子吸收光谱法

第13部分：YS/T 281.13-201X 硫量的测定  高频感应炉红外吸收法

第14部分：YS/T 281.14-201X 碳量的测定  高频感应炉红外吸收法

第15部分：YS/T 281.15-201X 砷、锑、铋、锡量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

第16部分：YS/T 281.16-201X 砷、镉、铜、锌、铅、铋、锡、锑、硅、锰、铁、镍、铝、镁量的测定  光电直读光谱法

第17部分：YS/T 281.17-201X 铝、锰、镍、铜、锌、镉、锡、锑、铅、铋量的测定  电感耦合等离子体质谱法

第18部分：YS/T 281.18-201X 钠量的测定  火焰原子吸收光谱法

第19部分：YS/T 281.19-201X 钙、锰、镁、铁、锌、镉量的测定  发射光谱法

第20部分：YS/T 281.20-201X 氧量的测定  脉冲-红外吸收法

本部分为首次制定。

本部分为第15部分。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由金川集团有限公司负责起草。

本部分由金川集团有限公司起草。

本部分由由江苏凯力克钴业股份有限公司、北京矿冶研究总院参加起草。

本部分主要起草人：

YS/T281.X-201X

钴化学分析方法

砷锑铋含量的测定  氢化物发生原子荧光光谱法

1 范围

本部分规定了钴中砷锑铋含量的测定方法。

本部分适用于钴中砷锑铋含量的测定。测定范围：0.0001％～0.0030％。

2 方法原理

试料用硝酸分解，用二氧化锰共沉淀富集砷锑铋，沉淀用硫酸溶解。在氢化物发生器中，砷锑铋被硼氢化钾还原为氢化物，用氩气导入石英炉原子化器中，于原子荧光光谱仪上测定砷锑铋的荧光强度

3 试剂

分析用水均为一次蒸馏水或相应纯度的水，试剂除特殊注明外均为分析纯。

3.1 硼氢化钾，优级纯。

3.2 氢氧化钾，优级纯。

3.3硫脲，优级纯。

3.4抗坏血酸，优级纯。

3.5 硫酸锰，优级纯。

3.6 高锰酸钾，优级纯。

3.7盐酸（ρ1.19g/mL），优级纯。

3.8盐酸（1+4）

3.9硝酸（ρ1.42g/mL），优级纯。

3.10硝酸（1+1）

3.11硫酸（ρ1.84g/mL），优级纯。

3.12双氧水（30%），优级纯。

3.13氢氧化钾溶液（5g/L）：称取1g氢氧化钾（3.2）溶解于200mL水中。

3.14 硼氢化钾溶液（20g/L）：称取4g硼氢化钾（3.1）溶解于200mL氢氧化钾溶液（3.12）中。现用现配。

3.15硫脲—抗坏血酸混合溶液：称取10.0g硫脲，加入约80mL水加热溶解，冷却后加入10.0g抗坏血酸，溶解后稀释至100mL，混匀。现用现配。

3.16硫酸锰溶液（100 g/L）。

3.17高锰酸钾溶液（50 g/L）。

3.18双氧水（2%）——稀硫酸（1.5mol/L）。

3.19砷标准贮存溶液：称取0.1320g基准三氧化二砷（预先在100~105℃烘1h，置于干燥器冷至室温）

于100mL烧杯中，加入5mL氢氧化钠溶液（200 g/L），盖上表皿，低温加热至完全溶解，加5mL水，2滴酚酞乙醇溶液（1 g/L），用盐酸（1+1）中和至红色刚消失后再过量2mL，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg砷。

3.20锑标准贮存溶液：称取0.2743g的酒石酸锑钾（KSbC4H4O7·1/2H2O）溶于HCl（1+4）中，移入1000mL容量瓶，用HCl（1+4）稀释至刻度，混匀，此溶液每1mL含100μg锑。

3.21  铋标准贮存溶液：称取0.1000g金属铋（＞99.95%）置于500mL烧杯中，加入10mL硝酸（1+1），盖上表皿，低温加热至完全溶解，冷却至室温。移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液

YS/T281.X-201X

1mL含100μg铋。

3.22砷、锑、铋混合标准溶液：分别移取10.00mL砷标准贮存溶液（3.19）、10.00mL锑标准贮存溶液（3.20）和10.00mL铋标准贮存溶液（3.21）于1000mL容量瓶中，加入20mL硝酸（3.9）用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1μg砷、1μg锑、1μg铋。

3.23 高纯氩气(Ar≥99.99%)。

4 仪器

4.1原子荧光光谱仪，附砷、锑、铋高强度空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡达到下列指标者均可使用。

——检出限：不大于0.1ng/mL。

——精密度：用10ng/mL的砷、锑、铋标准溶液测量10次荧光强度，其标准偏差不应超过平均荧光强度的2.0%。

——工作曲线的相关系数不低于0.995。

4.2原子荧光光谱仪的工作条件参数、

AFS-2202a型原子荧光光谱仪的工作条件参数见表1、2：

表1原子荧光光谱仪的工作条件参数

|  | 灯电流 | 负高压 |  | 读数时间 |  | 延迟时间 | 载气流量 |  | 屏蔽气流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mA | V |  | S |  | S | L/min |  | L/min |
| 砷 | 70 | 270 |  | 15 |  | 0.5 | 0.4 |  | 0.8 |
| 锑 | 70 | 260 |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| 铋 | 80 | 260 |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| 表2断续流动自动加液器参数设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 |  |  | 时间 |  | 转速 |  |  | 读数 |  |
|  |  |  | s |  | r/min |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 6 |  | 0 |  |  | NO |  |
| 2 |  |  | 10 |  | 100 |  |  | NO |  |
| 3 |  |  | 6 |  | 0 |  |  | NO |  |
| 4 |  |  | 17 |  | 120 |  |  | YES |  |

5 分析步骤

5.1 试料

称取1.000 g试样，精确至0.0001g。

表3  分取试液体积

| 砷锑铋的百分含量，% | 试料量，g | 试液总体积，mL | 分取试液体积，mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.00010~0.0012 | 1.000 | 100 | 全量 |
| 0.0012~0.0030 |  |  | 25 |

5.2测定次数

独立地进行二次测定，取其平均值。

5.3  空白试验

随同试样做空白试验，按表2分取试液。

5.4 测定

5.4.1 将试料（5.1）置于400mL烧杯中，加入30mL硝酸（3.10），盖上表皿，低温分解并蒸至粘稠状，以水洗涤表皿及杯壁，煮沸，取下冷却。

YS/T281.X-201X

5.4.2 将试液（5.4.1）移入100mL容量瓶中，以水定容。

5.4.3 按表2准确移取部分试液（5.4.2）于400mL烧杯中，加入200mL水，3.0mL硫酸锰溶液（3.16），煮沸。用氨水调节pH为1-2（精密pH试纸），加入2.5mL高锰酸钾溶液（3.17），煮沸后用中速定量滤纸过滤，用热水洗涤烧杯及沉淀七到八次，沉淀用双氧水—稀硫酸（3.18）溶液洗至100mL容量瓶中，加20mL盐酸（3.7），加10mL硫脲—抗坏血酸混合溶液（3.15），以水定容

5.4.4 用硼氢化钾溶液（3.14）作为还原剂，盐酸（3.8）作为载流，氩气（3.23）作为屏蔽气和载气，于原子荧光光谱仪上，与标准溶液系列同时，测量试液（5.4.3）的荧光强度，减去空白试液的荧光强度，从工作曲线上查出相应的砷、锑、铋浓度。

5.5 工作曲线的绘制

5.5.1移取0，1.00，2.00，4.00，8.00，12.00mL砷、锑、铋混合标准溶液（3.22）于一组100mL容量瓶

中，加水至体积约60mL，加入20mL盐酸（3.7），加10mL硫脲—抗坏血酸混合溶液（3.15），以水定容。此标准溶液对应的砷、锑、铋的浓度为0，10.00，20.00，40.00，80.00，120.00 ng/mL。

5.5.2 在与测量试液（5.4.3）相同条件下，测量标准溶液的荧光强度，减去“零”浓度标准溶液的荧光强度。以砷、锑、铋浓度为横坐标，荧光强度为纵坐标，绘制工作曲线。

6 分析结果的计算

按下式计算砷、锑、铋的百分含量：

W(%)=C×V0×V2×10−9m0×V1×100

式中：c—自工作曲线上查得的砷、锑、铋浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V0—试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1—分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V2—测量时试液的体积，单位为毫升（mL）；

m0—试料的质量，单位为克（g）。

所得结果表示至两位有效数字。

7 精密度

7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表3数据采用线性内插法求得：

表4  重复性限                                 ％

| 砷锑铋的质量分数 | r |
| --- | --- |

7.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表4数据采用线性内插法求得：

表5 再现性限                                  ％

| 砷锑铋的质量分数 | R |
| --- | --- |

注：重复性限（r）为2.83Sr，Sr为重复性标准偏差。

再现性限（R）为2.83SR，SR为再现性标准偏差。

8 质量保证和控制

每周或每两周应用国家级标准样品或行业级标准样品（当两者没有时，也可用控制标样替代），对过

程进行校核。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后重新校核。