前    言

YS/T 36《锡化学分析方法》共包括3个部分：

——第一部分  砷量的测定  砷斑法；

——第二部分  锑量的测定  孔雀绿吸光光度法；

——第三部分  镁、铝、钙、铁、钴、镍、铜、锌、银、铟、金、铅、铋量的测定  电感耦合等离子体质谱法。

本部分为第三部分。

本部分代替YS/T 36.3-92《高纯锡化学分析方法  电感耦合等离子体质谱法测定镁、铝、钙、铁、钴、镍、铜、锌、银、铟、金、铅、铋量》，与YS/T 36.3-92相比，主要有如下变动：

──改变了测定方法；

──扩展了测定范围；

──补充了精密度、质量保证和控制条款；

──补充了“试验报告”要求。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口；

本部分负责起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司、广西华锡集团股份有限公司、北京矿冶研究总院。

本部分参加起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司、广西华锡集团股份有限公司、北京矿冶研究总院。

本部分起草人：****、****

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

――YS/T 36.3-92。

锡化学分析方法

第三部分：镁、铝、钙、铁、钴、镍、铜、锌、银、

铟、金、铅、铋量的测定

电感耦合等离子体质谱法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

本部分规定了高纯锡中镁、铝、钙、铁、钴、镍、铜、锌、银、铟、金、铅、铋含量的测定方法。

本部分适用于5N、6N、7N锡中镁、铝、钙、铁、钴、镍、铜、锌、银、铟、金、铅、铋含量的测定。测定范围见表1。

表1  测定范围

| 元素 | 测定范围，×10－4% | 元素 | 测定范围，×10－4% |
| --- | --- | --- | --- |
| Mg | 0.002-1.0 | Zn | 0.002-2.0 |
| Al | 0.002-2.0 | Ag | 0.002-2.0 |
| Ca | 0.002-2.0 | In | 0.001-1.0 |
| Fe | 0.002-2.0 | Au | 0.001-1.0 |
| Co | 0.001-1.0 | Pb | 0.001-2.0 |
| Ni | 0.002-2.0 | Bi | 0.002-1.0 |
| Cu | 0.002-1.0 |  |  |

2  方法原理

在100°C温度下，锡与氯化氢和氯的混合气体作用，生成易挥发的四氯化锡与杂质分离。残留的杂质用王水溶解，蒸干，再用硝酸溶解，在ICP-MS上进行测定。

3  试剂

制备溶液和分析用水均为二次去离子水或相当级别水，实验所用器皿均用稀硝酸（1+4）浸泡后，用二次去离子水或相当级别水彻底清洗。

3.1 盐酸：UP级或相当纯度。

3.2 硫酸：UP级或相当纯度。

3.3 硝酸：UP级或相当纯度。

3.4 王水：将盐酸（3.1）与硝酸（3.3）按3：1比例混匀。用时现配。

3.5 高锰酸钾：优级纯。

3.6 标准贮存溶液：镁、铝、钙、铁、钴、镍、铜、锌、银、铟、金、铅、铋混合标准贮存溶液（市售），含量均为100μg/mL。

3.7  镁、铝、钙、铁、钴、镍、铜、锌、银、铟、金、铅、铋标准溶液：移取1.00mL镁、铝、钙、铁、钴、镍、铜、锌、银、铟、金、铅、铋混合标准贮存溶液（3.6）于100mL容量瓶中，加入5mL硝酸（3.3），用水稀释至刻度，混匀。各元素标准溶液浓度均为1.00μg/mL。

3.8 内标混合标准溶液：Sc、Rh、Re混合标准贮存溶液，含量均为1000μg/mL。使用前稀释，稀释后溶液1mL含10ng/mL Sc、Rh、Re，介质为体积分数为2%硝酸。

4  仪器设备

4.1  电感耦合等离子体质谱仪。

4.1.1  ICP-MS 测定参考参数

按照常规方法选择电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）的测定条件，仪器质量分辨率为0.8±0.1amu。最终确定的仪器测定参考参数见表2。

表2  ICP-MS 测定参考参数

| 项目 | 工作参数 |
| --- | --- |
|  | 热焰模式（H） | 冷焰模式（C） |
| RF功率（W） | 1250 | 500 |
| 冷却气（L/min） | 13.00 | 13.5 |
| 辅助气（L/min） | 0.85 | 0.90 |
| 雾化气（L/min） | 0.89 | 0.92 |
| 分辨率 | 标准 | 标准 |
| 扫描方式 | 跳峰 | 跳峰 |
| 测量点 | 3 | 3 |
| 测量方式 | 脉冲 | 脉冲 |

4.1.2

在ICP-MS测定中，按照被测同位素无干扰、丰度高的原则，选择高纯锡中13个被测杂质元素的测定的同位素；由于某些被测同位素存在质谱干扰，对不同的测定的同位素采取不同的测量模式。选择43Sc、103Rh、185Re三种内标来监测低、中、高质量数。测定同位素的选择、测量模式和内标选择见表3。

表3 同位素、测量模式和内标的选择

| 元素 | 测定的同位素 | 同位素质量数的测量方式 | 内 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mg | 24 | H | 43Sc、103Rh、185Re |
| Al | 27 | H | 43Sc、103Rh、185Re |
| Ca | 40 | C | 43Sc |
| Fe | 56 | C | 43Sc |
| Co | 59 | H | 43Sc、103Rh、185Re |
| Ni | 60 | H | 43Sc、103Rh、185Re |
| Cu | 65 | H | 43Sc、103Rh、185Re |
| Zn | 64 | H | 43Sc、103Rh、185Re |
| Ag | 109 | H | 43Sc、103Rh、185Re |
| In | 115 | H | 43Sc、103Rh、185Re |
| Au | 197 | H | 43Sc、103Rh、185Re |
| Pb | 208 | H | 43Sc、103Rh、185Re |
| Bi | 209 | H | 43Sc、103Rh、185Re |

注：H：热焰模式；C：冷焰模式。

4.2  氩气及氩气净化、供给系统。氩气纯度：ω（Ar）≥99.999%；氩气纯度不够时，可用氩气净化器净化。

4.3  纯水机。所生产纯水电阻率不小于18MΩ.cm。

4.4  氯化挥发分离装置，见图1。

图1  氯化挥发装置

1—平底烧瓶，内装硫酸（3.2）；2―滴液漏斗，内装盐酸（3.1）；

3－洗气瓶，内装高锰酸钾（3.5），以水湿润； ４－洗气瓶，内

装盐酸（3.1）；5－洗气瓶，内装硫酸（3.2）；6—硫酸浴；7—可

控温电炉；8—温度计；9—石英坩埚；10—水抽

4.5  石英挥发罩。

4.6  微量移液器。

5  试样

将所选取的试样熔化后，用石英棒搅成细粒。

6  分析步骤

6.1  试料

根据试样纯度按表4称取试料量，定容至相应体积。

表4 试样量和定容体积

| 样品纯度 | 称样量,g | 加入王水量，mL | 加入硝酸量，mL | 定容体积，mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5N | 1.000 | 0.40 | 1.00 | 50 |
| 6N | 1.000 | 0.20 | 0.20 | 10 |
| 7N | 2.000 | 0.10 | 0.10 | 5 |

6.2  空白试验

随同试料做空白试验。

6.3 测定次数

平行进行两次测定，取其平均值

6.4  测定

6.4.1  连接好氯化挥发装置，让滴液漏斗中的盐酸（3.1）缓慢滴落于盛有浓硫酸(3.2)的烧瓶中，使洗气瓶内的气泡连续可数。温度计插入硫酸浴的温度计插口内，打开电炉，控制温度在100℃。

6.4.2  将装有试料的小坩埚放入挥发器内，打开水抽，保持上述温度至试样挥发完毕。

6.4.3  停止加热，通气10分钟，取出小坩埚，加入王水(3.4)，使残渣溶解，于石英蒸发罩内低温蒸干。

6.4.4  加入硝酸（3.3），微热溶解杂质，冷却。用纯水定容，混匀。

6.4.5  按仪器工作条件，采用标准曲线法和在线加入内标的方式，在ICP-MS上测定完标准溶液系列后，按序测定试液中各杂质浓度。

6.5  工作曲线的绘制

分别于5个100mL容量瓶中混合标准溶液（3.7）0 、0.10、1.00 、3.00 、5.00mL，加入2mL硝酸，以水稀释至刻度，混匀。按仪器工作条件，采用ICP-MS标准曲线法和在线加入内标的方法依次进行测定，将测定得到的被测元素的强度作为纵坐标，被测元素的质量浓度为横坐标绘制标准校准曲线。

7  精密度

7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5％，重复性限（r）按以下表5数据采用线性内插法求得：

表5 重复性限

| ωMg/％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/％ |  |  |  |  |
| ωAl /％ |  |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |  |
| ωCa/％ |  |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |  |
| ωFe/％ |  |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |  |
| ωCo /％ |  |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |  |
| ωCu％ |  |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |  |
| ωZn /％ |  |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |  |
| ωAg/％ |  |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |  |
| ωIn％ |  |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |  |
| ωAu/％ |  |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |  |
| ωPb/％ |  |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |  |
| ωBi％ |  |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |  |

注：重复性（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。

7.2　再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5％，再现性限(R)按表6数据采用线性内插法求得：

表6  再现性限

| ωMg/％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/％ |  |  |  |  |
| ωAl /％ |  |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |  |
| ωCa/％ |  |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |  |
| ωFe/％ |  |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |  |
| ωCo /％ |  |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |  |
| ωCu％ |  |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |  |
| ωZn /％ |  |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |  |
| ωAg/％ |  |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |  |
| ωIn％ |  |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |  |
| ωAu/％ |  |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |  |
| ωPb/％ |  |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |  |
| ωBi％ |  |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |  |

注： 再现性（R）为2.8×SR，SR为再现性标准差。

9  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

10试验报告

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 36.3—201×

代替YS/T 36.3-92

锡化学分析方法

第三部分：镁、铝、钙、铁、钴、镍、铜、锌、银、铟、金、铅、铋量的测定

电感耦合等离子体质谱法

Methods for chemical analysis of Tin

Part 3：Determination of magnesium、aluminium、cadmium、iron、cobalt、nickle、copper、zinc、silver、indium、gold、lead and bismuth content-

Inductively coupled plasma mass spectrometry

(预审稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部　发布