前    言

YS/T 276 《铟化学分析方法》共包括11个部分，

——第一部分   砷量的测定  氢化物发生──原子荧光光谱法

——第二部分   锡量的测定  苯芴酮-溴代十六烷基三甲胺分光光度法

——第三部分   铊量的测定  甲基绿分光光度法

——第四部分   铝量的测定  铬天青S分光光度法

——第五部分   锌、铁量的测定  方法一：电热原子吸收光谱法

方法二：火焰原子吸收光谱法

——第六部分   铜、镉量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第七部分   铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第八部分   铋量的测定  方法一：氢化物发生-原子荧光光谱法

方法二：火焰原子吸收光谱法

——第九部分   铟量的测定   EDTA容量法

——第十部分   铋、铝、铅、铁、铜、镉、锡、铊量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第十一部分 砷、铝、铅、铁、铜、镉、锡、铊、锌、铋量的测定  电感耦合等离子体质谱法

本部分为YS/T276的第十一部分。

本部分为新增部分。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分负责起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司、北京矿冶研究总院。

本部分起草单位：北京矿冶研究总院。

本部分参加起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司、中冶葫芦岛有色金属集团公司。

本部分起草人：冯先进、 姜求韬 、阮桂色、 高颖剑、金智宏、何宗蒲、周益

铟化学分析方法

第十一部分：砷、铝、铜、镉、铁、铅、铊、锡、锌、铋

含量的测定

电感耦合等离子体质谱法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

本标准规定了铟中砷、铝、铜、镉、铁、铅、铊、锡、锌、铋含量的测定方法。测定范围：0.0001%～0.0050%。

2  方法原理

试料以硝酸溶解，在稀酸介质中，用ICP-MS-标准加入校正和采用在线加入钪、铑、铼混合内标的方法测定铟中砷、铝、铜、镉、铁、铅、铊、锡、锌、铋10种元素含量。

3  试剂

除非另有说明，在分析中使用确认为优级纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。实验所用器皿均用硝酸（1+19）充分浸泡后用水彻底清洗。

3.1 硝酸 (ρ 1.42g/mL) ，MOS级。

3.2 硝酸（1＋1）。

3.3 硝酸 （1＋9）。

3.4 盐酸 (ρ 1.19g/mL)，MOS级

3.5 盐酸 （1＋1）。

3.6 盐酸 （1＋4）。

3.7 纯水（电阻率＞18MΩ.cm）

3.8 铝标准贮存溶液：称取1.0000g铝[w(Al) ≥99.99％]，置于300mL烧杯中，加20mL盐酸（3.4），滴加1mL～2mL硝酸（3.1），低温溶解，移入1000mL容量瓶中，加入80mL盐酸（3.4）用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铝。

3.9 铁标准贮存溶液：称取1.0000g金属铁丝[w(Fe)≥99.99%]，置于150mL烧杯中，加入150mL硝酸（3.3），加热溶解，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铁。

3.10 铜标准贮备溶液：称取1.0000g铜[w(Cu)≥99.99％]，置于300mL烧杯中，加10mL硝酸（3.3），低温溶解，加热除去氮的氧化物，取下冷却，移入1000mL容量瓶中，加入100mL硝酸（3.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铜。

3.11 锌标准贮存溶液：称取1.0000g金属锌[w(Zn)≥99.99%]，置于150mL烧杯中，加入50mL硝酸（3.2），加热溶解，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg锌。

3.12 砷标准贮存溶液：称取1.0000g单质砷（w(As)≥99.99%），置于150mL烧杯中，加入50mL硝酸（3.2），低温加热溶解，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg砷。

3.13 镉标准贮存溶液：称取1.0000g 金属镉[w(Cd)≥99.99%]，置于150mL烧杯中，加入50mL硝酸（3.2），加热溶解，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镉。

3.14 锡标准贮存溶液：称取1.0000g 金属锡[w(Sn)≥99.99%]，置于150mL烧杯中，加入50mL盐酸（3.4），加热溶解，冷却，移入1000mL容量瓶中，补加盐酸（3.4）80mL，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg锡。

3.15 铊标准贮存溶液：称取0.1117g预先在100～105℃烘lh并于干燥器中冷至室温的三氧化二铊（基准试剂），置于100mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.5）溶解，用盐酸（3.6）移入100mL容量瓶中并定容，混匀。此溶液1mL含1mg铊。

3.16 铅标准贮存溶液：称取1.0000g 金属铅[w(Pb)≥99.99%]，置于150mL烧杯中，加入50mL硝酸（3.2），加热溶解，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铅。

3.17 混合标准溶液：分别移取1.00mL标准贮存溶液（3.8～3.16）于100mL容量瓶中，加入5mL硝酸（3.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL分别含铝、铁、铜、锌、砷、镉、锡、铊、铅各10µg。

3.18 内标混合标准溶液：Sc、Rh、Re标准溶液(1000μg/mL)由国家钢铁材料测试中心提供，使用前稀释，稀释后溶液1mL含10ng/mL Sc、Rh、Re，体积分数为2%硝酸介质。

3.19 氩气[w(Ar) ≥99.99％]。

3.20 铟标准贮存溶液：称取10.00g纯铟（含铟99.999%以上）放入250mL聚四氟乙烯烧杯中，加入150mL硝酸（3.2），与可控温电热板低温加热溶解，冷却，用水转入500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液含铟20mg/mL。

4  仪器

4.1 ICP-MS

按照常规方法选择电感耦合等离子体质谱法（ ICP-MS）的仪器测定条件，仪器质量分辨率优于（0.8±0.1）amu，最终确定的仪器条件见表1。

表1 VG PQ ExCell ICP-MS 测定参数

| 项目 | 工作参数 |
| --- | --- |
| RF功率（W） | 1350 |
| 冷却气（L/min） | 13.00 |
| 辅助气（L/min） | 0.75 |
| 雾化气（L/min） | 0.89 |
| 扫描方式 | 跳峰 |
| 测量点 | 3 |
| 测量方式 | 脉冲 |
| 脉冲电压（V） | 2500 |

4.2 同位素质量数的选择

在ICP-MS测定中，按照被测同位素无干扰、丰度高的原则，选择了高纯铟中9个被测杂质元素，列于表2中。

表2  测定同位素的选择

| 元素 | 元素同位素 |
| --- | --- |
| Al | 27 |
| Fe | 57 |
| Cu | 65 |
| Zn | 66 |
| As | 75 |
| Cd | 111 |
| Sn | 118 |
| Tl | 205 |
| Pb | 208 |
| Bi | 209 |

5  试样

按YS/T 222标准取制样，样品屑边长不大于3mm。

6  分析步骤

6.1  试料

称取1.0000g试样，精确至0.0001g。

6.2  测定次数

独立的进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4 测定

6.4.1 将试料（6.1）置于150mL石英烧杯中，加入15mL的硝酸（3.2），低温加热至试料溶解完全，取下，冷却后移入100mL容量瓶中，稀释至刻度，摇匀。

移取10mL上述试液于100mL容量瓶中，加入2mL硝酸，以水稀释至刻度，摇匀待测。

6.4.2按仪器工作条件，采用ICP-MS-标准加入和在线加入内标的方式，测定完标准溶液系列后，按序测定试液中各杂质的质量浓度。

6.5  工作曲线的绘制

以2%的硝酸作空白，再分别于5个100mL容量瓶中加入5.00mL铟标准贮备液和混合标准溶液（3.17）0.00mL、0.10mL、0.50 mL、1.00 mL、1.50mL，分别加入2mL硝酸，以水稀释至刻度，混匀。采用ICP-MS标准加入法和在线加入内标的方法依次进行测定，将测定得到的被测元素地强度作为纵坐标，被测元素的质量浓度为横坐标绘制样品校准曲线。

6.6  分析结果的计算与表述

按下式计算铝、铁、铜、锌、砷、镉、锡、铊、铅、铋的质量分数，数值以%表示：

式中： x-被测元素（铝、铁、铜、锌、砷、镉、锡、铊、铅、铋）

-测得铝、铁、铜、锌、砷、镉、锡、铊、铅、铋的质量浓度，单位为纳克每毫升(ng/mL)；

-试液的总体积，单位为毫升(mL)；

-分取试液的体积，单位为毫升(mL)；

-试样量，单位为克（g）。

7   精密度

7.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5％，重复性限（r）按以下表5数据采用线性内插法求得：

表5  重复性限

| ωAl /％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r/％ |  |  |  |
| ωFe /％ |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |
| ωCu /％ |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |
| ωZn /％ |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |
| ωAs /％ |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |
| ωCd /％ |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |
| ωSn /％ |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |
| ωTl/％ |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |
| ωPb/％ |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |
| ωBi/％ |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |

注：重复性（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。

7.2　再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5％，再现性限(R)按表6数据采用线性内插法求得：

表6  再现性限

| ωAl /％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r/％ |  |  |  |
| ωFe /％ |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |
| ωCu /％ |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |
| ωZn /％ |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |
| ωAs /％ |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |
| ωCd /％ |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |
| ωSn /％ |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |
| ωTl/％ |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |
| ωPb/％ |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |
| ωBi/％ |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |

注： 再现性（R）为2.8×SR，SR为再现性标准差。

8  质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

9  试验报告

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 276.11—201×

铟化学分析方法

第十一部分：砷、铝、铅、铁、

铜、镉、锡、铊、锌、铋量的测定

电感耦合等离子体质谱法

Methods for chemical analysis of Indium

Part 11：Determination of arsenic、aluminium、lead、iron、copper、cadmium、tin、thallium and zinc content-

Inductively coupled plasma mass spectrometry

(送审稿)

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部　发布

ICS .77.99