前    言

YS/T 276《铟化学分析方法》共包括11个部分：

——第一部分  砷量的测定  氢化物发生──原子荧光光谱法

——第二部分  锡量的测定  苯芴酮-溴代十六烷基三甲胺分光光度法

——第三部分  铊量的测定  甲基绿分光光度法

——第四部分  铝量的测定  铬天青S分光光度法

——第五部分  锌、铁量的测定  方法一：电热原子吸收光谱法

方法二：火焰原子吸收光谱法

——第六部分  铜、镉量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第七部分  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第八部分  铋量的测定   方法一：氢化物发生-原子荧光光谱法

方法二：火焰原子吸收光谱法

——第九部分  铟量的测定   EDTA容量法

——第十部分  铋、铝、铅、铁、铜、镉、锡、铊量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第十一部分  砷、铝、铅、铁、铜、镉、锡、铊、锌、铋量的测定  电感耦合等离子体质谱法

本部分为第一部分。

本部分代替YS/T 276.1-1994《铟化学分析方法 水相钼蓝分光光度测定砷量》，与YS/T 276.1-1994相比，主要有如下变动：

──改变了测定方法，采用氢化物发生──原子荧光光谱法；

──扩展了测定范围由0.0003%~0.0010%至0.0002%~0.0020%；

──补充了精密度、质量保证和控制条款；

──补充了“试验报告”要求。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口；

本部分负责起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司、北京矿冶研究总院；

本部分起草单位：北京矿冶研究总院；

本部分参加起草单位：广西华锡集团股份有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司、中冶葫芦岛有色金属集团公司。

本部分起草人：姜求韬、冯先进、 阮桂色、高颖剑、杨观新、覃祚明、潘世山、严伟强、鲁青庆

池凤华、李遵义

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

──GB8221.1-1987；

──YS/T 276.1-1994。

铟化学分析方法

第一部分：砷量的测定

氢化物发生-原子荧光光谱法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

本部分规定了铟中砷含量的测定方法。

本部分适用于铟中砷含量的测定。测定范围：0.0002%～0.0020%。

2  方法原理

试料以硝酸溶解，用硫脲－抗坏血酸将砷预还原，同时掩蔽铜、铁等杂质元素，在氢化物发生器中，砷被硼氢化钾还原为氢化物，用氩气导入石英炉原子化器中，于原子荧光光谱仪上测量其荧光强度。

3  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1 氢氧化钾

3.2 氢氧化钠

3.3 盐酸（ρ1.19g/mL）

3.4 硝酸（ρ1.42g/mL）

3.5 盐酸（1+1）

3.6 盐酸（5+95）

3.7 硝酸（1+1）

3.8 硫脲－抗坏血酸溶液：称取硫脲、抗坏血酸各25g溶于500mL水中。用时现配。

3.9 硼氢化钾溶液：称取10g硼氢化钾，溶解于500mL氢氧化钾溶液（5 g/L）中，过滤备用，用时现配。

3.10 砷标准贮存溶液：准确称取0.1320g 预先在硫酸干燥器中干燥的As2O3于300mL烧杯中，加20mL氢氧化钠溶液（100g/L），加热溶解完全，用盐酸中和至微酸性，冷却，移入1000mL容量瓶中，用蒸馏水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.1mg砷。

3.11 砷标准溶液：移取2.00mL砷标准贮存液（3.10）于500mL容量瓶中，加入75mL盐酸（3.3）定容，混匀。此溶液1mL含0.4μg砷。

4 仪器

原子荧光光谱仪，附砷高强度空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡达到下列指标均可使用：

──检出极限：不大于2×10-9g/mL。

──精密度：用0.004µg/mL的砷标准溶液测量10次荧光强度，其标准偏差不应超过平均荧光强度的5.0%。

原子荧光光谱仪的参考工作条件：

——灯电流30mA；

——负高压300V；

——载气流量400mL/min；

——屏蔽气流量800mL/min；

——读数延迟时间0.5s；

——读数时间14s。

5  试样

按YS/T 222标准取制样，样品屑边长不大于3mm。

6  分析步骤

6.1  试料

称取试样1.000g，精确至0.0001g。

6.2  测定次数

独立的进行两次测定，取其平均值。

6.2  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定

6.4.1 将试料（6.1）置于150mL烧杯中，加入10mL硝酸（3.7），于低温电炉上溶解完全，并蒸至小体积，取下冷却。按下表加入盐酸（3.5）和硫脲-抗坏血酸溶液（3.8），并定容至相应的体积。

表1 定容及分取体积、试剂加入量

| 砷的质量分数 w/% | 加入硫脲-抗坏血酸（3.8）量/mL | 加入盐酸（3.5）量/mL | 定容体积/mL | 分取体积/mL | 测定体积 /mL | 补加盐酸（3.5）量/mL | 补加硫脲-抗坏酸（3.8）量/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0002～0.0010 | 10 | 2 | 100 | 20.00 | 100 | 2 | 10 |
| ≥0.0010～0.002 | 10 | 2 | 100 | 10.00 | 100 | 2 | 10 |

6.4.2 按上表分取试料溶液至相应的容量瓶中，补加盐酸溶液（3.5）、硫脲-抗坏血酸溶液（3.8），以水稀释至刻度，混匀，放置30min。

6.3.3 在原子荧光光谱仪上，以盐酸溶液（3.6）为载流，硼氢化钾溶液（3.9）为还原剂，以砷空心阴极灯为激发光源，随同试料空白为参比，测量试料溶液砷的荧光强度，从工作曲线上查出砷的浓度。

6.5 工作曲线的绘制

6.5.1 移取0.00mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL、6.00mL砷标准溶液（3.11）于一组100mL容量瓶中，分别加入2mL盐酸溶液（3.5）、10mL硫脲-抗坏血酸溶液（3.8），用水稀释至刻度，混匀，放置30min。

6.5.2 在与测量试料溶液相同的条件下，以试剂空白为参比，测量标准系列溶液的荧光强度，以砷浓度为横坐标，相应的荧光强度为纵坐标，绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按式（1）计算砷的质量分数wAs，数值以％表示：

式中：

ρ —从工作曲线上查出的砷的浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V 1—定容体积，单位为毫升（mL）；

V 2—分取体积，单位为毫升（mL）；

V —测定体积，单位为毫升（mL）；

m —称取试样的质量，单位为克（g）。

所得结果保留两位有效数字。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法获得：

表2 重复性限

| wAs／％ | 0.00021 | 0.00051 | 0.00097 | 0.0020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r／％ | 0.00009 | 0.00012 | 0.00022 | 0.00036 |

注：重复性（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法获得：

表3 再现性限

| wAs／％ | 0.00021 | 0.00051 | 0.00097 | 0.0020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R／％ | 0.00009 | 0.00012 | 0.00022 | 0.00039 |

注：再现性（R）为2.8SR，SR为再现性标准差。

9  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

10试验报告

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 276.×—201×

代替YS/T 276.1-1994

铟化学分析方法

第1部分：砷量的测定

氢化物发生—原子荧光光谱法

Methods for chemical analysis of Indium

Part 1：Determination of arsenic content-

Hydride generation-atomic fluorescence spectrometry

(送审稿)

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部　发布

ICS .77.99