中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 276.5—201×

代替YS/T 276.5-1994

第五部分：铁、锌量的测定

方法一：电热原子吸收光谱法

方法二：火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of Indium

Part 5: Determination of iron and zinc content－

Method 1: Graphite furnace atomic absorption spectrometry

Method 2: Flame atomic absorption spectrometry

（送审稿）

××××-××-××发布

- ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

YS/T 276《铟化学分析方法》共包括11个部分，

——第一部分  砷量的测定  氢化物发生──原子荧光光谱法

——第二部分  锡量的测定  苯芴酮-溴代十六烷基三甲胺分光光度法

——第三部分  铊量的测定  甲基绿分光光度法

——第四部分  铝量的测定  铬天青S分光光度法

——第五部分  锌、铁量的测定  方法一：电热原子吸收光谱法

方法二：火焰原子吸收光谱法

——第六部分  铜、镉量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第七部分  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第八部分  铋量的测定   方法一：氢化物发生-原子荧光光谱法

方法二：火焰原子吸收光谱法

——第九部分  铟量的测定   EDTA容量法

——第十部分  铋、铝、铅、铁、铜、镉、锡、铊量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第十部分 铋、铝、铅、铁、铜、镉、锡、铊量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第十一部分 砷、铝、铅、铁、铜、镉、锡、铊、锌、铋量的测定  电感耦合等离子体质谱法本部分为第5部分。

本部分代替YS/T 276.5-1994《铟化学分析方法  原子吸收分光光度法测定铜、铁、锌、镉量》，与YS/T 276.5-1994相比，主要有如下变动：

──将铁和锌量的测定改为了两个方法：电热原子吸收及火焰原子吸收光谱法；

──扩展了锌的测定范围由0.0010~0.0025%至0.0003%～0.1%，铁的测定范围由0.0005~0.015%至0.0003%～0.2%；

──补充了精密度、质量保证和控制条款；

──补充了“试验报告”要求。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分负责起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司、北京矿冶研究总院。

本部分起草单位：北京有色金属研究总院。

本部分参加起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司、北京矿冶研究总院。

本部分起草人：。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

――GB8221.4-1987；

――YS/T 276.4-1994。

铟化学分析方法
第五部分：铁量的测定

方法一：电热原子吸收光谱法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

  - 范围

本部分规定了铟中铁含量的测定方法。

本部分适用于铟中铁含量的测定。测定范围分别为：0.0003%～0.003%。

  - 方法原理

试料用硝酸溶解，将一定体积的试液注入石墨炉中，于光谱仪248.3nm波长处测量铁的吸光度，以标准曲线法计算铁的质量分数。

  - 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和一級纯水。

    - 硝酸（ρ1.42g/mL），MOS级。

    - 硝酸溶液（1＋1）

    - 铁标准储存溶液：称取0.1000g纯铁（≥99.99%），置于200mL烧杯中，用80mL硝酸溶液（3.2），加热溶解，煮沸驱除氮的氧化物，取下冷却，移入2500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含40μg铁。

3.4  铁标准溶液：移取10.00mL铁标准贮存溶液（3.3），置于1000mL容量瓶中，加入50mL硝酸溶液（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含400ng铁。

  - 仪器

4.1 电热炉原子吸收光谱仪：配备电热原子化器、微量取样器或自动进样器，铁空心阴极灯及塞曼效应背景校正装置。

4.2 所用电热原子吸收光谱仪应达到下列指标：

最低灵敏度：工作曲线中所用等差系列标准溶液中浓度最大者，其吸光度应不低于0.300。

工作曲线的相关系数不低于0.99。

精密度最低要求：用最高浓度的标准溶液，测量10次吸光度，计算其平均值和标准偏差。该标准偏差不应超过该吸光度平均值的1.5%。用最低浓度的标准溶液（不是浓度为零的标准溶液），测量10次吸光度，计算其标准偏差。该标准偏差不应超过最高浓度标准溶液吸光度平均值的0.5%。

  - 试样

按YS/T222标准取制样，样品屑边长不大于3mm。

  - 分析步骤

    - 试料

称取0.1000g试样。

6.2  测定次数

独立的进行两次测定，取其平均值。

- 6.3空白试验

随同试料做空白试验。

- 6.4测定

- 6.4.1 将试料（6.1）置于100mL烧杯中，加入5mL硝酸溶液（3.2）低温加热至完全溶解，煮沸驱除氮的氧化物，冷却至室温。将溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

- 6.4.3  按附录A调整仪器参数至最佳状态，并按所选择的条件调整电热原子化器。用选定的加热程序，空烧石墨管两次。

6.4.4 将被测试液注入原子化器中，按照原子化程序原子化，于波长248.3mm处测定铁的吸光度，每份试液测定两次，取其平均值，减去空白试验溶液吸光度的平均值，在工作曲线上查出相应的铁的浓度。6.5  工作曲线的绘制

- 6.5.1  分别移取0mL、2.00mL、4.00mL、6.00mL、8.00mL铁标准溶液（3.4）于一组100mL容量瓶中，分别加入5mL硝酸（3.2）稀释至刻度 ，混匀。

6.5.2  与试料测定相同的条件下，测量标准溶液的吸光度，每份试液测定两次，取其平均值，减去标准系列“零”浓度溶液的吸光度的平均值。以铁浓度为横坐标,吸光度平均值为纵坐标,绘制工作曲线。

  - 按（1）式计算铁的质量分数ωFe，数值以%表示：

w Fe=　ρ⋅V×10−6m×100………………………………………………（1）

式中：

ρ          自工作曲线上查得铁的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

Ｖ 　   试液总体积，单位为毫升（mL）；

ｍ　        试料的质量，单位为克（ｇ）。

所得结果保留两位有效数字。

  - 精密度

- 8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过7%，重复性限（r）按表3.1和表3.2数据采用线性内插法求得：

- 表3 重复性

| w／% | 0.00031 | 0.0011 | 0.0031 |
| --- | --- | --- | --- |
| r／% | 0.00008 | 0.00030 | 0.00060 |

- 注：重复性（r）为2.83Sr，Sr为重复性标准差。

- 8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过7%，再现性限（R）按表4数据采用线性内插法求得：

- 表4再现性

| w／% | 0.00031 | 0.0011 | 0.0031 |
| --- | --- | --- | --- |
| R／% | 0.00010 | 0.00034 | 0.00073 |

- 注：再现性（R）为2.83SR，SR为再现性标准差。

  - 质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

- 试验报告

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

附　录　A

（资料性附录）

仪器工作条件

P-E  AA800型原子吸收光谱仪（美国PE公司）测定的参考工作条件：。

| 元素 | 铁 | 原子化程序 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 波长，nm | 248.3 | 阶段 | 步骤 | 温度 ℃ | 斜坡，s | 保持，s |
| 狭缝 | 0.7L | 干燥 | 1 | 110 | 5 | 20 |
| 灯电流，mA | 15mA |  | 2 | 130 | 5 | 20 |
| 石墨管 | P-E型 | 灰化 | 3 | 1000 | 10 | 20 |
| 进样量 | 20μL | 原子化 | 4 | 2100 | 0 | 5 |
| 扣背景类型 | 塞曼扣背景 | 清除 | 5 | 2450 | 3 | 3 |
|  |  | 冷却 | 6 | 30 | 8 | 3 |

方法二：	火焰原子吸收光谱法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

- 11  范围

本部分规定了铟中铁量、锌量的测定方法。

本部分适用于铟中铁量、锌量的测定。测定范围：Fe：0.003％～0.20％、Zn：0.002％～0.10％。

- 12  方法原理

试料用硝酸分解。在硝酸介质中，使用空气—乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长248.3nm、213.9 nm处，分别测量铁、锌的吸光度，铁的质量分数≤0.012%以基体匹配标准加入法计算铁量。铁的质量分数＞0.012%～0.20%、锌的质量分数＞0.002%～0.10%以标准曲线法计算铁量、锌量。本法以自吸收扣除背景，用增量法消除基体干扰。

- 13  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

13.1 硝酸溶液（ρ1.42g/mL）（1+1）

- 13.2 盐酸溶液（ρ1.19g/mL）（1+1）

13.3 盐酸溶液（5+95）

- 13.4 铁标准贮存溶液：称取0.1000g纯铁（≥99.99%），置于200mL烧杯中，用10mL硝酸溶液（13.1），加热溶解，煮沸驱除氮的氧化物，取下冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1000μg铁。

- 13.5 铁标准溶液：移取10.00mL铁标准贮存溶液（13.4），置于100mL容量瓶中，加入10mL硝酸溶液（13.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg铁。

- 13.6 铁标准溶液：移取10.00mL铁标准溶液（13.5），置于100mL容量瓶中，加入10mL硝酸溶液（13.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10μg铁。

- 13.7 锌标准贮存溶液：称取0.1000g纯锌（≥99.99%），置于200mL烧杯中，用10mL硝酸溶液（13.1），加热溶解，煮沸驱除氮的氧化物，取下冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg锌。

- 13.8 锌标准溶液：移取5.00mL锌标准贮存溶液（13.7），置于500mL容量瓶中，加入50mL硝酸溶液（13.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10µg锌。

- 13.9 锌标准溶液：移取10.00mL锌标准溶液（13.8），置于100mL容量瓶中，加入10mL硝酸溶液（13.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1µg锌。

- 13.10 铟基体溶液：称取20.00g金属铟（≥99.99%），置于250mL烧杯中，分次加入60mL硝酸溶液（13.1），低温加热溶解，煮沸驱除氮的氧化物，取下冷却，移入200mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100mg铟。

13.11 铁的标准系列溶液：分别移取0、1.00mL、2.00mL、4.00mL、6.00mL铁标准溶液（13.5）分别置于一组100mL容量瓶中，加入10mL硝酸溶液（13.1），用水稀释至刻度，混匀。

13.12 锌的标准系列溶液：分别移取0、1.00mL、2.00mL、4.00mL、6.00mL锌标准溶液（13.8）分别置于一组100mL容量瓶中，加入10mL硝酸溶液（13.1），用水稀释至刻度，混匀。

- 14 仪器

原子吸收光谱仪，附铜、镉空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

──特征浓度：在与测量样品溶液基体相一致的溶液中，铁的特征浓度应不大于0.042µg/mL，锌的特征浓度应不大于0.0069µg/mL。

──精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。

──工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.8。

- 15  试样

按YS/T 222标准取制样，样品屑边长不大于3mm。

16   分析步骤

16.1按表1和表2称取试样，精确到0.0001g。

表1  测铁的称样量

| 铁的质量分数 w/% | 试料量 m/g |
| --- | --- |
| 0.003~0.006 | 1.5 |
| ＜0.006~0.012 | 1.0 |
| ＜0.012~0.030 | 0.5 |
| ＜0.030~0.2 | 0.1 |

表2  测锌的称样量、试液分取体积、补加硝酸量及试液测定体积

| 锌的质量分数 w/% | 试料量 m/g | 分取试液体积 V/mL | 补加硝酸量 V/mL | 试液测定体积 V/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.002~0.005 | 0.5 | —— | —— | 50 |
| ＜0.005~0.012 | 0.2 | —— | —— | 50 |
| ＜0.012~0.030 | 0.1 | —— | —— | 50 |
| ＜0.030~0.1 | 0.1 | 10 | 5 | 50 |

16.1.1 测定次数

独立地进行2次测定，取其平均值。

16.1.2 空白实验

随同试料做空白实验

16.2测定

16.2.1铁的质量分数≤0.012%的样品分析

16.2.1.1 将试料（16.1.）置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸溶液（13.2），2mL硝酸溶液（13.1）低温加热溶解并蒸发至近干，取下冷却。 移入25mL比色管中，一份以盐酸溶液（13.3）稀释至刻度，混匀。五份留作绘制工作曲线。

16.2.1.2 移取铁标准溶液（13.6）0.50、1.00、1.50、2.00、2.50mL.分别置于16.2.1.1留用的比色管中，以盐酸溶液（13.3）稀释至刻度，混匀。将溶液于原子吸收光谱仪波长248.3nm处，使用空气-乙炔火焰，自吸收扣除背景，以盐酸（13.3）调零，测量铁的吸光度。以铁浓度为横坐标，吸光度（减去空白及试样的吸光度）为纵座标，绘制铁工作曲线。从工作曲线上查出相应的铁量。

16.2.2铁的质量分数在＞0.012%～0.20%、锌的质量分数在＞0.002%～0.10%的样品分析

将试料（16.1）置于150mL烧杯中，加入10mL硝酸溶液（13.1），置于电热板上，低温加热至样品溶解完全，煮沸驱除氮的氧化物，冷却至室温。将溶液移入50mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。以水调零，在仪器工作条件下分别测定铁量和锌量。

16.3 标准曲线的绘制

当样品中铁的质量分数为0.003% ≤ wFe ≤ 0.012%时，使用标准加入法测定。

16.3.1 铁的标准曲线的绘制

当测定的样品中铁的质量分数为0.012% ＜ wFe ≤ 0.2%时，分别取铁标准溶液（13.5）0mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL于50mL容量瓶中，再5 mL硝酸（13.1），用水稀释至刻度，混匀。

16.3.2 锌的标准曲线的绘制

分别取锌标准溶液（13.8）0、0.50mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL于50mL容量瓶中，加入5mL硝酸（3.1），用水稀释至刻度，混匀。

- 17  分析结果的计算

17.1 铁含量以铁的质量分数w（Fe）计，数值以%表示，按公式（1）计算。

……………………（1）

式(3)中：

ρ——自工作曲线上查得铁的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克(g)。

计算结果表示至小数点后三位；小于0.010％时表示至小数点后四位；小于0.0010％时表示至小数点后五位。

17.2  锌含量以锌的质量分数w（Zn）计，数值以%表示，按公式（2）计算。

……………………（2）

式(2)中：

ρ——自工作曲线上查得铁的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V0—— 试液总体积，单位为毫升（mL）；

V2——测量时试液的体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克(g)。

分析结果大于等于0.0100应保留三位有效数字，小于0.0100应保留两位有效数字。

- 18 精密度

- 18.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表3、表4数据采用线性内插法获得：

表3

| w Zn／％ | 0.0021 | 0.0081 | 0.0204 | 0.104 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r／％ | 0.00026 | 0.00028 | 0.0032 | 0.0151 |

表4

| w Fe／％ | 0.0031 | 0.0083 | 0.0211 | 0.205 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r／％ | 0.00058 | 0.00074 | 0.0032 | 0.0228 |

- 注：重复性（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。

- 18.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表5、表6数据采用线性内插法获得：

表5

| w Zn／％ | 0.0021 | 0.0081 | 0.0204 | 0.104 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R／％ | 0.00026 | 0.00051 | 0.0034 | 0.0216 |

表6

| w Fe／％ | 0.0031 | 0.0083 | 0.0211 | 0.205 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R／％ | 0.00057 | 0.00073 | 0.0031 | 0.0217 |

- 注：再现性（R）为2.8SR，SR为再现性标准差。

- 19 质量保证和控制

- 应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

- 20试验报告

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。