中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T276.6—201×

代替YS/T 276.5-1994

铟化学分析方法

第六部分：铜、镉量的测定

火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of indium

Part 6：Determination of copper and cadmium content-

Flame atomic absorption spectrometry

(送审稿)

（预审稿）

××××-××-××发布

- ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部　发布

ICS .77.99

- 前    言

YS/T 276《铟化学分析方法》共包括11个部分，

——第一部分 砷量的测定  氢化物发生──原子荧光光谱法

——第二部分 锡量的测定  苯芴酮-溴代十六烷基三甲胺分光光度法

——第三部分 铊量的测定  甲基绿分光光度法

——第四部分 铝量的测定  铬天青S分光光度法

——第五部分 锌、铁量的测定  方法一：电热原子吸收光谱法

方法二：火焰原子吸收光谱法

——第六部分 铜、镉量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第七部分 铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第八部分 铋量的测定   方法一：氢化物发生-原子荧光光谱法

方法二：火焰原子吸收光谱法

——第九部分 铟量的测定   EDTA容量法

——第十部分  铋、铝、铅、铁、铜、镉、锡、铊量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第十一部分 砷、铝、铅、铁、铜、镉、锡、铊、锌、铋量的测定  电感耦合等离子体质谱法本部分为第六部分。

本部分代替YS/T 276.5-1994《铟化学分析方法 原子吸收分光光度法测定铜、铁、锌、镉量》，与YS/T 276.5-1994相比，主要有如下变动：

──将铁和锌的测定方法单列出，改为石墨炉原子吸收光谱法；

──扩展了铜的测定范围至由0.0003%~0.0015%至0.0003%~0.2%，镉的测定范围由0.0010%~0.0025%至0.0003%~0.2%；

──补充了精密度、质量保证和控制条款；

──补充了“试验报告”要求。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分负责起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司、北京矿冶研究总院负责起草。

本部分起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司。

本部分参加起草单位：北京矿冶研究总院、中金岭南韶关冶炼厂。

本部分起草人：雷素函、周益、文劼、汤淑芳、于力、姚惠君、李琼霞

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

──GB8221.5-1987；

──YS/T 276.5-1994。

铟化学分析方法

第六部分：铜、镉量的测定

火焰原子吸收光谱法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

- 1  范围

本部分规定了铟中铜量、镉量的测定方法。

本部分适用于铟中铜量、镉量的测定。测定范围：Cu：0.0003％～0.20％、Cd：0.0003％～0.20％。

- 2  方法原理

试料用盐酸分解。在盐酸介质中，使用空气—乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长324.7nm、228.8 nm处，分别测量铜、镉的吸光度，铜、镉的质量分数≤0.01%以基体匹配标准加入法计算铜量、镉量。铜、镉的质量分数＞0.01%～0.20%以标准曲线法计算铜量、镉量。本法以自吸收扣除背景，用增量法消除基体干扰。

- 3  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1 盐酸（ρ1.19g/mL），优级纯

3.2 硝酸（ρ1.42g/mL），优级纯

3.3 盐酸溶液（5+95）

3.4 硝酸溶液（1+1）

3.5 硝酸溶液（3+97）

3.6 硝酸溶液（5+95）

3.7 标准溶液

3.7.1 铜标准贮存溶液：称取1.0000g铜（≥99.95%），置于250mL烧杯中，加入15mL硝酸（3.2），低温加热溶解，煮沸驱除氮的氧化物，取下冷却。移入1000mL容量瓶中，以硝酸（3.6）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铜。

3.7.2  镉标准贮存溶液：称取1.0000g金属镉（≥99.99%）于250mL烧杯中，加入15mL硝酸（3.4），低温加热溶解，煮沸驱除氮的氧化物，取下冷却。移入1000mL容量瓶中，以硝酸（3.5）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镉。

3.7.3　铜标准溶液：移取10.00mL铜（3.7.1）标准贮存溶液于1000mL容量瓶中，以盐酸（3.3）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10μg铜。

3.7.4   铜标准溶液：移取20.00mL铜（3.7.1）标准贮存溶液于1000mL容量瓶中，以盐酸（3.3）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含20μg铜。

3.7.5   铜标准溶液：移取100.00mL铜（3.7.1）标准贮存溶液于100mL容量瓶中，以盐酸（3.3）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg铜。

3.7.6　镉标准溶液：移取10.00mL镉（3.7.2）标准贮存溶液于1000mL容量瓶中，以盐酸（3.3）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10μg镉。

3.7.7   镉标准溶液：移取20.00mL镉（3.7.2）标准贮存溶液于1000mL容量瓶中，以盐酸（3.3）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含20μg镉。

3.7.8  镉标准溶液：移取100.00mL镉（3.7.2）标准贮存溶液于100mL容量瓶中，以盐酸（3.3）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg镉。

- 4 仪器

原子吸收光谱仪，附铜、镉空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

──特征浓度：在与测量样品溶液基体相一致的溶液中，铜的特征浓度应不大于0.035µg/mL，镉的特征浓度应不大于0.012µg/mL。

──精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。

──工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.8。

- 5  试样

按YS/T 222标准取制样，样品屑边长不大于3mm。

6   分析步骤

6.1 试料

6.1.1铜、镉的质量分数在≤0.01%的样品按表1称取试料6份（精确到0.0001g）。

表1

| 铜、镉的质量分数，% | 试料量，g | 铜标准溶液移取 | 镉标准溶液移取 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0002%～0.001% | 2.000 | 3.7.3 | 3.7.6 |
| ＞0.001%～0.005% | 1.000 | 3.7.4 | 3.7.7 |
| ＞0.005%～0.01% | 0.500 | 3.7.4 | 3.7.7 |

6.1.2铜、镉的质量分数在＞0.01%～0.20%的样品按表2称取试料（精确到0.0001g）。

表2

| 铜、镉的质量分数，% | 试料量，g |
| --- | --- |
| ＞0.01%～0.05% | 0.500 |
| ＞0.05%～0.20% | 0.250 |

6.2  测定次数

独立的进行两次测定，取其平均值。

6.3空白试验

6.3.1  铜、镉的质量分数在≤0.01%的样品分析

按表1称取相应的铟基体（99.999%）， 随同试料做空白试验。

6.3.2  铜、镉的质量分数在＞0.01%～0.20%的样品分析

随同试料做空白试验。

6.4测定

6.4.1 含量在0.01%以下的样品分析

6.4.1.1 将试料（6.1.1）置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（3.1），1mL硝酸（3.2）低温加热溶解并蒸发至近干，取下冷却。 移入25mL比色管中，一份以盐酸溶液（3.3）稀释至刻度，混匀。五份留作绘制工作曲线。

6.4.1.2 按表二移取0.50、1.00、1.50、2.00、2.50mL铜、镉标准溶液分别置于6.3.1.1留用的比色管中，以盐酸溶液（3.3）稀释至刻度，混匀。将溶液于原子吸收光谱仪波长324.7nm、228.8nm处，使用空气-乙炔火焰，自吸收扣除背景，以盐酸（3.3）调零，分别测量铜、镉的吸光度。分别以铜、镉浓度为横坐标，吸光度（减去空白及试样的吸光度）为纵座标，绘制铜、镉工作曲线。从工作曲线上查出相应的铜、镉量。

6.4.2 含量在0.01%～0.20%的样品分析

6.4.2.1 将试料（6.1.2）置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（3.1），1mL硝酸（3.2），低温加热溶解并蒸发至近干，取下冷却。移入200mL的容量瓶中，以盐酸（3.3）稀释至刻度，混匀。

6.4.2.2 将溶液于原子吸收光谱仪波长324.7nm、228.8nm处，使用空气-乙炔火焰，自吸收扣除背景，以盐酸（3.3）调零，分别测量铜、镉吸光度。

6.4.2.3移取0、0.50、1.00、1.50、2.00、2.50、3.00mL铜标准溶液（3.7.5）、镉标准溶液（3.7.8）分别置于100mL容量瓶中，以盐酸（3.3）稀释至刻度，混匀。以下按6.3.2.2进行。分别以铜、镉浓度为横坐标，吸光度（减去空白吸光度）为纵座标，绘制铜、镉工作曲线。从工作曲线上查出相应的铜、镉量。

- 7  分析结果的计算

按式（1）计算铅的质量分数wCu、wCd，数值以％表示：

wCu(Cd)＝ρ⋅V×10−6m×100…………………（1）

式中：

ρ ── 自工作曲线上查得的铜或镉浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V ── 试液体积，单位为毫升（mL）；

m ── 试料的质量，单位为克（g）。

分析结果大于等于0.0100应保留三位有效数字，小于0.0100应保留两位有效数字。

- 8 精密度

- 8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表3、表4数据采用线性内插法获得：

表3

| wCu／％ | 0.00021 | 0.00049 | 0.0021 | 0.0062 | 0.0236 | 0.181 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r／％ | 0.000047 | 0.000084 | 0.00050 | 0.00059 | 0.0029 | 0.0071 |

表4

| wCd／％ | 0.00020 | 0.00084 | 0.0021 | 0.0055 | 0.0175 | 0.0936 | 0.212 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r／％ | 0.000060 | 0.00010 | 0.00060 | 0.0010 | 0.0010 | .00049 | 0.0166 |

- 注：重复性（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。

- 8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表5、表6数据采用线性内插法获得：

表5

| wCu／％ | 0.00021 | 0.00049 | 0.0021 | 0.0062 | 0.0236 | 0181 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R／％ | 0.000048 | 0.000090 | 0.00049 | 0.00075 | 0.0027 | 0.0074 |

表6

| wCd／％ | 0.00020 | 0.00084 | 0.0021 | 0.0055 | 0.0175 | 0.0936 | 0.212 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R／％ | 0.000058 | 0.00014 | 0.00060 | 0.00092 | 0.0019 | 0.0079 | 0.0244 |

- 注：再现性（R）为2.8SR，SR为再现性标准差。

- 9 质量保证和控制

- 应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

- 10试验报告

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。