铅及铅合金化学分析方法
钙的测定  火焰原子吸收光谱法

- 1范围

本部分规定了铅及铅合金中钙含量的测定方法。

本部分适用于铅及铅合金中钙含量的测定。测定范围：0.010％～2.00％。

- 2方法原理

试料用硝酸、酒石酸溶解。在稀硝酸介质中，以镧盐作释放剂，使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长422.7nm处测量钙的吸光度。

- 3试剂

- 制备溶液和试验用水均为一级水，实验所用器皿均用稀硝酸浸泡后，用一级水彻底清洗。

3.1市售试剂

    - 3.1.1 酒石酸。

    - 3.1.2 三氧化二镧

    - 3.1.3 硝酸（ρ1.42g/mL），优级纯。

    - 3.1.4 盐酸（ρ1.19g/mL），优级纯。

3.2 溶液

    - 硝酸（1＋2）。

    - 硝酸（1＋99）。

    - 盐酸（1＋1）。

    - 溶样酸：称取30g酒石酸（3.1.1），溶于500mL硝酸（3.2.1）中，混匀。

    - 镧溶液（50g/L）：称取5.87g三氧化二镧（3.1.2），置于250mL烧杯中，加入10mL硝酸（3.1.3），加热溶解并稀释至100mL，混匀。

    - 铅溶液：称取纯铅（99.99％）10.0g，置于250mL烧杯中，加入30mL硝酸（3.2.1），低温溶解完全。取下，冷却。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.1g铅。

    - 铝溶液：称取0.100g铝片（铝﹥99.9％，钙﹤0.01％）于250mL烧杯中，缓缓加入20mL盐酸（3.2.3），低温加热至溶解完全。取下，冷却。移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100µg铝。

3.3标准溶液

3.3.1  钙标准贮存溶液：称取2.4972g优级纯碳酸钙（预先在105℃～110℃烘1h置于干燥器中，冷却至室温）于250mL烧杯中，加入60mL硝酸（3.2.1），低温加热至完全溶解，煮沸，取下，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钙。

3.3.2  钙标准溶液：移取10.00mL钙标准贮存液（3.3.1）于100mL容量瓶中，用硝酸（3.2.2）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100µg钙。

- 4仪器

原子吸收光谱仪，附钙空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

──特征浓度：在与测量样品溶液基体相一致的溶液中，钙的特征浓度应不大于0.12ug/mL。

──精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。

──工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.85。

- 5分析步骤

- 试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。表1

| 钙的质量分数／% | 试料/g | 分取试液体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.010～0.040 | 1.0 | -- |
| ＞0.040～0.20 | 0.5 | -- |
| ＞0.20～0.80 | 1.0 | 10.0 |
| ＞0.80～2.00 | 1.0 | 5.0 |

- 空白试验

称取与试料中相当量的纯铅（99.99％），并加入相当量的铝溶液（3.2.7），随同试料做空白试验。

- 测定

5.3.1  将试料（5.1）置于100mL烧杯中，加入10mL溶样酸（3.2.4），低温加热溶解完全，取下冷却。

5.3.2  钙含量在0.010%～0.20%，将试液（5.3.1）移入100mL容量瓶中，加入10.0mL镧溶液（3.2.5），用水稀释至刻度，混匀。

5.3.3  钙含量在0.20%～0.80%，将试液（5.3.1） 移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。取该溶液10.00mL于100mL容量瓶中，加入9mL溶样酸（3.2.4），加入10.0mL镧溶液（1.2.5），用水稀释至刻度，混匀。

5.3.4  钙含量在0.80%～2.00%，将试液（5.3.1） 移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。取该溶液5.00mL于100mL容量瓶中，加入9.5mL溶样酸（3.2.4），加入10.0mL镧溶液（3.2.5），用水稀释至刻度，混匀。

5.3.5 使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长422.7nm处，与标准系列同时，以水调零测量溶液吸光度，减去随同试料的空白溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的钙浓度。

5.4  工作曲线的绘制

5.4.1  钙含量为0.010％～0.040％试料的工作曲线

5.4.1.1  移取0、1.00、2.00、3.00、4.00、5.00mL钙标准溶液（3.3.2）分别置于一组100mL容量瓶中，加入10.0mL铅溶液（3.2.6）、10mL溶样酸（3.2.4）、10.0mL镧溶液（3.2.5），加入与试料中相当量的铝溶液（3.2.7），用水稀释至刻度，混匀。

5.4.1.2  与试料测定相同条件下，测量标准溶液吸光度，减去标准系列“零”浓度溶液吸光度，以钙浓度为横坐标，吸光度为纵座标，绘制工作曲线。

5.4.2 钙含量为＞0.040％～0.20％试料的工作曲线

移取0、2.00、4.00、6.00、8.00、10.00mL钙标准溶液（3.3.2）分别置于一组100mL容量瓶中，加入5.0mL铅溶液（3.2.6）、10mL溶样酸（3.2.4）、10.0mL镧溶液（3.2.5），加入与试料中相当量的铝溶液（3.2.7），用水稀释至刻度，混匀。以下按（3.4.1.2）进行。

5.4.3  钙含量为＞0.20％～0.80％试料的工作曲线

移取0、2.00、4.00、6.00、8.00、10.00mL钙标准溶液（3.3.2）分别置于一组100mL容量瓶中，加入1.0mL铅溶液（3.2.6）、10mL溶样酸（3.2.4）、10.0mL镧溶液（3.2.5），加入与试料中相当量的铝溶液（3.2.7），用水稀释至刻度，混匀。以下按（3.4.1.2）进行。

5.4.4  钙含量为＞0.80％～2.00％试料的工作曲线

移取0、2.00、4.00、6.00、8.00、10.00mL钙标准溶液（3.3.2）分别置于一组100mL容量瓶中，加入0.50mL加入10.0mL铅溶液（3.2.6）、10mL溶样酸（3.2.4）、10.0mL镧溶液（3.2.5），加入与试料中相当量的铝溶液（3.2.7），用水稀释至刻度，混匀。以下按（3.4.1.2）进行。

  - 分析结果的计算

6.1 钙含量在0.010%～0.20%，按式（1）计算钙含量ω(Ca)：

ωCa＝c.⋅V×10−6m×100…………………（1）

式中：

c ── 自工作曲线上查得的钙浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V ── 试液体积，单位为毫升（mL）；

m ── 试料的质量，单位为克（g）。

6.2 钙含量为＞0.80％～2.00％，按式（2）计算钙含量ω(Ca)：

ωCa＝c.⋅V1⋅V2×10−6m⋅V3×100…………………（2）

式中：

c ── 自工作曲线上查得的钙浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V 1── 试样原液体积，单位为毫升（mL）；

V 2── 测试溶液体积，单位为毫升（mL）；

V 3── 分取溶液体积，单位为毫升（mL）；

m ── 试料的质量，单位为克（g）。

分析结果表示二位小数，钙含量小于0.10％时，表示至三位小数。

  - 精密度

7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

- 表2

| ω(Ca)／% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r／% |  |  |  |  |

注：重复性（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。

7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

- 表3

| ω(Ca)／% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R／% |  |  |  |  |

注：再现性（R）为2.8SR，SR为再现性标准差。

  - 质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

————————————————