铅及铅合金化学分析方法

银、砷、铋、镉、铁、镍、锑、锌、铜量的测定

ICP电感藕合等离子体发射光谱法

1.范围

本部规定了铅及铅合精中银、砷、铋、镉、铁、镍、锑、锌、铜元素含量的测定方法。

本部分适用于铅及铅合金中银、砷、铋、镉、铁、镍、锑、锌、铜元素含量的测定。

测定范围见表1

表1

|  | Fe | Cd | Cu | Bi | Ag | As | Sb | Sn | Ni | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量/% | 0.0005 ～0.002 | 0.0005 ～0.002 | 0.001 ～0.005 | 0.001 ～0.06 | 0.0008 ～0.008 | 0.0005 ～0.001 | 0.0008 ～0.001 | 0.0005 ～0.001 | 0.0002 ～0.002 | 0.0004 ～0.0005 |

2.方法原理

试料用稀硝酸溶解，加硫酸沉降分离后，干过滤上清液，在稀硝酸介质中，利用电感藕合等离子体发射光谱仪，测定铅及铅合金中银、砷、铋、镉、铁、镍、锑、锌、铜元素含量。

3.试剂

3.1市售试剂

3.1.1硝酸（ρ1.42g/ml）优级纯

3.1.2酒石酸：优级纯

3.1.3硫酸（ρ1.84g/ml）优级纯

3.1.4硫脲：分析纯

3.1.5氢氧化钠优级纯

3.1.6盐酸：优级纯

3.2溶液

3.2.1硝酸(1+3)优级纯

3.2.2酒石酸：（200g/L）

3.2.3硫脲：（50g/L）

3.2.4硫酸（1+3）

3.2.5硝酸（1+1）

3.2.6氢氧化钠（10%）

3.3    标准贮存溶液（以下各元素贮存液均配制成0.001g/ml）

3.3.1  铁、铜、锌、镉标准贮存溶液：分别称取0.5000g金属铁、铜、锌、镉（≥99.99%）于一组100ml烧杯中,分别加入30ml硝酸（3.2.5），盖上表面皿，加热至完全溶解，煮沸 除去氮的氧化物，分别移入一组500ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.3.2  镍标准贮存溶液：分别称取0.5000g金属镍（≥99.99%）于300ml烧杯中,加入30ml硝酸（3.2.5），盖上表面皿，加热至完全溶解，煮沸 除去氮的氧化物，移入500ml容量瓶中，用（1+15）的硝酸稀释至刻度，混匀。

3.3.3  砷标准贮存溶液：称取0.6601g三氧化二砷（≥99.9%，预先在烘箱中烘两小时100-110℃）于100ml烧杯中，加入20ml10%的氢氧化钠溶液（3.2.6），溶解后移入500ml容量瓶中用水稀释至200ml，加2滴酚酞指示剂以盐酸中和并过量2滴用水稀释至刻度，混匀。（二次水）

3.3.4  锡标准贮存溶液：称取0.5000g锡片（≥99.99%）于300ml烧杯中，加入20ml（1+1盐酸冷溶，直至溶解完全，移入500ml容量瓶中并稀释至刻度，混匀。

3.3.5  铋标准贮存溶液：称取0.5000g金属铋（≥99.99%）于300ml烧杯中，加入5g酒石酸，50ml浓硝酸，低温溶解，赶尽氮的氧化物，取下冷却至室温，加入5g酒石酸，移入500ml容量瓶中并稀释至刻度，混匀。

3.3.6  锑标准贮存溶液：称取0.5000g金属锑（≥99.99%）于300ml烧杯中，加入5g酒石酸，100ml（1+1）硝酸，低温溶解后，冷却至室温，移入500ml容量瓶中加入10g酒石酸，50ml（1+1）硝酸，用水稀释至刻度，混匀。

3.3.7  银标准贮存溶液：称取0.5000g银片于300ml烧杯中，加入30ml硝酸（3.2.5）低温溶解完全，煮沸 除去氮的氧化物，冷却至室温，移入500ml容量瓶中，用水稀释至刻度（二次水），混匀。

3.4    标准溶液（以上各元素标准溶液均稀释成0.0001g/ml）

3.4.1  银标准溶液（10vg/ml）：移取25 ml银标准贮存溶液（3.4）于250 ml容量瓶中，加入25ml硝酸（3.1.1），用水（二次水）稀释至刻度，此溶液为10vg/ml.

3.4.2  混合标准溶液：分别移取50ml砷、铋、镉、铁、镍、锑、锌、铜标准贮存溶液（3.4），溶液于500ml容量瓶中，加入25ml浓硝酸，用水稀释至刻度。

3.4.3   工作曲线：分别移取银标准溶液（3.4.1），混合标准溶液（3.4.2）0ml，2ml，6ml,10ml,15ml,20ml于一组100ml容量瓶中，加入10ml浓盐酸，用水稀释至刻度。

3.5.材料

氩气≥99.99%.

4 仪器

电感耦合等离子体发射光谱仪。

光源：等离子体光源，使用功率750W~1750W。

仪器的参考工作条件见下表.

| 名称 | 功率W | 辅助气L/min | 雾室压力MPa | 泵速L/min | 长波S | 短波S | 冲洗时间S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | 1150 | 0.5 | 0.2 | 50 | 15 | 10 | 10 |

5 试样

试样应处理表面。

取适量样品加入（1+9）硝酸反应后立即流水冲洗，彻底洗净后加入酒精冲洗，取出阴干。

6 分析步骤

称取2.0000g样品，加15 ml（3.2.1）硝酸，加入1.0 ml酒石酸（3.2.2）加热溶解，待样品溶解完全后取下冷却，加入3ml（3.2.3）硫脲，将样品移入加有2.5 ml（3.2.4）硫酸的50 ml容量瓶中，沉降分离，取上清液干过滤后测定滤液。

6.1   测定

6.1.1 测定条件

氩气流量：冷却气流量12L/min，辅助气流量0L/min~1.5L/min,载气流量0.6L/min~0.7L/min。

6.1.2  分析线见下表。

分析铅锭，推荐谱线如下：

| Fe | Cd | Cu | Bi | Ag | As | Sb | Sn | Ni | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2599 | 2144 | 2265 | 3247 | 2230 | 3280 | 1890 | 2068 | 1899(477) | 2216 | 2138 |

7 分析结果的计算

使用ICP发射光谱仪，绘制标样溶液曲线，当工作曲线线性r≥0.999时，进行试样测定，结果即是所测元素按的百分含量。

所得结果表示二位有效数字。。

按式（1）计算元素的百分含量：

K·m1·V0×10-6

X（%）=----------------×100

m0·V1

式中：K----50ml容量瓶中硫酸铅沉淀对溶液体积的校正系数【试料量2.000g时为0.991；（ 密度PbSo4=6.2g/mL）】

m1----从工作曲线上查的元素浓度，ug/ mL;;

V0—试液总体积，mL;

V1—分取试液体积，ml;

m0—试料的质量，g;