中华人民共和国有色金属国家标准

标准

GB/T×× —201×

铅及铅合金化学分析方法

锡量的测定
氢化物发生-原子荧光光谱法

Method for chemical analysis of lead and lead alloys

—Determination of Tin content

—hydride generation-atomic fluorescence spectrometry

审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 | 发布 |
| --- | --- |
| 中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 |  |

铅及铅合金化学分析方法

锡量的测定 氢化物发生－原子荧光光谱法

- 1范围

本标准规定了铅中锡量的测定方法。

本标准适用于铅中锡量的测定。测定范围0.0002%～0.0050%。

- 2方法提要

试样经稀硝酸、硫酸溶解后，过滤除去硫酸铅沉淀，滤液加热冒尽三氧化硫烟。在硫酸（1+99）介质中，锡（Ⅳ）被硼氢化钾还原成锡的氢化物，用氩气导入石英炉原子化器中，于原子荧光光光谱仪上测量锡的荧光强度。

- 3 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和二次蒸馏水或相当纯度的水。

3.1 硝酸（1+1），优级纯。

3.2 硫酸，优级纯。

3.3 载流：硫酸（1+99），优级纯。

3.4 硫脲-抗坏血酸混合溶液：称取5g硫脲、5g抗坏血酸，用水溶解后，稀释至 100mL，混匀。

3.5 硼氢化钾溶液，15g/L

称取7.5g硼氢化钾，溶于500mL 5.0g/L氢氧化钾溶液中，混匀。用时现配。

3.6 锡标准贮存液：称取0.1000g金属锡（质量分数大于99.99%）（称前用稀盐酸洗去表面氧化物，再用乙醇充分洗涤晾干），加100mL硫酸（1+1）（4.2），低温加热溶解，冷却，移入1000mL容量瓶中，以水定容至刻度，混匀。此溶液1mL含100mg锡。

3.7 锡标准溶液：移取1.00mL锡标准贮存溶液（4.6）于100mL容量瓶中，加入2mL硫酸（4.2），稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg锡。

3.8氩气，质量分数不小于99.999%。

- 4 仪器

断续流动双道无色散型氢化物原子荧光光谱仪，带有石英炉原子化器和锡空心阴极灯，断续流动仪及微机处理系统。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——检出限：不大于2×10-9g/mL。

——精密度：用0.02μg/mL的锡标准溶液测量10次荧光强度，其标准偏差不应超过平均荧光强度的5.0%。

仪器工作条件见附录A（参考件）。

- 5 分析步骤

5.1 试料量

根据锡含量，按表1称取试样，精确到0.0001g。

表1称样量及定容体积

| 锡含量，% | 称样量，g | 容量瓶体积，mL | 硫酸加入体积，mL | 加入硫脲-抗坏血酸混合溶液体积，mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥0.00020～0.0010 | 0.200 | 100 | 1 | 5 |
| ＞0.0010～0.0050 | 0.100 | 200 | 2 | 10 |

5.2 空白试验

随同试料做空白试验。

5.3 测定

5.3.1 测定次数

独立地进行二次测定，取其平均值。

5.3.2 将试料（7.1）置于100 mL烧杯中。加入5mL硝酸（1+1）（4.1），盖上表面皿，低温加热使试样溶解完全，加入2mL硫酸（4.2），加热至冒三氧化硫烟3～5min，冷却至室温，用约10mL水洗涤杯壁及表面皿，煮沸，冷却后干过滤，用硫酸（1+99）洗涤烧杯及沉淀3～5次，合并于滤液，加热冒尽三氧化硫烟，略冷，加相应体积硫酸（4.2），用水洗涤杯壁。。

5.3.3 将上述溶液移入相应体积的容量瓶中，加入相应体积的硫脲-抗坏血酸混合溶液（4.4），以水稀释至刻度，混匀。

5.3.4 通过断续流动泵，按断续流动仪的操作条件，试液、硼氢化钾溶液（4.5）和载流（4.3），产生锡的氢化物，测量锡的荧光强度，减去随同试样的空白溶液的荧光强度，从工作曲线上查出相应的锡的质量浓度。

5.4 工作曲线的绘制

移取0mL、0.20mL、0.50mL、1.00mL、1.50mL、2.00mL、2.50mL锡标准溶液（4.7）于一组100mL容量瓶中，加入 1mL硫酸，5mL硫脲-抗坏血酸溶液，用水稀释至刻度，混匀。在与试样溶液测定相同条件下测量标准系列的荧光强度，减去标准系列中零浓度溶液的荧光强度，以锡的质量浓度为横坐标，荧光强度为纵坐标，绘制工作曲线。

- 6 结果计算

锡含量以质量分数wSn计，数值以%表示，按下列公式计算：

wSn  = c×V×10−9m×100

式中： c——自工作曲线上查得锡的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V——试液体积，单位为毫升（mL）；

m——试样质量，单位为克（g）。

所得结果精确到小数点后4位。

- 7 精密度

7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测试值，在表2给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2采用线性内插法求得：

表2  重复性限

| 锡的质量分数/% | 0.00020 | 0.0010 | 0.0050 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性限（r）/% |  |  |  |
| 注：重复性限（r）为2.83Sr，Sr为重复性标准偏差。 |  |  |  |

7.2再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测试值，在表3给出的平均值范围内， 两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表4数据采用线性内插法求得：

表3  再现性限

| 锡的质量分数/% | 0.00020 | 0.0010 | 0.0050 |
| --- | --- | --- | --- |
| 再现性限(R)/% |  |  |  |
| 注：再现性限（R）为2.83SR，SR为再现性标准偏差。 |  |  |  |

## 9 质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每季度校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

附录A

（参考件）

使用普析通用仪器公司PF6多道原子荧光光谱仪及特制空心阴极灯，测定锡的工作条件如表A1

表A.1 仪器工作条件

| 元素 | 炉温/℃ | 灯电流/mA | 读数时间/s | 延迟时间/s | 观测高度/mm | 载气流量/(mL/min) | 屏蔽气流量/(mL/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn | 200 | 40 | 14 | 2 | 8.0 | 350 | 600 |

注：上述仪器工作条件针对北京普析通用仪器公司PF6多道原子荧光光谱仪，供使用单位选择仪器工作条件时参考。