铅及铅合金化学分析方法起草报告

硫酸铈滴定法测定锑量

1. 范围

本标准规定了铅及铅合金中锑含量的测定方法。

本标准适用于铅及铅合金中锑含量的测定。测定范围:0.25～18.00%。

2. 方法提要

试料用硫酸－硫酸钾溶解，以硫酸肼将锑还原为Sb3+,在盐酸介质中以次甲基蓝、甲基橙为指示剂，用硫酸铈标准溶液滴定。

3.试剂

3.1 硫酸钾（固体）。

3.2 硫酸肼（固体）。

3.3 硫酸（ρ1.84g/mL）。

3.4 盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.5 次甲基蓝溶液（1g/L）。

称取1.000g次甲基蓝，溶于1升水中。

3.6 甲基橙溶液（1g/L）。

称取1.000g次甲基橙固体，溶于1升水中。

3.7 纯铅 （Sb≤0.005%）。

3.8 锑标准溶液：称取2.0000g纯锑(Sb≥99.99%)置于400mL烧杯中，加50mL硫酸（3.3）加热溶解，煮沸至溶液清亮，趁热用硫酸（7+13）稀释至体积约300mL左右，冷却后，移入1000mL容量瓶中，用硫酸（7+13）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含2mg锑。

3.9 硫酸铈标准滴定溶液：[Ce（SO4）2·4H2O]＝0.025moL/L。

3.9.1 配制

称取10.0g硫酸铈[Ce（SO4）2·4H2O]置于400mL烧杯中，加200mL硫酸（8+92）溶解，移入1000mL容量瓶中，用硫酸（8+92）稀释至刻度，混匀。

3.9.2 标定

称取1.000g纯铅（3.7）置于500mL锥形瓶中，加入10.00mL锑标准溶液（3.8），以下按6.4.2～6.4.3项进行。

3.9.3 硫酸铈标准溶液浓度的计算

按（1）式计算：

式中: C—硫酸铈标准滴定溶液的实际浓度，moL/L；

V2—标定时试液所消耗硫酸铈标准滴定溶液的体积，mL；

V1—标定时空白试验溶液所消耗硫酸铈标准滴定溶液的体积，mL；

0.06085—与1.00mL硫酸铈标准滴定溶液[Ce（SO4）2·4H2O]＝1.000moL/L相当的锑的质量，g/moL。

平行标定三份，消耗硫酸铈标准滴定溶液体积的极差不超过0.10mL，取其平均值,否则重新标定。

4. 仪器

4.1 普通实验室仪器。

4.2 玻璃仪器，A级。

4.3 天平，0.1mg。

5. 试样

厚度不大于1mm的碎屑。

6. 分析步骤

6.1 试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1  试料量及硫酸用量

| 锑含量/% | 试料量/g | 硫酸/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.25～3.00 | 2.00 | 30 |
| ＞3.00～5.00 | 1.00 | 25 |
| ＞5.00～7.00 | 0.50 | 20 |
| ＞7.00～13.00 | 0.40 | 20 |
| ＞13.00～17.50 | 0.20 | 20 |

6.2 空白试验

称取相应量的纯铅（3.7），随同试料做空白试验。

6.3 测定次数

在重复性试验条件下，每个样品至少重复测定两次，取其平均值。

6.4 测定

6.4.1 将试料（6.1）置于500mL锥形瓶中。

6.4.2 加入2g硫酸钾，按表1加入硫酸（3.3），高温溶解至试料完全，继续煮沸20min，稍冷，加入0.3g硫酸肼，在微沸状态下还原40min，冷却。

6.4.3 用少量水吹洗杯壁，缓缓加入50mL水，立即加20mL盐酸，2滴次甲基蓝溶液(3.5)，1滴甲基橙溶液(3.6)，在不断摇动下，用硫酸铈标准滴定溶液滴定至红色变浅，补加1滴甲基橙溶液，缓慢滴定至红色消失出现蓝色为终点。

6.4.4 分析结果的表述

按式（2）计算锑的质量分数：

式中:C—硫酸铈标准滴定溶液的实际浓度，moL/L；

V3—测定时滴定试液所消耗硫酸铈标准滴定溶液的体积，mL；

V0—测定时滴定空白试验溶液所消耗硫酸铈标准滴定溶液的体积，mL；

0.06085—与1.00mL硫酸铈标准滴定溶液[Ce（SO4）2·4H2O]＝1.000 moL/L]相当的锑的质量，g/ moL；

m0—试料的质量，g。

所得结果表示至二位小数

6.5 精密度

6.5.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%，重复性限(r) 按以下数据采用线性内插法求得：

表2  重复性限

| 锑的质量分数/% | 0.904 | 4.025 | 9.063 | 15.205 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限（r）/% |  |  |  |  |
| 注：重复性限（r）为2.83Sr，Sr为重复性标准偏差。 |  |  |  |  |

6.5.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测试值，在以下给出的平均值范围内， 两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按以下数据采用线性内插法求得：

表3  再现性限

| 锑的质量分数/% | 0.904 | 4.025 | 9.063 | 15.205 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限(R)/% |  |  |  |  |
| 注：再现性限（R）为2.83SR，SR为再现性标准偏差。 |  |  |  |  |

7. 质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业标准样品(当前两者没有时，也可用控制标样替代)，每季校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。