铅及铅合金化学分析方法
锑的测定  火焰原子吸收光谱法

1范围

本部分规定了铅及铅合金中锑含量的测定方法。

本部分适用于铅及铅合金中锑含量的测定。测定范围：0.0050％～1.0％。

2方法原理

试料用硝酸溶解,采用硫酸分离主体铅。在稀酸介质中，用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长217.6nm处测量锑的吸光度。当试料含有大量锡、锑时，用酒石酸-硝酸混合酸溶解。

3试剂

- 3.1市售试剂

    - 酒石酸。

    - 硝酸（ρ1.42g/mL）。

    - 盐酸（ρ1.19g/mL）。

- 3.2溶液

    - 硫酸（1＋1）。

    - 硝酸（1＋1）。

    - 硝酸（1＋3）。

    - 酒石酸溶液（400 g /L）。

- 3.3标准溶液

3.3.1  锑标准储存液：称取0.5986g三氧化二锑（>99.99%）溶解于50mL盐酸中，移入500mL容量瓶中，加入50mL盐酸，以水定容，摇匀。此溶液含锑1mg/mL。

3.3.2  锑标准溶液：移取25.00mL锑标准储存液（1.1.4）于250mL容量瓶中，加入25mL盐酸（1.1.3），以水定容，摇匀，此溶液含锑100µg/mL。

4仪器

原子吸收光谱仪，附锑空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

──特征浓度：在与测量样品溶液基体相一致的溶液中，铜的特征浓度应不大于0.045ug/mL。

──精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的0.8%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.4%。

──工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.9。

5分析步骤

5.1 含量在0.2%以下的样品，按表1称取试样，精确到0.0001g。

表1：称样量

| 锑量，% | 称样量，g | 定容体积，mL |
| --- | --- | --- |
| 0.005—0.02 | 10.0000 | 100 |
| >0.02—0.04 | 5.0000 | 100 |
| >0.04—0.1 | 2.0000 | 100 |
| >0.1—0.2 | 1.0000 | 100 |

5.2  含量在0.2%以上的样品，按表2称取试样，精确到0.0001g。

表2：称样量

| 锑量，% | 称样量，g | 定容体积，mL | 移取体积，mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.2%--0.4% | 5.0000 | 100 | 10 |
| >0.4%--1.0% | 2.0000 | 100 | 10 |
| >1.0% | 1.0000 | 100 | 5 |

5.3  随同试样做空白实验

5.4 测定

5.4.1  将试样（5.1、5.2）置于250mL烧杯中，加入2.5mL酒石酸溶液（3.2.4）和20--40mL硝酸（3.2.3），盖上表面皿，低温加热溶解，蒸至有盐类析出，稍冷用水吹洗表面皿及杯壁，微热溶解盐类，冷却。

5.4.2  移入盛有硫酸[每1.0000g试样加入0.5mL硫酸(3.2.1)]的容量瓶中，以水定容并摇匀静置，干过滤于干的小烧杯中。使用空气—乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长217.6nm处测量其吸光度。从工作曲线上查出相应的锑浓度。

5.4.3对于含量在0.2%以上的样品，直接移入相应的容量瓶中，以水定容，然后根据其含量选择合适的稀释倍数，加入20mL硝酸（1.1.1），再用水定容，使用空气—乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长217.6nm处测量其吸光度。从工作曲线上查出相应的锑浓度。

5.5  工作曲线的绘制

移取0mL、5.00mL、10.00mL、15.00mL、20.00mL、25.00mL锑标准溶液（3.3.2）于一组100mL容量瓶中，加入2.5mL酒石酸溶液(3.2.4)和20mL硝酸（3.2.2），用水稀释至刻度，摇匀，

在与试料溶液测定相同的条件下，测量标准溶液的吸光度，减去“零”标准溶液的吸光度，以锑浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

6  结果计算

(C2-C1) ×V×10-6

Sb%=K×——————————×100

.  m

式中：K：100mL容量瓶中铅沉淀对溶液体积的校正系数：（10.0000g试样时为0.977；5.0000g试样时为0.989；2.0000g试样时为0.995；1.0000g试样时为0.999。

C2：以试液的吸光度从工作曲线上查得的锑浓度，µg/mL

C1:以随同试样空白溶液的吸光度从工作曲线上查得的锑浓度，µg/mL

V:试样定容体积，mL

m :试样量，g

所得结果表示含量小于0.10%时，表示至小数后三位；大于0.10%时，保留两位小数。

7精密度

7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表3数据采用线性内插法求得：

- 表3

| ω(Sb)／% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r／% |  |  |  |  |

注：重复性（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。

7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表4数据采用线性内插法求得：

- 表4

| ω(Sb)／% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R／% |  |  |  |  |

注：再现性（R）为2.8SR，SR为再现性标准差。

质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

————————————————