铅及铅合金化学分析方法
铜的测定  火焰原子吸收光谱法

1范围

本部分规定了铅及铅合金中铜含量的测定方法。

本部分适用于铅及铅合金中铜含量的测定。测定范围：0.00050％～2.0％。

2方法原理

试料用硝酸溶解,采用硫酸分离主体铅。在稀酸介质中，用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长324.7nm处测量铜的吸光度。当试料含有大量锡、锑时，用酒石酸-硝酸混合酸溶解。

3试剂

- 3.1市售试剂

    - 酒石酸。

    - 硝酸（ρ1.42g/mL）。

    - 盐酸（ρ1.19g/mL）。

    - 高氯酸ρ1.67g/mL）。

- 3.2溶液

    - 硫酸（1＋1）。

    - 硫酸（2＋98）。

    - 硝酸（1＋1）。

    - 硝酸（1＋4）。

    - 酒石酸-硝酸混合酸：称取5g酒石酸（3.1.1），溶于100mL硝酸（3.2.4）中，混匀。

- 3.3标准溶液

3.3.1  铜标准贮存溶液：称取5.0000g金属铜（≥99.99％）于250mL烧杯中，加入20mL硝酸（3.2.3），盖上表皿，低温加热至完全溶解，微沸以除去氮的氧化物，取下，用水冲洗表皿及杯壁，冷至室温后，移入250mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含20mg铜。

3.3.2  铜标准溶液：移取5.00mL铜标准贮存液（3.3.1）于1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100µg铜。

3.3.3  铜标准溶液：移取10.00mL铜标准贮存液（3.3.1）于500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含400µg铜。

4仪器

原子吸收光谱仪，附铜空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

──特征浓度：在与测量样品溶液基体相一致的溶液中，铜的特征浓度应不大于0.045ug/mL。

──精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的0.8%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.4%。

──工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.9。

5分析步骤

- 5.1试料

按表1，用四分法按筛上、筛下比例称取试样，精确至0.0001g。

表1

| 铜的质量分数／% | 试料/g |
| --- | --- |
| 0.00050～0.0030 | 5.0 |
| ＞0.0030～0.020 | 2.0 |
| ＞0.020～2.0 | 1.0 |

- 5.2  空白试验

随同试料做空白试验。

5.3  测定

5.3.1  试料溶解及处理

5.3.1.1  铜含量为0.00040%～0.025%的试料

将试料（5.1）置于300mL烧杯，按表3加入硝酸（3.6），盖上表皿，在电热板上低温分解完全，继续蒸至出现大量结晶，取下，用水冲洗表皿及烧杯壁，加少许水，摇动，使晶体全部溶解。

加入5mL硫酸（3.5），混匀，静置15min，沉淀用滤低过滤（慢速定量滤纸），用硫酸（3.7）洗涤烧杯及沉淀 5～6次，滤液置于300mL烧杯中。将滤液置于电热板上加热蒸至白烟冒尽，取下，冷至室温。  沿杯壁加入3mL硝酸（3.2），用少量水冲洗杯壁，在电热板上微热至沸，使盐类溶解，取下，冷至室温。将溶液移入表3规定的容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

表3

| 样品号 | 1# | 2#、3# | 4# | 5# | 6#、7# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜的质量分数（%） | 0.00030～0.0040 | 0.0040～0.020 | 0.020～0.20 | 0.2～1.0 | 1.0～2.2 |
| 分解试料加酸量（mL） | 50 | 25 | 15 | 15 | 15 |
| 稀释总体积（mL） | — | — | 100 | 50 | 50 |
| 分取体积（mL） | — | — | 20 | 5 | 5 |
| 测试体积（mL） | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |

5.3.1.2  铜含量为0.025%～2.0%的试料。

试料按5.3.1.1条处理后，冷至室温。将溶液移入100mL或50mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。分取20.00mL（或5.00mL）溶液，移入100mL容量瓶中，补加3mL硝酸（3.2），以水稀释至刻度，混匀。

5.3.2  测量

取上述溶液，于原子吸收光谱仪，波长324.7nm处，与测量标准溶液系列的同时，使用空气—乙炔火焰，以水调零，测量试料溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的铜浓度。

5.4  工作曲线的绘制

5.4.1  铜含量为0.00040%～0.25%试料的工作曲线。

移取0 mL，0.50mL，1.00mL，2.00mL，3.00mL，4.00mL，5.00mL铜标准溶液（3.10），分别置于100mL容量瓶中。加入3mL硝酸（3.2）（如试液是盐酸介质，加入3mL盐酸），以水稀释至刻度，混匀。

在与试料溶液测定相同的条件下，测量标准溶液的吸光度，减去“零”标准溶液的吸光度，以铜浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

5.4.2  铜含量为0.25%～0.60%的工作曲线

移取0、0.50mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL、6.00mL铜标准溶液（3.11）

以下按5.4.1条进行。

6  分析结果的表述

按式（1）和计算铜的质量分数wCu，数值以%表示：

wCu=(C1−C0)V0V2×10−6m0V1×100…………………………………（1）

式中：

C1——自工作曲线上查得的铜浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

C0——空白溶液的铜浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V0——试液的体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——分取试液稀释后的体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量, 单位为克（g）。

所得结果表示至二位小数。若铜含量小于0.10%时，表示至三位小数；小于0.010%时，

表示至四位小数；小于0.0010%时，表示至五位小数。

7精密度

7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表3数据采用线性内插法求得：

- 表3

| ω(Cu)／% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r／% |  |  |  |  |

注：重复性（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。

7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表4数据采用线性内插法求得：

- 表4

| ω(Cu)／% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R／% |  |  |  |  |

注：再现性（R）为2.8SR，SR为再现性标准差。

质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

————————————————