ICS

H

中华人民共和国国家标准

铅及铅合金化学分析方法

第 5 部分：铋量的测定

氢化物发生-原子荧光光谱法

Method for chemical analysis of lead and lead alloys

Part 5 ：Determination of Bismuth content

—Hydride generation-Atomic fluorescence Spectrometry

(草案)

20X×-××-××发布

20X×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

GB/T XXXX.5-20XX

前　言

GB/T     《铅及铅合金化学分析方法》共有16部分。

——第1部分：锡含量的测定；

——第2部分：锑含量的测定；

——第3部分：铜含量的测定；

——第4部分：铁含量的测定；

——第5部分：铋含量的测定；

——第6部分：砷含量的测定；

——第7部分：硒含量的测定；

——第8部分：碲含量的测定；

——第9部分：钙含量的测定；

——第10部分：银含量的测定；

——第11部分：锌含量的测定；

——第12部分：铊含量的测定；

——第13部分：铝含量的测定；

——第14部分：钠、镁含量的测定；

——第15部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第16部分：电感耦合等离子体原子质谱法。

本部分为第5部分

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本部分由北京矿冶研究总院起草。

本部分由中金岭南韶关冶炼厂、株洲冶炼集团股份有限公司、陕西东岭锌业有限公司、葫芦岛有色金属集团公司参加起草。

本部分主要起草人：冯先进，XXX，XXX

本部分参加起草人：

铅及铅合金化学分析方法

第 5 部分：铋量的测定

氢化物发生-原子荧光光谱法

1  范围

本标准规定了铅及铅合金中铋含量的测定方法。

本标准适用于铅及铅合金中铋含量的测定。测定范围：0.0001%～0.10%。

2  方法提要

试料以硝酸溶解，在硫脲－抗坏血酸存在下于２０％的盐酸介质中采用氢化物发生-原子荧光光谱法直接测定Bi元素。

3  试剂与材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂；所用水为去离子水，其电阻率不小于18.2MΩ。

3.1 硝酸 (ρ 1.42g/mL)。

3.2 硝酸（1＋2）。

3.3 盐酸 (ρ 1.19g/mL)，优级纯。

3.4铋标准贮存溶液：称取1.0000g铋[w(Bi) ≥99.99％]，置于300mL烧杯中，加10mL硝酸（3.1），低温溶解，加热除去氮的氧化物，取下冷却，移入1000mL容量瓶中，加入100mL硝酸（3.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铋。

3.5铋标准溶液：移取5.00mL铋标准贮存溶液于500mL容量瓶中，加入25mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10μg铋。

3.5 25g/L KBH4溶液（含5g/L NaOH）：称取5g KBH4，加入预先溶有1g NaOH的200mL水中，宜现配现用。

3.6 50g/L硫脲-50g/L抗坏血酸。

3.7 载流：20%（V/V）盐酸；

3.8氩气[w(Ar)≥99.99%]。

4 仪器

氢化物发生-原子荧光光谱仪，附铋空心阴极灯。

5 试样

试样加工成屑状。

6 分析步骤

6.1 试料

按表1称取试料，精确至0.0001g。

表1称取试料量及分取体积

| 铋含量，% | 试 料，g | 分取试液体积，mL |
| --- | --- | --- |
| 0.0001～0.0020 | 1.000 | 全量 |
| ＞0.0020～0.010 | 0.2000 | 全量 |
| ＞0.010～0.10 | 0.2000 | 10.00 |

6.2 测定次数

独立地进行二次测定，取其平均值。

6.3 空白试验

随同做试料做空白试验。

6.4 分析试液的制备

将试料6.1置于250mL烧杯，加入15mL HNO3(1+2)，盖上表面皿，加热至完全溶解，煮沸驱除氮的氧化物，取下，以水洗表面皿及杯壁移入100mL容量瓶中，加入20mL盐酸，10mL硫脲－抗坏血酸混合液，以水定容，配制成待测溶液。按表1分取试液于100mL容量瓶中，加入20mL盐酸，10mL硫脲－抗坏血酸混合液，以水稀释至刻度，混匀，配制成待测溶液。

6.5 工作曲线的绘制

分别移取0mL、0.10mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL铋标准溶液于一系列100mL容量瓶中，加入20mL盐酸，10mL硫脲－抗坏血酸混合液，配制浓度为0.0，10.0，50.0，100.0，200.0，300ng/mL铋标准工作溶液，现用现配。

6.6 测定

将空白试液 (6.3)、分析试液（6.4）与标准系列溶液（6.5）同时进行氢化物发生-原子荧光光谱法测定。

7  分析结果的计算

按下式计算试料中Bi元素的质量分数wBi，数值以％表示：

式中：

ρ0——空白溶液中Bi元素的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

ρ1——样品溶液中Bi元素的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——分析试液的体积，单位为毫升（mL）；

m ——试料的质量，单位为克（g）；

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按表2数据采用线性内插法求得。

表2

| 元素 | 质量分数/% | 重复性限（r）/% |
| --- | --- | --- |
| Bi | 0.0001 |  |
|  | 0.001 |  |
|  | 0. 005 |  |
|  | 0.10 |  |

8.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5％，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得。

表3

| 元素 | 质量分数/% | 再现性限（R）/% |
| --- | --- | --- |
| Bi | 0.0001 |  |
|  | 0.0010 |  |
|  | 0. 0050 |  |
|  | 0.10 |  |

9质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。