ICS77.120.60

H13

中华人民共和国国家标准

锌精矿化学分析方法

第2部分：硫量的测定

燃烧中和滴定法

Methods for chemical analysis of zinc concentrates—

Part2：Determination of sulfur content—

The combustion neutralization titrimetric method

（预审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

发布

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

GB/T 8151.2—201×

代替GB/T8151.2-2000

前    言

GB/T 8151《锌精矿化学分析方法》分为21个部分：

──第 1 部分：锌量的测定  沉淀分离Na2EDTA滴定法和萃取分离Na2EDTA滴定法

──第 2 部分：硫量的测定  燃烧中和滴定法

──第 3 部分：铁量的测定  Na2EDTA滴定法

──第 4 部分：二氧化硅量的测定  钼蓝分光光度法

──第 5 部分：铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 6 部分：铜量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 7 部分：砷量的测定  氢化物-原子荧光光谱法和溴酸钾滴定法

──第 8 部分：镉量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 9 部分：氟量的测定  离子选择电极法

──第 10 部分：锡量的测定  氢化物-原子荧光光谱法

──第 11 部分：锑量的测定  氢化物-原子荧光光谱法

──第 12 部分：银量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 13 部分：锗量的测定  氢化物-原子荧光光谱法和萃取分离苯芴酮分光光度法

──第 14 部分：镍量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 15 部分：汞量的测定  原子荧光光谱法

──第 16 部分：钴量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 17 部分：锌量的测定  氢氧化物沉淀—Na2EDTA滴定法

──第 18 部分：锌量的测定  离子交换—Na2EDTA滴定法

──第 19 部分：金和银含量的测定  铅析或灰吹火试金和火焰原子吸收光谱法

──第 20 部分：金量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 21 部分：铜、铅、铁、砷、镉、锑、钙、镁、银量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

本部分为GB/T 8151《锌精矿化学分析方法》第8部分。

本部分是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本部分代替GB/T8151.2-2000《锌精矿化学分析方法  硫量的测定》，与GB/T8151.2-2000相比，主要有如下变动：

——对文本格式进行了修改；

——补充了精密度、质量保证、控制条款和试验报告。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。

本部分负责起草单位:中冶葫芦岛有色金属集团有限公司。

本部分参加起草单位:

本部分主要起草人：

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T8151.2-2000；GB/T8151.2-1987。

锌精矿化学分析方法

第2部分：硫量的测定

燃烧中和滴定法

1  范围

本部分规定了锌精矿中硫量的测定。

本部分适用于锌精矿中硫量的测定。测定范围：20.00%～40.00%。

2  方法提要

试料在高温氧气流中燃烧，使其中硫化物氧化、硫酸盐分解成二氧化硫，以过氧化氢溶液吸收并氧化成硫酸。以甲基红与次甲基蓝为混合指示剂，用氢氧化钠标准滴定溶液滴定至溶液由紫色变为绿色为终点。

技术条件规定量的共存元素不干扰硫的测定。

3  试剂

除非另有说明，在分析中，仅使用确认为分析纯试剂和蒸馏水或相当纯度的水

3.1  氢氧化钠。

3.2  变色硅胶。

3.3  氧化铜，粉状。

3.4  铅粉（Pb≥99.99%）。

3.5  硫酸（ρl.84g/mL）。

3.6  硫酸（1+1)，优级纯。

3.7  硝酸（1+3），优级纯。

3.8  高锰酸钾一氢氧化钠溶液:称取3.0g高锰酸钾溶于100mL水中，加入10g氢氧化钠(3.1),溶解，装入洗气瓶中。

3.9  过氧化氢吸收液:1000mL溶液中含50mL过氧化氢[30% (m/m)]，加1mL混合指示剂(3.12)，用氢氧化钠标准滴定溶液(3.11)和硫酸(1+19)调至溶液刚呈绿色(限一周内使用)。

3.10 硫酸铅基准试剂的制备：称取20g铅粉(3.4)于500mL的烧杯中，加入30mL硝酸(3.7 )溶解，待反应完全后过滤除去悬浮物，加入20mL硫酸(3.6)，沉降2h后用中速定量滤纸过滤，用蒸馏水洗至中性，在烘箱内烘干，放到瓷坩埚中，于马弗炉780℃灼烧1h，取出稍冷放入干燥器中。待室温后取出放入研钵中研磨，再放入马弗炉780℃灼烧1h后取出，放入干燥器中作为基准物。

3.11  氢氧化钠标准滴定溶液(约0.1mol/L)。

3.11.1  配制：取7mL氢氧化钠溶液(400g/L)放入1L的塑料筒中，用煮沸并冷却的蒸馏水稀释至1L，混匀。

3.11.2 标定：准确称取0.4000g硫酸铅基准试剂(3.10)于瓷舟中，覆盖0.5g 氧化铜(3.3)，按分析方法同时进行标定，记录消耗氢氧化钠的体积。

按式(1)计算氢氧化钠标准滴定溶液对硫的滴定系数:

…………………… (1)

式中：

f—氢氧化钠标准滴定溶液对硫的滴定系数，单位为克每毫升（g/mL）；

m—称取硫酸铅的质量，单位为克（g）；

V1—标定时所消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0—标定时滴定空白试验溶液所消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

0.1057— 硫酸铅转化为硫的系数。

取三份标定结果的平均值为滴定系数，三次标定结果的极差值应不大于0.00001g /mL。否则，重新标定。

3.12  混合指示剂:次甲基蓝溶液(1.6g/L)和甲基红乙醇溶液(1.2g/L)，使用前按等体积混合。

4  仪器

4.1  高温管式电炉:最高温度1350℃，常用温度1250℃ 。

4.2  定硫装置见图1：

1- 氧气瓶2-减压阀；3-转子流量计(0～1L/min)；4-洗气瓶[内装高锰酸钾-氢 氧化钠溶液(3.8)，液面高约1/3瓶高]；5-洗气瓶「内装硫酸(3.5)，液面高约1/3瓶高口；6一干燥塔(装变色硅胶)；7一高温管式电炉；8一锥形瓷管(内径18mm，外径22mm，总长600mm) ； 9-瓷舟(88mm，预先在1000℃灼烧2h)；10-150mL吸收管；11-滴定管;12-温度控制器；13-可控硅电源；14-橡胶塞;15-乳胶管；16-孔气体扩散管(用10mL移液管按图制好，底部烧成一小细孔)。

图1燃烧中和滴定法定硫装置图

5  试样

5.1  样品应通过0.100mm孔筛。

5.2  样品预先在105℃士5℃烘1h，置于干燥器中冷至室温。

6  分析步骤

6.1 试料

称取0.1500g 试样，精确至0.0001g 。

独立地进行二次测定，取其平均值。

6.2 空白试验

随同试料做空白试验。

6.3  测定

6.3.1  准备工作。

6.3.1.1  接通电源，分2～3次逐渐加大电压升温至1250℃,并恒温。

6.3.1.2  将瓷管锥形头移至炉膛中间灼烧各部分至无气体逸出，按规定位置固定。

6.3.1.3  在150mL的吸收管内加入80mL的过氧化氢吸收液，按图1接好全部装置后在通气的条件下，检查装置的气密性，当关闭进气端时吸收瓶内应无气泡产生。如发现漏气，必须调至不漏气为止。

6.3.2  将试料(6.1)均匀铺于瓷舟中，覆盖0.5g的氧化铜(3.3)，用镍铬丝钩将盛有试料的燃烧瓷舟迅速推入锥形瓷管的温度最高处。立即塞紧胶塞通入氧气助燃，调整好氧气的流量在0.15～0.20L/min之间，吸收5min后，调整好氧气的流量在0.40～0.50L/min之间开始滴定，吸收液以氢氧化钠标准滴定溶液(3.11)滴定至刚呈绿色为终点。

7  分析结果的计算

按式(2)计算硫的质量分数，数值以%表示：

…………………… (2)

式中：

f—氢氧化钠标准滴定溶液对硫的滴定系数，单位为克每毫升（g/mL）；

V2—测定时滴定试料溶液消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0—测定时滴定空白试验溶液消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m0—试料的质量，单位为克（g）。

所得结果表示至二位小数。

8　精密度

8.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5％，重复性限（r）按以下表1数据采用线性内插法求得：

表1  重复性

| /% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |

8.2　再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5％，再现性限(R)按表2数据采用线性内插法求得：

表2  再现性

| /% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |

9  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当两者没有时，也可用控制样品替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

- 10  试验报告

——试样；

——使用的标准；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。