ICS77.120.60

H13

中华人民共和国国家标准

锌精矿化学分析方法

镉量的测定

## Methods for chemical analysis of zinc concentrates

## - Determination of cadmium content

（草案）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

发布

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

GB/T 8151.12—201×

代替GB/T8151.12-2000

锌精矿化学分析方法

镉量的测定

## Methods for chemical analysis of zinc concentrates

## - Determination of cadmium content

（草案）

锌精矿化学分析方法

第12部分：银量的测定

火焰原子吸收光谱法

## Methods for chemical analysis of zinc concentrates—

## Part12： Determination of sliver content—

## The flame atomic absorption spectrometric method

（预审稿）

前    言

GB/T 8151《锌精矿化学分析方法》分为21个部分：

──第 1 部分：锌量的测定  沉淀分离Na2EDTA滴定法和萃取分离Na2EDTA滴定法

──第 2 部分：硫量的测定  燃烧中和滴定法

──第 3 部分：铁量的测定  Na2EDTA滴定法

──第 4 部分：二氧化硅量的测定  钼蓝分光光度法

──第 5 部分：铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 6 部分：铜量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 7 部分：砷量的测定  氢化物-原子荧光光谱法和溴酸钾滴定法

──第 8 部分：镉量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 9 部分：氟量的测定  离子选择电极法

──第 10 部分：锡量的测定  氢化物-原子荧光光谱法

──第 11 部分：锑量的测定  氢化物-原子荧光光谱法

──第 12 部分：银量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 13 部分：锗量的测定  氢化物-原子荧光光谱法和萃取分离苯芴酮分光光度法

──第 14 部分：镍量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 15 部分：汞量的测定  原子荧光光谱法

──第 16 部分：钴量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 17 部分：锌量的测定  氢氧化物沉淀—Na2EDTA滴定法

──第 18 部分：锌量的测定  离子交换—Na2EDTA滴定法

──第 19 部分：金和银含量的测定  铅析或灰吹火试金和火焰原子吸收光谱法

──第 20 部分：金量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 21 部分：铜、铅、铁、砷、镉、锑、钙、镁、银量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

本部分为GB/T 8151《锌精矿化学分析方法》第12部分。

本部分是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本部分代替GB/T8151.12-2000《锌精矿化学分析方法  银量的测定》，与GB/T8151.12-2000相比，主要有如下变动：

——对文本格式进行了修改；

——补充了精密度、质量保证、控制条款和试验报告。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。

本部分负责起草单位:中冶葫芦岛有色金属集团有限公司。

本部分参加起草单位:

本部分主要起草人：

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T8151.12-2000；GB/T8151.12-1987。

锌精矿化学分析方法

第12部分：银量的测定

火焰原子吸收光谱法

1 范围

本部分规定了锌精矿中银量的测定方法。

本部分适用于锌精矿中银量的测定。测定范围：20g/t~1000g/t。

2 方法提要

试料用盐酸、硝酸溶解。在稀盐酸介质中，于原子吸收光谱仪波长328.1nm处，以空气一乙炔火焰，测量银的吸光度。

3 试剂

除非另有说明，在分析中，仅使用确认为分析纯试剂和蒸馏水或相当纯度的水

3.1  金属镉(≥99.99%)。

3.2  盐酸（ρ1.19g/mL），优级纯。

3.3  硝酸（ρ1.42 g/mL），优级纯。

3.4  盐酸（1+1）。

3.5  硝酸（1+1）。

3.6  银标准贮存溶液：称取0.5000g金属银于100mL烧杯中，加入20mL硝酸（3.5），微热溶解完全，煮沸除去氮的氧化物，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，加入20mL硝酸（3.5），用不含氯离子的水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.5mg银。

3.7  银标准溶液：移取10.00mL银标准贮存溶液（3.6）于100mL容量瓶中，加入4mL硝酸（3.5），用不含氯离子的水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含50µg银。

4  仪器

原子吸收光谱仪及银空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

——特征浓度：在与测量试料溶液的基体相一致的容液中，银的特征浓度应不大于0.06µg/mL。

——精密度：用最高浓度的标准容液测量11次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.50%；用最低浓度的标准容液（不是“零”浓度的标准容液）测量11次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度的标准容液平均吸光度的0.50%。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.7。

仪器工作条件：

| 波长 nm | 灯电流 mA | 单色器通带 nm | 燃烧器高度 mm | 空气流量 L/min | 乙炔流量 L/min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 328.1 | 3 | 0.4 | 5 | 10.0 | 1.7 |

5  试样

5.1  样品应通过0.100mm孔筛。

5.2  样品预先在105℃±5℃烘1h，置于干燥器中冷至室温。

6 分析步骤

6.1  试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1

| 银的质量分数/g/t | 试样量/g | 加入盐酸体积/mL | 试液总体积/mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 20～50 | 1.000 | 10 | 50 |
| ＞50～200 | 1.000 | 20 | 100 |
| ＞200～400 | 0.500 | 20 | 100 |
| ＞400～1000 | 0.500 | 40 | 200 |

6.2  空白试验

随同试料做空白试验。

6.3  测定

6.3.1  将试料（6.1）置于200mL烧杯中，以少许水润湿摇散，加入15~20mL盐酸（3.2），加热溶解，低温蒸发溶液体积至3～5mL，加入5～10mL硝酸（3.3），继续加热蒸至近干。取下，稍冷，按表1加入盐酸（3.4）用水洗表皿及杯壁，加热溶解盐类。取下冷至室温，按表1移入容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。干过滤部分溶液。

6.3.2  于原子吸收分光光度计波长328.1nm处，用空气—乙炔火焰，以水调零测量试液的吸光度，（银小于50g/t时采用氘灯扣除背景），以所测试料的吸光度减去随同试料空白吸光度，从工作曲线上查出相应的银浓度。

6.4  工作曲线的绘制

6.4.1  移取0mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL银标准溶液置于100mL容量瓶中，加入20mL盐酸（3.4），用水稀释至刻度，混匀。

6.4.2  在与试料测定相同条件下测量标准溶液的吸光度，减去零浓度溶液的吸光度为纵坐标，以银浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

银含量以银的质量分数wAg计，数值以g/t表示，按式（1）计算：

wAg=…………………………………（1）

式中：

p——自工作曲线上查得的银浓度，单位为微克每毫升（µg /mL）；

V——试液的体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的的质量，单位为克（g）。

所得结果表示至整数位。

8　精密度

8.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5％，重复性限（r）按以下表2数据采用线性内插法求得：

表2  重复性

| /% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |

8.2　再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5％，再现性限(R)按表3数据采用线性内插法求得：

表3  再现性

| /% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |

9  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当两者没有时，也可用控制样品替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

- 10  试验报告

——试样；

——使用的标准；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。