ICS77.120.60

H13

中华人民共和国国家标准

锌精矿化学分析方法

镉量的测定

## Methods for chemical analysis of zinc concentrates

## - Determination of cadmium content

（草案）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

发布

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

GB/T 8151.21—201×

代替GB/T8151.21-2000

锌精矿化学分析方法

镉量的测定

## Methods for chemical analysis of zinc concentrates

## - Determination of cadmium content

（草案）

锌精矿化学分析方法

第21部分：铜、铅、铁、砷、镉、锑、钙、

镁、银量的测定

- 电感耦合等离子体原子发射光谱法

## Methods for chemical analysis of zinc concentrates—

## Part21： Determination of copper, lead ,iron ,arsenic ,cadmium antimony, calcium ,magnesium ,silver content—

## Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（预审稿）

（预审稿）

前    言

GB/T 8151《锌精矿化学分析方法》分为21个部分：

──第 1 部分：锌量的测定  沉淀分离Na2EDTA滴定法和萃取分离Na2EDTA滴定法

──第 2 部分：硫量的测定  燃烧中和滴定法

──第 3 部分：铁量的测定  Na2EDTA滴定法

──第 4 部分：二氧化硅量的测定  钼蓝分光光度法

──第 5 部分：铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 6 部分：铜量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 7 部分：砷量的测定  氢化物-原子荧光光谱法和溴酸钾滴定法

──第 8 部分：镉量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 9 部分：氟量的测定  离子选择电极法

──第 10 部分：锡量的测定  氢化物-原子荧光光谱法

──第 11 部分：锑量的测定  氢化物-原子荧光光谱法

──第 12 部分：银量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 13 部分：锗量的测定  氢化物-原子荧光光谱法和萃取分离苯芴酮分光光度法

──第 14 部分：镍量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 15 部分：汞量的测定  原子荧光光谱法

──第 16 部分：钴量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 17 部分：锌量的测定  氢氧化物沉淀—Na2EDTA滴定法

──第 18 部分：锌量的测定  离子交换—Na2EDTA滴定法

──第 19 部分：金和银含量的测定  铅析或灰吹火试金和火焰原子吸收光谱法

──第 20 部分：金量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 21 部分：铜、铅、铁、砷、镉、锑、钙、镁、银量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

本部分为GB/T 8151《锌精矿化学分析方法》第21部分。

本部分是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。

本部分负责起草单位:中冶葫芦岛有色金属集团有限公司。

本部分参加起草单位:

本部分主要起草人：

锌精矿化学分析方法

第21部分：铜、铅、铁、砷、镉、锑、钙、镁、银量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

1  范围

本部分规定了锌精矿中铜、铅、铁、砷、镉、锑、钙、镁、银量的测定方法。

本部分适用于锌精矿中铜、铅、铁、砷、镉、锑、钙、镁、银量的测定。各元素测定范围见表1。

表1  各元素的测定范围

| 测定元素 | 测定范围，％ |
| --- | --- |
| 铜 | 0.10～5.0 |
| 铅 | 0.10～5.0 |
| 铁 | 1.0～10.0 |
| 砷 | 0.10～5.0 |
| 镉 | 0.05～2.0 |
| 锑 | 0.03～0.50 |
| 钙 | 0.10～5.0 |
| 镁 | 0.10～5.0 |
| 银 | 0.003～0.10 |

2  方法提要

试料用硝酸、盐酸、氢氟酸、高氯酸分解，在15%盐酸介质中，使用电感耦合等离子发射光谱仪，于各元素选定的波长处测定其发射强度，按标准工作曲线法计算各元素的质量分数。

3  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂；所用水为去离子水，电导率不小于18.2MΩ。

- 3.1  硝酸（ρ1.42g/mL）。

- 3.2  盐酸（ρ1.19g/mL）。

- 3.3  氢氟酸（ρ1.15g/mL）。

3.4  高氯酸（ρ1.67g/mL）。

- 3.5  钙标准贮存溶液：称取2.4971g预先在105～110℃干燥至恒量的碳酸钙于300mL烧杯中，加入20mL水，然后滴加盐酸（1+1）至完全溶解，再加入10mL盐酸，煮沸除去二氧化碳，取下冷却，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含有1mg钙。

- 3.6  镁标准贮存溶液：称取1.0000g金属镁（≥99.99%）于300mL烧杯中，缓慢加入20mL硝酸（1+1），低温加热使其溶解，加热除去氮的氧化物，取下冷却。移入1000mL容量瓶中，加入40mL硝酸，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镁。

3.7  铁标准贮存溶液：称取1.0000g金属铁（≥99.99%），置于300mL烧杯中，加入20mL硝酸（1+1），加热使其溶解，加热除去氮的氧化物，取下冷却。移入1000mL容量瓶中，加入40mL硝酸，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铁。

- 3.8  铜标准贮存溶液：称取1.0000g金属铜（≥99.99%）置于300mL烧杯中，加入20mL硝酸（1+1），低温溶解，加热除去氮的氧化物，取下冷却。移入1000mL容量瓶中，加入40mL硝酸，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铜。

3.9  铅标准贮存溶液：称取1.0000g金属铅（≥99.99%）置于300mL烧杯中，加入20mL硝酸（1+1），低温溶解，加热除去氮的氧化物，取下冷却。移入1000mL容量瓶中，加入40mL硝酸，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铅。

3.10  镉标准贮存溶液：称取1.0000g金属镉（≥99.99%）置于300mL烧杯中，加入20mL硝酸（1+1），低温溶解，加热除去氮的氧化物，取下冷却。移入1000mL容量瓶中，加入40mL硝酸，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镉。

- 3.11  砷标准贮存溶液：称取1.0000g砷(≥99.99％)，置于300mL烧杯中，加入50mL硝酸（1+1），低温加热溶解，冷却，移入1000mL容量瓶中，加入30mL硝酸，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg砷。

- 3.12  锑标准贮存溶液：称取1.0000g金属锑[≥99.99％]，置于300mL烧杯中，加入50mL硝酸（1+1），低温加热溶解，冷却，移入1000mL容量瓶中，加入30mL硝酸，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg锑。

3.13  银标准贮存溶液：称取1.0000g金属银(≥99.99％)，置于300mL烧杯中，加入50mL硝酸（1+1），

- 低温加热溶解，冷却，移入1000mL容量瓶中，加入30mL硝酸，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg银。

3.14  钙、镁、铁、铜、铅、镉、砷、锑、银标准溶液（100μg/mL）：分别移取10.00mL钙、镁、铁、铜、铅、镉、砷、锑、银标准贮存溶液于一组100mL容量瓶中，各加入10mL硝酸（1+1）,用水稀释至刻度，混匀。上述溶液1mL分别含有100g钙、镁、铁、铜、铅、镉、砷、锑、银。

3.15  氩气(≥99.995％)。

4  仪器

电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

5  试样

5.1  样品应通过0.100mm孔筛。

5.2  样品预先在105℃±5℃烘1h，置于干燥器中冷至室温。

6  分析步骤

6.1  试料

称取试样0.10g，精确至0.0001g。

独立地进行两次测定。取其平均值。

6.2  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定

6.4.1  将试料（6.1）置于400mL聚四氟乙烯烧杯中，加入15mL硝酸(3.1) 低温加热溶解10～20min，加入5mL盐酸（3.2），2mL氢氟酸（3.3），1mL高氯酸（3.4）低温加热冒白烟至湿盐状，，加入15mL盐酸(3.2)，加热溶解盐类，冷却后移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.2  按表2分取溶液（6.4.1）并补加盐酸（3.2）于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。随同试料做空白试验。

表2

| 质量分数 w/% | 试料 m/g | 试液总体积 V0/mL | 分取试液体积 V1/mL | 测定试液体积 V2/mL | 补加盐酸（3.2）体积 /mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1%≤w(Ca、Mg 、As、Cu、Pb、)≤0.5% | 0.1 | 100 | 全量 | 100 | / |
| 0.5%＜w(Ca、Mg 、As、Cu、Pb、)≤5% |  | 100 | 10 | 100 | 15 |
| 0.05%≤w(Cd)≤0.5% |  | 100 | 全量 | 100 | / |
| 0.5%＜w(Cd)≤2% |  | 100 | 10 | 100 | 15 |
| 1.0%≤w(Fe)≤10.0% |  | 100 | 10 | 100 | 15 |
| 0.03%≤w(Sb)≤0.5% |  | 100 | 全量 | 100 | / |
| 0.003%≤w(Ag)≤0.1% |  | 100 | 全量 | 100 | / |

6.4.3  将试液（6.4.2）于电感耦合等离子原子发射光谱仪上，与标准溶液系列同时，按表3选择的各待测元素分析线，进行ICP-AES测定。

表3待测元素分析线

| 元 素 | Ag | As | Ca | Cd | Cu | Fe | Mg | Pb | Sb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 谱线波长λ/nm | 328.0 | 193.7 | 317.9 | 226.5 | 324.7 | 259.9 | 285.2 | 220.3 | 206.8 |

6.5　工作曲线的绘制：

6.5.1  于一组100mL的容量瓶中，加入15mL盐酸，根据各元素的测定范围，按表4配置标准溶液，以水定容，摇匀。

表4工作曲线

| 标准系列 元素 | 标准浓度/g/mL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca | 0 | 0.1 | 1 | 5 | 10 |
| Mg | 0 | 0.1 | 1 | 5 | 10 |
| Cd | 0 | 0.1 | 1 | 5 | 10 |
| As | 0 | 0.1 | 1 | 5 | 10 |
| Sb | 0 | 0.1 | 1 | 5 | 10 |
| Cu | 0 | 0.1 | 1 | 5 | 10 |
| Pb | 0 | 0.1 | 1 | 5 | 10 |
| Fe | 0 | 0.1 | 1 | 5 | 10 |
| Ag | 0 | 0.1 | 1 | 5 | ∕ |

6.5.2  按表3所示各元素的分析线，于电感耦合等离子发射光谱仪上测量工作曲线溶液中待测元素的光谱强度，并由计算机自动绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按式（1）计算待测元素（x）的质量分数，数值以%表示：

………………………（1）

式中：

ρ0——空白溶液的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ1——试样溶液的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V0 ——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1 ——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V2 ————测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

m ——试料的质量，单位为克（g）。

8　精密度

8.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5％，重复性限（r）按以下表5数据采用线性内插法求得：

表5  重复性

| /% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |

8.2　再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5％，再现性限(R)按表6数据采用线性内插法求得：

表6  再现性

| /% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |

9  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当两者没有时，也可用控制样品替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

- 10  试验报告

——试样；

——使用的标准；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。